Załącznik nr 2 do SWZ

| STÓŁ OPERACYJNY DO NEUROCHIRURGICZNYCH ZABIEGÓW SPECJALISTYCZNYCH |
| --- |
| Lp. | PARAMETR WARUNEK / WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, stół do operacji ogólnochirurgicznych i bariatrycznych, współpracujący z wyposażeniem dodatkowy stosowanym w neurochirurgicznych zabiegach specjalistycznych. Napęd główny stołu elektrohydrauliczny. |  |
|  | Konfiguracja blatu stołu: - podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. |  |
|  | Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty te montowane do blatu za pomocą szybkozłączy opartych na układzie prostopadłościennych klinów / gniazdo. |  |
|  | Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem. |  |
|  | Wypełnienie segmentów blatu stołu wykonane z kompozytu z włóknem węglowym, gwarantujące bardzo małe napromieniowanie pacjenta oraz personelu podczas wykonywania zdjęć RTG – maksymalny ekwiwalent aluminium MAE nie większy niż 0,3 mm Al. W celu maksymalnego ograniczenia dawki promieniowania RTG dla pacjenta i personelu oraz eliminacji występowania szumów oraz artefaktów przy monitorowaniu pacjenta nie dopuszcza się do zaoferowania stołów z wypełnieniem segmentów blatu z materiału o większym współczynniku MAE. |  |
|  | Podstawa stołu w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza jej obrys. |  |
|  | Niskoprofilowa podstawa stołu (wysokość maksymalnie 140 mm) w celu zapewnienia bezkolizyjnej współpracy stołu z aparatem RTG z ramieniem C przy zabiegach wymagających ciągłego obrazowania pacjenta. |  |
|  | Podstawa oraz kolumna stołu pokryte włóknem węglowym. |  |
|  | Blokowanie stołu poprzez cztery elektrohydraulicznie wysuwane stopki, na których w pozycji zablokowanej stół się opiera. |  |
|  | Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie. |  |
|  | Długość stołu z blatem: 2100mm (±20mm) |  |
|  | Całkowita szerokość blatu (razem z listwami do mocowania wyposażenia dodatkowego): 620mm (± 20mm) |  |
|  | Szerokość materacy: min. 550mm |  |
|  | Regulacja wysokości blatu (bez materaca): od 550 do 1040mm (± 20mm) |  |
|  | Regulacja oparcia pleców: - 450 do 800 (± 50) |  |
|  | Regulacja podgłówka: - 550 do 550 (± 50) |  |
|  | Przechyły boczne w obie strony: min. po 300 |  |
|  | Przechył Trendelenburga: min. 400 |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga: min. 400 |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 300 (± 50) |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu : min. 400mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C. |  |
|  | Możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego min. 1400mm. |  |
|  | Regulacja pilotem następujących pozycji: regulacja wysokości blatu, regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu), funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku), wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu), przechyły wzdłużne i boczne, pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej, przesuw wzdłużny blatu, regulacja podnóżków (możliwość osobnej regulacji podnóżka lewego i prawego oraz obu podnóżków jednocześnie), blokowanie stołu do podłoża – wysuwanie i „chowanie” stopek. |  |
|  | Stół wyposażony w pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia). Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów. |  |
|  | Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. |  |
|  | Dodatkowy panel sterowania umieszczony z boku kolumny stołu. Możliwość regulacji takich samych funkcji jak z pilota. Panel wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów. Panel wyposażony w wizualny wskaźnik poziomu naładowania baterii stołu: - ikona wskaźnika podświetlona na zielono: bateria naładowana, - ikona wskaźnika podświetlona na żółto: ok. 50% naładowania baterii, - ikona wskaźnika podświetlona na czerwono: bateria rozładowana. |  |
|  | Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa - zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji, a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”. Dotyczy pilota i panelu sterowania. |  |
|  | Zasilanie bateryjne 24V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu. |  |
|  | Stół wyposażony we wbudowane akumulatory. |  |
|  | Podstawa stołu wyposażona w złącze wyrównania potencjału. |  |
|  | Stół posiada stopień ochrony IP-X4 lub wyższy. |  |
|  | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, gatunek stali: AISI 316L, polskie oznaczenie 00H17N14M2. Ze względu na środowisko pracy oraz konieczność zapewnienia poprawnej dezynfekcji, nie dopuszcza się do zaoferowania stołów wykonanych z gorszych gatunków stali nierdzewnej (o mniejszej zawartości chromu, niklu, manganu i molibdenu) – ryzyko wystąpienia korozji. |  |
|  | Bezstopniowa regulacja podgłówka wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą. Nie dopuszcza się regulacji podgłówka na systemach zębatkowych czy zapadkowych. |  |
|  | Płyta oparcia pleców dzielona, z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota. |  |
|  | Antystatyczne i bezlateksowe materace przeciwodleżynowe wykonane z trzech rodzajów pianki poliuretanowej o różnych gęstościach co zapewnia maksymalną wygodę i bezpieczeństwo pacjentów. Pokrowce materacy wykonane z materiału wodoodpornego i oddychającego, ze zgrzewanymi szwami. Grubość materacy min. 80mm. Stabilny i pewny montaż materacy do blatu – nie dopuszcza się połączeń rzepowych i silikonowych. |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 300kg. |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 350kg. |  |
|  | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. |  |
|  | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne. |  |
|  | Stół operacyjny posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, Deklaracja Zgodności. |  |
|  | Producent stołu operacyjnego posiada certyfikat jakości EN/PN ISO 9001 oraz dla wyrobów medycznych certyfikat EN/PN ISO 13485. |  |
|  | Stół operacyjny wraz z wyposażeniem podlega min. 36 miesięcznej gwarancji, przeglądy techniczne w okresie gwarancji wliczone w cenę umowy. |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii (podjęcie naprawy) – nie dłuższy niż 24 godziny. |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży – co najmniej 10 lat. |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez Zamawiającego czas reakcji serwisu. |  |
|  | Producent, model, numer katalogowy oferowanego stołu. |  |
|  | Szkolenie personelu, instalacja, transport w cenie umowy. |  |

| WYMAGANE WYPOSAŻENIE STOŁU OPERACYJNEGO |
| --- |
| Lp. | PARAMETR WARUNEK / WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Podpórka ręki do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej – 2 szt. |  |
|  | Ramka ekranu ze stali nierdzewnej, z regulacją wysokości i obrotu wokół osi pionowej – 1 szt. |  |
|  | Adapter podgłówka specjalistycznego stosowanego na bloku operacyjnym szpitala montowany na listwach bocznych stołu – 1 szt. |  |
|  | Blat przezierny, blat o długości min. 1100mm, wykonany w całości z włókna węglowego, montowany do segmentu siedziska w miejsce podnóżków wyposażony w regulowaną podpórkę umożliwiającą podparcie blatu – 1 szt. |  |
|  | Listwa boczna mocowana do stołu z możliwością szybkiego demontażu na dodatkowe wyposażenie blatu przeziernego – 2 szt. |  |
|  | Adapter podgłówka specjalistycznego stosowanego na bloku operacyjnym szpitala montowany do listew bocznych blatu przeziernego – 1 szt. |  |
|  | Oparcie boczne z dźwignią do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej – 2 szt. |  |
|  | Oparcie klatki piersiowej do podpierania pacjenta w pozycji bocznej, od strony klatki piersiowej – 2 szt. |  |
|  | Pas brzuszny do unieruchamiania pacjenta z dwoma nierdzewnymi zaczepami montowanymi na listwach bocznych stołu, pas o szerokości min. 100mm – 1 szt. |  |
|  | Wózek na wyposażenie wykonany ze stali nierdzewnej, służący do przechowywania wyposażenia – 1 szt. |  |
|  | Podpórka pod ręce służy jako wspornik przedramion chirurga pracującego w pozycji stojącej lub siedzącej za głową pacjenta – 1 szt. |  |
|  | Kompletna podpórka ręki osadzona na trójprzegubowym ramieniu nastawnym. Zwalnianie i blokowanie wszystkich 3 przegubów dokonywane za pomocą jednego pokrętła. Ramię podpórki składające się z dwóch sztyc (pomiędzy przegubami) o długości min. 190 mm każda. Zintegrowany uchwyt do montażu podpórki na listwie bocznej stołu. Całość konstrukcji nośnej wykonana ze stali nierdzewnej. Do ramienia montowana na szybkozłączce podpórka ręki z materacem z pianki poliuretanowej o wymiarach min. 400 x 200 x 50 mm (długość x szerokość x wysokość) – 2 szt. |  |
|  | Przezierna przystawka do stołu operacyjnego – 1 kpl. zapewniająca maksymalną lordozę podczas zabiegów laminektomii, dekompresji, chirurgii dysku i mikrodiscektomii o nośność min. 270kg. Wygodne zintegrowane podkładki żelowe zapewniające odpowiednio dużą ilość miejsca, by bez ograniczeń móc pozycjonować nawet pacjentów bariatrycznych. Silikonowe paski mocujące zmniejszające ryzyko infekcji. System obejmuje: - ramę kręgosłupa, - uchwyt korby, - wózek do przechowywania i transportu. |  |
|  | Adapter "L" do listwy bocznej – 2 szt. |  |
|  | Podgłówek o podwójnej elewacji – 1 szt. Podgłówek z dodatkowym, drugim punktem obrotu, który pozwala na wypiętrzenie kręgosłupa lub zastąpienie podkładów pod głowę pacjenta (szczególnie w pozycji bocznej). Posiadający materac, który można zdjąć do dezynfekcji oraz podwójną dźwignię do ustalania dogodnej pozycji. |  |
|  | Pilot bezprzewodowy do stołu operacyjnego wykonany w technologii zabezpieczającej podwójnie przed przypadkową aktywacją oraz wyposażony w system bluetooth - 1 szt. |  |
|  | Taca na narzędzia do składowania narzędzi chirurgicznych bezpośrednio przy stole operacyjnym – 1 szt. |  |
|  | Uchwyt wielopozycyjny do mocowania, do listew bocznych stołu, wyposażenia dodatkowego ze sztycą okrągłą 16 mm – 2 szt. |  |
|  | Pozycjoner przeciwodleżynowy wykonany z pianki wiskoelastycznej i medycznego żelu silikonowego, pokryty poliuretanem, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów. Wielokrotnego użytku, wodoszczelny, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, niewyciekający żel w przypadku przecięcia powłoki, przezierny dla promieni RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych, wolny od lateksu. Pozycjoner głowy w pozycji brzusznej o wymiarach min. 280x240x140mm – 1 szt. |  |
|  | Pozycjonery przeciwodleżynowe, wykonane z medycznego żelu silikonowego, pokryte poliuretanem, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów. Wielokrotnego użytku, wodoszczelne, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności) lub równoważnej, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, niewyciekający żel w przypadku przecięcia powłoki, przezierne dla promieni RTG, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu. Krążek pod głowę dla dorosłych o wymiarach min. 200 x 45mm – 2 szt. Podkładka pod rękę o wymiarach min. 600x125x10mm – 2 szt. Półwałek o wymiarach min. 305x95x75mm – 2 szt. Podkład pod pięty, ochrona ścięgna Achillesa o wymiarach min. 180x100x70mm – 1 para Materac długi o wymiarach min. 1800x520x10mm – 1 szt. |  |
|  | Poduszka żelowa do podkowy stosowanej na bloku operacyjnym szpitala, dla dorosłych, lewa – 5 szt. |  |
|  | Poduszka żelowa do podkowy stosowanej na bloku operacyjnym szpitala, dla dorosłych, prawa – 5 szt. |  |
|  | Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy - kamizelka i spódnica – 8 kompletów Równoważnik osłabienia promieniowania: przód 0,5mmPb, tył 0,25 mmPb, Materiał ochronny: bezołowiowa mieszanka antymonu i bizmutu, lżejsza od standardowego fartucha wykonanego z gumy ołowiowej, zapewniająca deklarowaną ochronę przy napięciu 50-110kV – waga maksymalna 5,3 kg/m2 dla współczynnika ochrony 0,5 mmPb, zgodny z obowiązującymi normami IEC61331-1-2014, IEC61331-3-2014 Materiał zewnętrzny: wykonany z nylonu pokrytego poliuretanem, odporny na uszkodzenia, charakteryzujący się niską reaktywnością chemiczną, wolny od lateksu i PCW, posiadający najwyższą odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatyczny, przystosowany do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami Fason: zabezpieczający przód, boki i tył użytkownika, dopasowanie kamizelki za pomocą nakładających się paneli tylnych, zapinanych elastycznymi pasami na rzepy z przodu, spódnica zapinana na rzep z wszytym pasem odciążającym. Kamizelka posiadająca poduszki łagodzące nacisk na barki, fason kamizelki, zapewniający odciążenie kręgosłupa za pomocą wbudowanych elastycznych pasów Kolory: - materiał zewnętrzny - minimum 4 kolory do wyboru, Rozmiary: XS, S, M, L, XL, Oznakowanie: trwała etykieta zawierająca następujące: współczynnik ochrony, nazwa wytwórcy, nr seryjny, waga osłony, CE i nr jednostki notyfikowanej |  |
|  | Osłona na tarczycę – 8 szt. Równoważnik osłabienia promieniowania: 0,5mmPb. Materiał ochronny: bezołowiowa mieszanka antymonu i bizmutu, lżejsza od standardowego fartucha wykonanego z gumy ołowiowej, zapewniająca deklarowaną ochronę przy napięciu 50-110kV – waga maksymalna 5,3 kg/m2 dla współczynnika ochrony 0,5 mmPb, zgodny z obowiązującymi normami IEC61331-1-2014, IEC61331-3-2014. Materiał zewnętrzny: wykonany z nylonu pokrytego poliuretanem, odporny na uszkodzenia, charakteryzujący się niską reaktywnością chemiczną, wolny od lateksu i PCW, posiadający najwyższą odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatyczny, przystosowany do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami. Fason: kołnierz wykonany w formie stójki o szerokości 5 cm ze śliniakiem o długości 12 cm, z zapięciem typu rzep, wszyty pasek zakończony klipsem do przypinania do fartucha. Kolory: - materiał zewnętrzny - minimum 4 kolory do wyboru, Rozmiar: uniwersalny Oznakowanie: trwała etykieta zawierająca następujące: współczynnik ochrony, nazwa wytwórcy, nr seryjny, waga osłony, CE i nr jednostki notyfikowanej. |  |
|  | Pozycjoner głowy i szyi z otworem w podstawie, z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma podpórkami bocznymi będący anatomicznym odlewem wykonanym z pianki wiskoelastycznej z bezszwową, membranową powłoką ochronną, umożliwiającym ułożenie i pełną stabilizacji głowy pod różnym kątem. Możliwość stabilizacji pozycjonera na stole zabiegowym – antypoślizgowa podstawa pozycjonera, rozmiar: L – dla pacjentów o obwodzie głowy 55-68cm. Wymiary pozycjonera 282x 237x131 (±10mm), o własnościach przeciwodleżynowych, eliminujący nacisk na kość potyliczną oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach głowy do bezpiecznego poziomu. Wyposażony w wyprofilowane uchwyty umożliwiające przekładanie pacjenta razem z pozycjonerem, o konstrukcji zapewniającej swobodny przepływ powietrza, przeznaczony do dezynfekcji środkami na bazie alkoholu, nie zawierający lateksu, nie powodujący zakłóceń podczas badań RTG i CT - 1 szt. |  |