Opis Przedmiotu Zamówienia

Zmiana z dnia 07.06.2023

Przedmiotem zamówienia jest dostawa liofilizatora laboratoryjnego wraz z wyposażeniem dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Opis techniczny liofilizatora laboratoryjnego wraz z wyposażeniem tj. minimalne parametry, 
nie gorsze niż:

1) Liofilizator laboratoryjny, stołowy,

Kondensator lodu:

2) spiralny, wewnątrz komory kondensatora lodu,

3) pojemność min. 8 kg,

4) wydajność nie gorsza niż 4,5 kg/24 h,

5) min. temperatura kondensatora lodu ≤ –55oC,

6) system szybkiego rozmrażania gorącym gazem z programowaniem czasu i temperatury.

Sterowanie:

7) mikroprocesorowe z kolorowym ekranem dotykowym minimum 5”,

8) wybór języka obsługi i programowania, w tym język polski,

9) wizualizacja na wyświetlaczu pracy podzespołów liofilizatora- schemat funkcjonalny,

10) możliwość wyboru jednostek: °C/°F, mbar/hPa/Torr,

11) równoczesne cyfrowe wyświetlanie parametrów zadanych i aktualnych, w tym co najmniej: próżni, temperatury parowania w funkcji próżni, czasu przebiegu poszczególnych faz procesu, temperatury kondensatora lodu,

12) Możliwość zabezpieczenia dostępu do panelu sterowania za pomocą hasła, minimum 3 poziomy dostępu.

Regulacja próżni:

13) zadawanie i automatyczna regulacja podczas procesu suszenia,

14) możliwość kalibracji wskazań czujnika próżni,

15) czujnik próżni typu Pirani, montowany na zewnątrz sprzętu,

16) minimalny wymagany poziom próżni w liofilizatorze ≤ 0,01 mbar.

Pompa próżniowa:

17) dwustopniowa, olejowa, z filtrem wylotowym i przezroczystym zbiornikiem na olej,

18) wydajność minimum 8 m3/h,

19) próżnia końcowa nie gorsza niż 2x10-3 mbara,

20) poziom hałasu nie wyższy niż 50 dB(A),

21) wejście/wyjście – DN 16 KF,

22) wyposażona w zawór przedmuchowy,

23) uruchamiana ze sterownika liofilizatora,

24) 1 litr oleju do pierwszej wymiany.

Funkcje serwisowe:

25) sygnalizacja stanów alarmowych – sygnalizacja dźwiękowa i opis na wyświetlaczu,

26) wymagane alarmy: Przerwa w zasilaniu, Nieszczelność w układzie, Za wysoka temperatura kondensatora lodu,

27) sygnalizacja terminów obsługi serwisowej,

28) zadawanie czasu wstępnego grzania pompy próżniowej,

29) programowanie okresów pracy między wymianami oleju,

30) sygnalizacja konieczności wymiany oleju w pompie próżniowej,

31) możliwość przeprowadzenia przez użytkownika automatycznego testu pełnej sprawności liofilizatora, wyświetlanie wyniku testu,

32) rejestracja czasu pracy podzespołów liofilizatora: agregatów chłodniczych, pompy próżniowej, zaworu regulacji próżni.

Wyposażenie:

33) cylinder akrylowy o średnicy minimum 450 mm i wysokości minimum 500 mm,

34) stojak z 7 półkami ze stali kwasoodpornej, o średnicy minimum 360 mm, odległość między półkami minimum 55 mm. Możliwość zmian odległości między półkami,

35) elektryczny podnośnik cylindra mocowany do sprzętu. Obsługa podnośnika ze sterownika liofilizatora,

36) zawór elektromagnetyczny regulacji próżni,

37) czujnik próżni,

38) przewód próżniowy zbrojony o długości minimum 1,5 metra.