Załącznik nr 1 cz. 1

Szczegółowy opis oferowanego asortymentu

| Zestawy POMP infuzyjnych (strzykawkowych, objętościowych) w stacjach dokujących |
| --- |
| Nazwa: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: ≥2020 - parametr wymagany |  |

| Lp | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORMACJE OGÓLNE |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty | Tak |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, podać stopień ochrony IP – wymagany nie mniej niż IP22* | Tak, podać |  |  |  |
| PARAMETRY TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA - 17 szt |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | Tak |  |  |  |
|  | Strzykawka mocowana od przodu automatycznie | Tak |  |  |  |
|  | Zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego | Tak |  |  |  |
|  | Czas pracy z akumulatora co najmniej 19 godzin przy infuzji 5ml/godz. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy odłączalnego uchwytu | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - minimum 3 pompy | Tak |  |  |  |
|  | Wymiary 249 x 68 x 152 mm (szer. x wys. x gł.) (tolerancja wymiarów +-2%) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w jednostkach minimum: ng, µg, mg, IU, kIU, kcal lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | Tak, podać |  |  |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca co najmniej 1 200 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup. | Tak |  |  |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia przewodu łączącego do centrali przywołania personelu | Tak |  |  |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE POMPA INFUZYJNA PERYSTALTYCZNA 5 SZT |  |  |  |  |
|  | Pompa objętościowa sterowana elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania leków zalecanych do terapii infuzyjnej, w skład których wchodzą m.in. koloidy i krystaloidy, krew i składniki krwi, płyny używane do całkowitego żywienia pozajelitowego (TPN); lipidy i płyny stosowane w żywieniu dojelitowym. | Tak |  |  |  |
|  | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | Tak |  |  |  |
|  | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość podaży żywienia dojelitowego | Tak |  |  |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 16 h. przy przepływie 25 ml/h. lub 13 h przy przepływie 100ml/h | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wymiary maksymalne 214 x 68 x 124 mm (szer. x wys. x gł.) (tolerancja wymiarów +-2%) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur i szyn medycznych pionowych i poziomych | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość łączenia 2 i 3 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  |  |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie programowanym, z możliwością zaprogramowania co najmniej 12 faz. Każda faza o określonych parametrach takich jak prędkość, czas, objętość | Tak, podać |  |  |  |
|  | Automatyczne przekazywanie danych o podawanym żywieniu (pozajelitowym i dojelitowym) do systemu kontrolowanej insulinoterapii. W bibliotece leków zawarte dane żywienia. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | Tak |  |  |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – do co najmniej 99:59 godzin | Tak, podać |  |  |  |
|  | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych | Tak |  |  |  |
| III. | PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE Stacja dokujaca - 7 SZT wraz z pokrywami 7 szt |  |  |  |  |
|  | Stacje dokujące na min. 4 pompy z możliwością rozbudowy Stacja dokująca umożliwiająca zamontowanie 6 szt. pomp strzykawkowych | Tak |  |  |  |
|  | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | Tak |  |  |  |
|  | Podłączenie zasilania pomp odbywa się automatycznie po włożeniu pompy | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do minimum 16 pomp na stanowisko. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów paskowych . | TAK, podać/opisać |  |  |  |
| OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami producenta i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez producenta wliczone w cenę | Tak |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | Tak, podać |  |  |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | Tak |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta. Podać adres, tel., fax., mail | Tak, podać |  |  |  |
| SZKOLENIA |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu. | Tak |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |  |  |

Kryterium oceny ofert

|  | Masa pompy max. 2,1 kg | Tak, podać |  | Najniższa wartość spośród wszystkich ofert – 5 pkt. Inne – 0 pkt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | Tak, podać |  | ≤ 0,5% - 5 pkt. |  |
|  | Możliwość współpracy pomp z system do kontrolowanej podaży insuliny. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość pracy ze strzykawkami 2/3ml | Tak/Nie |  | Tak –5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Tryb przejęcia - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. Pompy w trakcie pracy muszą być czytelnie oznaczone. np. pompa 1, pompa 2. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Tryb TCI z modelami farmakokinetycznymi dla Propofolu, Remifentanyli i Sufentanylu | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. | b |
|  | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | Tak |  |  |  |
|  | Klawiatura symboliczna | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania każdej pompy o tryb PCA i PCEA | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Masa pompy poniżej 2,1 kg | Tak, podać |  | Najniższa wartość spośród wszystkich ofert – 5 pkt. Inne – 0 pkt. |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca co najmniej 1 200 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy stacji dokującej o bezprzewodową komunikację z komputerem. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowania o interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość komunikacji z Systemami PDMS (System Zarządzania Danymi Pacjentów ) co najmniej następujących firm Philips, Drager, Capsule Technologie, Cerner, Copra, IMDsoft, GE, Space Labs. Potwierdzona działającymi instalacjami. | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy. | Tak, podać |  | 24 m-ce – 0 pkt. 25 – 36 m-cy – 1 pkt. . |  |

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak,  podać” są bezwzględnie wymagane 
i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.