## 2014
| Zadanie nr 1 |  |  | 18 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki hydrofobowe asferyczne jednoczęściowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 18 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewka jednoogniskowa, hydrofobowa, jednoczęściowa, akrylowa, asferyczna, bezaberracyjna z filtrem UV, stopień uwodnienia 4%, współczynnik refrakcji 1,54, dwa zmodyfikowane hapteny typu C-loop optyki przesunięta w kierunku tyłu w stosunku do haptyków soczewki co zapewnia dobre przyleganie soczewki do tylnej torby, dodatkowo bariera zabezpieczająca przed PCO 360 stopni - ostra krawędź (poniżej 10 mcm), soczewka posiadająca otwory fenestracyjne na części haptycznej, zapewniające zwiększoną stabilność soczewki poprzez zmniejszenie siły powstałej przy obkurczaniu torebki na część optyczną, soczewka pakowana w roztworze soli fizjologicznej co zapewnia stabilność materiału i brak powstawania wakuoli po wszczepie, materiał gwarantujący brak odblasków, średnica optyczna 6,0 mm, długość całkowita 12,5 mm. Zakres dioptrażu od 0,0 D do 34,0 D, w przedziale 0,0 D - 10,0 D co 1,0 D, w przedziale 10,0 D - 30,0 D co 0,5 D, w przedziale 30,0 D - 34,0 D co 1,0 D. Do soczewki kompatybilny injector jednorazowy do cięcia 2,2 mm (pakowany w box po 10 szt.) | 600 |  |  | 8
|  |  | RAZEM | 0 |  |  | 0
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od……..D do ……..D - co pół dioptrii, od ……..D do ………D - co jedną dioptrię
c) posiadają jednorazowy injector do implantacji
| Zadanie nr 2 |  |  | 18 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki akrylowe hydrofilne tylnokomorowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 18 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewka bezaberracyjna, akrylowa, jednoogniskowa, hydrofilna, tylnokomorowa, zwijalna, sterylna, wyposażona w filtr UV, soczewka asferyczna dwuwypukła o stałym dioptrażu na całej części optycznej soczewki, funkcja anti-glare redukująca odblaski, soczewka jednoczęściowa o 3-stopniowej stabilizacji haptyków, konstrukcja 4 pełnych haptyków narożnych, angulacja haptyków 10 stopni, ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki, poziom uwodnienia soczewki 26%, współczynnik refrakcji 1,46, wymiar całkowity soczewki zależny od dioptrażu. Soczewka dostępna w dioptrażach od 0,0 D do +30.0 D: w przedziale od 0.0 D do 10.0 D co 1.0 D, natomiast w przedziale +10.0 D do +30.0 D co 0,5 D, średnica całkowita soczewki zależna od dioptrażu: 11,0 mm w zakresie 0.0 D - +15.0 D; 10,7 mm w zakresie +15.5 D - 22.0 D; 10,5 mm w zakresie +22.5 D - +30.0 D Średnica części optycznej soczewki zależna od dioptrażu: w zakresie 0.0 D do +15.0 D średnica części optycznej 6,2 mm; w zakresie +15.5 D do +22.0 D średnica części optycznej 6,0 mm; w zakresie +22,5 D do +30.0 D średnica części optycznej 5,6 mm Do każdej soczewki dołączony jednorazowy injector (injectory pakowane w box po 10 szt.) | 2000 |  |  | 8
|  |  | RAZEM | 0 |  |  | 0
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od……..D do ……..D - co pół dioptrii, od ……..D do ………D - co jedną dioptrię
c) posiadają jednorazowy injector do implantacji
| Zadanie nr 3 |  |  | 18 miesięcy |  | CPV: 33 18 41 00-4 Implanty chirurgiczne
Soczewki toryczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 18 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewka toryczna jednoczęściowa, akrylowa, asferyczna, hydrofobowa, tylna powierzchnia toryczna soczewki ze znacznikami poprawności na części optycznej, z filtrem UV, uwodnienie soczewki 4%, współczynnik refrakcji 1,54, dwa zmodyfikowane hapteny typu C-loop optyki przesunięta w kierunku tyłu w stosunku do haptyków soczewki, co zapewnia dobre przyleganie soczewki do tylnej torby, dodatkowo bariera zabezpieczająca przed PCO 360 stopni - ostra krawędź (poniżej 10 mcm), soczewka posiadająca otwory fenestracyjne na części haptycznej, zapewniające zwiększoną stabilność soczewki poprzez zmniejszenie siły powstałej przy obkurczaniu torebki na część optyczną, soczewka pakowana w roztworze soli fizjologicznej co zapewnia stabilność materiału i brak powstawania wakuoli po wszczepie, materiał gwarantujący brak odblasków (glistening free - certyfikat FDA), średnica optyczna 6,0 mm, długość całkowita 12,5 mm, zakres dioptrażu 0,0 D - 30.0 D co 0,5 D; dostępność mocy cylindrycznej 1,25 D, 2,00 D, 2,75 D, 3,50 D, 4,25 D, 5,00 D, 5,75 D, dołączony jednorazowy injector do cięcia 2,2 mm (injector pakowany w box po 10 szt.) | 60 |  |  | 8
|  |  | RAZEM | 0 |  |  | 0
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od……..D do ……..D - co pół dioptrii, od ……..D do ………D - co jedną dioptrię
c) posiadają jednorazowy injector do implantacji

## Podsumowanie
Nr zadania | Wartość netto | Wartość brutto
Zadanie nr 1 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 2 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 3 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 4 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 5 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 6 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 7 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 8 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 9 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 10 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 11 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 12 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 13 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 14 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 15 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 16 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 17 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 18 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 19 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 20 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 21 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 22 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 23 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 24 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 25 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 26 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 27 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 28 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 29 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 30 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 31 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 32 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 33 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 34 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 35 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 36 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 37 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 38 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 39 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 40 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 41 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 42 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 43 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 44 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 45 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 46 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 47 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 48 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 49 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 50 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 51 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 52 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 53 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 54 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 55 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 56 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 57 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 58 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 59 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 60 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 61 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 62 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 63 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 64 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 65 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 66 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 67 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 68 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 69 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 70 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 71 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 72 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 73 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 74 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 75 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 76 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 77 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 78 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 79 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 80 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 81 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 82 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 83 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 84 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 85 | #REF! | #REF!
Razem | #REF! | #REF!