sprawa BZP.3810.18.2019.TP

Załącznik nr 2  do oferty – parametry techniczne

PO POPRAWIENIU OMYŁKI PISARSKIEJ

Automatyczny zestaw do barwienia tkanek.

- nazwa urządzenia (urządzenie fabrycznie nowe; nie demonstracyjne  lub powystawowe , …………. Model……………………... Rok produkcji  2019 producent……………………………..)

| Lp. | Parametry techniczne i użytkowe | Wymagania | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MODUŁ BARWIĄCY : model………….. | X | X |
|  | Programowany LINIOWY aparat do barwienia histologicznego i cytologicznego sterowany mikroprocesorowo z wyświetlaczem LCD. | Tak, |  |
|  | Całkowita ilość stacji minimum 26 | Tak, Do 28 stacji -20punktów powyżęj 28 stacji -0 punktów |  |
|  | Minimum 18 stacji odczynnikowych, pojemność stacji nie większa niż 450 ml. | Tak |  |
|  | 5 stacji myjących z regulacją strumienia wody. | Tak |  |
|  | 1 stacja załadowcza i wyjściowa umożliwiająca załadowanie i rozładowanie barwiarki bez konieczności otwierania pokrywy osłaniającej przed emisją oparów. | Tak |  |
|  | Regulacja temperatury stacji grzewczej w zakresie 30-65°C. | Tak |  |
|  | Koszyczki na szkiełka o pojemności od 10-30 sztuk | Tak 30 sztuk -20 punktów 10 -20 sztuk -0 punktów |  |
|  | Możliwość doboru elementów (adaptorów) umożliwiających korzystanie z koszyczków na preparaty różnych producentów. | Tak |  |
|  | Zintegrowany, łatwy w obsłudze panel sterowania dający możliwość wprowadzenia i zapamiętania 15 programów pracy (składających się z 25 kroków) w których można sterować min: kolejnością stacji, czasem barwienia preparatu w poszczególnym pojemniku oraz czasem okresowych ruchów (agitacji) szkiełek podczas barwienia. | Tak |  |
| 10A. | Możliwość uruchomienia min. 11 programów równocześnie. | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji czasu inkubacji w każdej stacji w zakresie od 0 sekund do 99 minut i 59 sekund. | Tak |  |
|  | Urządzenie musi posiadać regulowaną funkcję agitacji | Tak/ NIE TAK- 20 punktów jeżeli posiada |  |
|  | Urządzenie musi posiadać filtr z aktywnym węglem który zatrzymuje opary ksylenu. | Tak |  |
|  | Wydajność urządzenia rzędu 200-400 szkiełek / godzinę przy barwieniu rutynowym. | Tak |  |
|  | Wydajność urządzenia rzędu 650 szkiełek / godzinę przy szybkich programach H&E. | Tak |  |
|  | Pełna integracja elektroniczno-mechaniczna z urządzeniem do automatycznego nakrywania szkiełek mikroskopowych – kompletny system barwienia i nakrywania. | Tak |  |
|  | Urządzenie musi komunikować się z modułem nakrywającym w celu przekazywania koszyczków ze szkiełkami. | Tak |  |
|  | Wymiary nie większe niż: Szerokość: 1090mm; Głębokość: 670mm; Wysokość: 960mm; | Tak |  |
| 18a. | waga urządzenia nie przekraczająca 70 kg | Tak |  |
| x | MODUŁ NAKRYWAJĄCY Model……………. | x | x |
|  | Automat do zamykania preparatów tkanek, komórek lub rozmazów na szkiełkach mikroskopowych przy użyciu różnych preparatów do zamykania. | Tak |  |
|  | Wydajność urządzenia minimum 360-400 szkiełek na godzinę ( 1 szkiełko na ok. 9 sekund). | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w stację transferową służącą do automatycznej komunikacji oraz integracji mechanicznej i elektronicznej z barwiarką histologiczną w celu pobierania koszyków ze szkiełkami. | Tak |  |
|  | Pełna integracja elektroniczno-mechaniczna z urządzeniem do automatycznego barwienia – kompletny system barwienia i nakrywania. | Tak |  |
|  | Możliwość nakrywania szkiełek niezależnie, z pominięciem barwienia w module barwiącym. | Tak |  |
|  | Urządzenie musi pracować z dostępnymi na rynku mediami do zaklejania. | Tak |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość precyzyjnej regulacji objętości dozowanego medium | Tak |  |
|  | Urządzenie musi posiadać możliwość precyzyjnej korekcji położenia ścieżki medium na szkiełku podstawowym w osiach X i Y za pomocą menu urządzenia. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie informacji o ewentualnych błędach i usterkach.. | Tak |  |
|  | Urządzenie musi posiadać możliwość detekcji i pomijania uszkodzonych szkiełek nakrywkowych, bez konieczności przerywania procesu nakrywania. | Tak |  |
|  | Detekcja uszkodzonych szkiełek powinna odbywać się na drodze testu mechanicznego, co minimalizuje awaryjność pracy układu poprzez wyeliminowanie złączy optyczno-elektronicznych. | Tak/Nie Tak- Posiada 20 punktów Nie posiada -0 punktów |  |
|  | Urządzenie powinno być wyposażone w system informujący użytkownika o konieczności uzupełniania szkiełek nakrywkowych z pewnym możliwym do zaprogramowania wyprzedzeniem. (np. 20 szkiełek przed osiągnięciem fizycznego końca magazynka szkiełek nakrywkowych urządzenie informuje o konieczności jego uzupełnienia). | Tak |  |
|  | Pojemność butelki na medium 100 -250 ml. | Tak Do 200 ml-0 punktów 250 ml -20 punktów |  |
|  | Urządzenie musi posiadać system pochłaniania oparów wyposażony w filtr węglowy z możliwością podłączenia do zewnętrznej wentylacji. | Tak |  |
| 33 | Możliwość stosowania szkiełek nakrywkowych różnych rozmiarów: 22-24mm x 40-60mm. |  |  |
| 34 | Wymiary nie większe niż: Szerokość: 420 mm; Głębokość: 550 mm; Wysokość: 980 mm; Waga: maksimum 57 kg | Tak |  |
| x | INNE | x | x |
|  | Gwarancja min . 24 miesiące. Okres rękojmi równy okresowi gwarancji. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię Strony ustalają czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii - na 48 godziny w dni robocze, licząc od daty telefonicznego wezwania potwierdzonego faksem, przy czym za czas reakcji uważa się czas od wezwania do momentu przyjazdu serwisanta. Jeżeli zgłoszenie usterki będzie miało miejsce w piątek, czas reakcji może być wydłużony do 72 godzin, po uzgodnieniu ze zgłaszającym. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia awarii strony będą wspólnie uzgadniać w zależności od rodzaju awarii. W okresie naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych Wykonawca zapewnia Zamawiającemu urządzenia zastępcze na życzenie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od daty instalacji. | Tak |  |

| POUCZENIE: W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” . Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Parametry wymagane”. |  |
| --- | --- |
| Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2018, wolny od wad, kompletny pod względem sprzętowym i po zainstalowaniu gotów do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i instalacji. |  |
| data , podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy |