## Pakiet 1
Pakiet nr 1 Sterylne obłożenia operacyjne jednorazowe A
Lp. | Nazwa | Nr.katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Sterylny zestaw ortopedyczny do operacji biodra wzmocniony. Konstancin wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie (zgodnych z EN ISO 13938-1) na sucho min 134 kPa i mokro min. 132 kPa. Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2; Parametry części wzmocnionej: włóknina polipropylenowa o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Chłonność laminatu min. 386 ml/m2, odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej min. 204 cm H2O odporność na rozerwanie (zgodnych z EN ISO 13938-1) na sucho min. 339 kPa i na mokro min. 353 kPa. Skład zestawu: 1 x serweta dwuwarstwowa przylepna o rozm 240cm x 150cm 1 x serweta dwuwarstwowa o rozm 150cm x 175cm 1 x serweta dwuwarstwowa o rozmiarze 245 cm x 280 cm z wycięciem U o rozmiarze 10 cm x 95 cm i padem chłonnym 1 x osłona na kończynę o rozm 35cm x 120cm 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna o rozm 75cm x 90cm 1 x serweta na stół instrumentarium 140-150 cm x 190 cm wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia min 75-80cm x 190cm. (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia 60-65 cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 4 x ręczniczki celulozowe do rąk 30-35 x 30-35 cm 2 x taśmy przylepne 9-10cm x 50cm. 1 x pojemnik platikowy o pojemności 250ml 1 x pojemnik plastiowy o pojemności 500ml Opakowanie min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu wraz z piktogramami poszczególnych komponentów. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. |  | op | 0 | 1400 | 0 | 1400
2 | Sterylny zestaw do operacji stawu biodrowego. Barska wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie (zgodnych z EN ISO 13938-1) na sucho min 134 kPa i mokro min. 132 kPa. Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2; Parametry części wzmocnionej: włóknina polipropylenowa o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Chłonność laminatu min. 386 ml/m2, odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej min. 204 cm H2O odporność na rozerwanie (zgodnych z EN ISO 13938-1) na sucho min. 339 kPa i na mokro min. 353 kPa. Skład zestawu: 1 x serweta na stół instrumentarium 140-150 cm x 190 cm wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia min 75-80cm x 190cm. (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia 60-65 cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 2 x serwety dwuwarstwowa 200 x 260 cm, otwór U przylepny 6,5 x 95 cm oraz wzmocnieniem 2 x serwety dwuwarstwowa przylepne 90 x 75 cm 1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 300 x 170 cm 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 150 x 175 cm 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm rolowana 2 x taśmy przylepne 9-10 x 50 cm 4 x ręczniki celulozowe 30-35 x 30-35 cm Opakowanie min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu wraz z piktogramami poszczególnych komponentów. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy, drugi to torba foliowa. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. |  | op | 600 | 0 | 0 | 600
3 | Sterylny zestaw do operacji na kończynie wzmocniony. Konstancin wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie (zgodnych z EN ISO 13938-1) na sucho min 134 kPa i mokro min. 132 kPa. Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2; Parametry części wzmocnionej: włóknina polipropylenowa o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Chłonność laminatu min. 386 ml/m2, odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej min. 204 cm H2O odporność na rozerwanie (zgodnych z EN ISO 13938-1) na sucho min. 339 kPa i na mokro min. 353 kPa. Skład zestawu: 1 x serweta dwuwarstwowa o rozm 150cm x 175cm 1 x serweta dwuwarstwowa o wymiarach 320cm x 225cm z padem chłonnym z samouszczelniającym neoprenowym otworem 5 cm x 7cm oraz taśmą typu rzep 1 x serweta na stół instrumentarium 140-150 cm x 190 cm wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia min 75-80cm x 190cm. (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia 60-65 cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 4 x ręcznik celulozowy do rąk 30-35 x 30-35cm . 2 x taśmy przylepne 9-10cm x 50cm. 1 x osłona na kończynę nieprzylepną 35 cm x 80cm 1 x pojemnik plastikowy o pojemności 250ml 1 x pojemnik plastikowy o pojemności 500ml 1 x worek na płyny 47 x 70cm Opakowanie min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu wraz z pikt ogramami poszczególnych komponentów. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. |  | op | 0 | 1300 | 0 | 1300
4 | Sterylny zestaw do operacji kończyny Barska wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie (zgodnych z EN ISO 13938-1) na sucho min 134 kPa i mokro min. 132 kPa. Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2; Parametry części wzmocnionej: włóknina polipropylenowa o gramaturze w obszarze krytycznym 130 g/m2. Chłonność laminatu min. 715 ml/m2, odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej min. 139 cm H2O odporność na rozerwanie (zgodnych z EN ISO 13938-1) na sucho min. 222 kPa i na mokro min. 223 kPa. Skład zestawu: 1 x serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia 60-65 cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 4 x ręcznik celulozowy do rąk 30-35 x 30-35cm . 2 x taśmy przylepne 9-10cm x 50cm. 1 x serweta na stół instrumentarium 140-150 cm x 190 cm wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia min 75-80cm x 190cm. (owinięcie zestawu) 1 x serweta dwuwarstwowa do operacji kończyny z padem chłonny z samouszczelniającym otworem 5 x 7 cm rozmiar 320 x 245 cm 1 x serweta na stół narzędziowy 150x190 cm 1 x osłona na kończynę 35 x 80 cm Opakowanie min. 2 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu. Na części papierowej zestawu nadrukowane składowe wraz z piktogramami poszczególnych komponentów. Zestaw zapakowany w wytrzymałe opakowanie typu papier folia,. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. |  | op | 1500 | 0 | 0 | 1500
5 | Sterylny zestaw serwet ortopedycznych do operacji barku wzmocniony. Konstancin,Barska wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie (zgodnych z EN ISO 13938-1) na sucho min 134 kPa i mokro min. 132 kPa. Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2; Parametry części wzmocnionej: włóknina polipropylenowa o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Chłonność laminatu min. 386 ml/m2, odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej min. 204 cm H2O odporność na rozerwanie (zgodnych z EN ISO 13938-1) na sucho min. 339 kPa i na mokro min. 353 kPa. Skład zestawu: 1 x osłona na kończynę o rozm. 25cm x 80cm 1 x serweta dwuwarstwowa o rozm. min. 260cm x 200cmz wycięciem U przylepnym o wymiarach 10cm x 60cm z padem chłonnym. 1 x serweta dwuwarstwowa przylepna z padem chłonnym o rozm. 150cm x 240cm 1 x serweta dwuwarstwowa o rozm. 150cm x 175cm 1 x serweta na stół instrumentarium 140-150 cm x 190 cm wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia min 75-80cm x 190cm. (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia 60-65 cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 4 x ręcznik celulozowy do rąk 30-35 x 30-35 cm 2 x taśma przylepna 10cm x 50cm. 1 x pojemnik platikowy o pojemności 250ml 1 x pojemnik plastiowy o pojemności 500ml Opakowanie min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. |  | op | 150 | 25 | 0 | 175
6 | Sterylny zestaw do operacji dłoni /stopy wzmocniony. Konstancin, Barska wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie (zgodnych z EN ISO 13938-1) na sucho min 134 kPa i mokro min. 132 kPa. Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2; Parametry części wzmocnionej: włóknina polipropylenowa o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Chłonność laminatu min. 386 ml/m2, odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej min. 204 cm H2 O odporność na rozerwanie (zgodnych z EN ISO 13938-1) na sucho min. 339 kPa i na mokro min. 353 kPa. Skład zestawu: 1 x serweta dwuwarstwowa o rozmiarze 320cm x 245cm z padem chłonnym, z samouszczelniającym otworem o średnicy 3cm 1 x serweta na stół instrumentarium 140-150 cm x 190 cm wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia min 75-80cm x 190cm. (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia 60-65 cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 2 x ręcznik celulozowy do rąk 30-35 x 30-35cm 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna o rozmiarze 120 cm x 150 cm 1 x pojemnik plastikowy o pojemności 250ml 1 x pojemnik plastikowy o pojemności 500ml 20 x kompres gazowy z RTG rozmiar 10 x 10 cm 17N 16W 6 x tupfer z gazy 47 x 40cm, 20 nitek 1 x kleszczyki plastikowe Kocher 14cm Opakowanie min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu wraz z piktogramami poszczególnych komponentów. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. |  | op | 1000 | 2100 | 0 | 3100
7 | Sterylny zestaw serwet do wkłucia centralnego. Konstancin , Pruszków wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 158cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 145 kPa i na mokro min. 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2; Skład zestawu: 1 x serweta dwuwarstwowa 45 x 75 cm, przylepna dwu częściowa regulowana średnica otworu przlepnego, 1 x pojemnik plastikowy 2 częściowy wym ok. 18 x 9 x 2,5cm 6 x tupfer z gazy 24 x 24cm, 20nitek, 1 x kleszczyki plastikowe proste atraumatyczne 14 cm 1 x imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14 cm; Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej martenzytycznej, powierzchnia – wykończona gładzią satynową , matowione. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony w sposób trwały na kleszczykach. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 1 x stalowe nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm, Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej martenzytycznej, powierzchnia – wykończona gładzią satynową , matowione. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony w sposób trwały na kleszczykach. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 1 x serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy 100 x 90 cm (owinięcie zestawu). Opakowanie min. 2 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu. Na części papierowej informacja o składzie zestawów. Zestaw zapakowany w wytrzymałe opakowanie typu papier folia,. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. |  | op | 0 | 150 | 200 | 350
8 | Zestaw do wkłucia centralnego. Barska , Pruszków Skład zestawu: 6 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna, 45 x 75 cm (barierowa) 1 x serweta włókninowa, 45 x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny (barierowa) 1 x strzykawka Luer 10 ml (zapakowana) 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana) 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana) 1 x ostrze skalpel, 6,5 cm (zapakowane) 1 x igłotrzymacz, 14 cm 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej, 10 x 15 cm, (zapakowany) Opakowanie typu twardy blister, który może posłużyć jako pojemnik na odpadki. Opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. |  | op | 400 | 0 | 200 | 600
9 | Sterylny do wkłucia centralnego. Pruszków wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 158cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 145 kPa i na mokro min. 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2; Skład zestawu: 1 x serweta dwuwarstwowa do nakrycia stołu instrumentariuszki 100 x 90 cm (owinięcie zestawu) 2 x serwety dwuwarstwowa samoprzylepne 50 x 50 cm 10 x kompres gazowyc 7,5 x 7,5 cm ( 12 warstw 17 nitek) 1 x miska plastikowa 60 ml (z podziałką, przezroczysta), 5,8 x 2,9 cm 5 x tupfer z gazy 24 x 24 cm, 20 ntiek 1 x plastikowe narzędzie do mycia pola 12 cm 1 x nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm, Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej martenzytycznej, powierzchnia – wykończona gładzią satynową , matowione. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony w sposób trwały na kleszczykach. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 1 x pęseta chirurgiczna typu Adson prosta 12 cm, Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej martenzytycznej, powierzchnia – wykończona gładzią satynową , matowione. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony w sposób trwały na kleszczykach. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 1 x kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5 cm, Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej martenzytycznej, powierzchnia – wykończona gładzią satynową , matowione. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony w sposób trwały na kleszczykach. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 1 x imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm , Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej martenzytycznej, powierzchnia – wykończona gładzią satynową , matowione. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony w sposób trwały na kleszczykach. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 Opakowanie min. 2 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu. Na części papierowej informacja o składzie zestawów. Zestaw zapakowany w wytrzymałe opakowanie typu papier folia,. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. |  | op | 0 | 0 | 300 | 300
10 | Zestaw do artroskopii . Konstancin wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 158cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 145 kPa i na mokro min. 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2; Skład zestawu: 1 x serweta na stół instrumentarium 140-150 cm x 190 cm wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia min 75-80cm x 190cm. (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia 60-65 cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 1 x serweta dwuwarstwowa rozm 150 x 175cm 1 x serweta dwuwarstwowa o rozmiarze 320 cm x 245cm z otworem o wymiarach 5cm x 7 cm z workiem do zbierania płynów do artroskopii z workiem do zbiórki płynów oraz uchytem typu rzep 1 x osłona na kończynę o rozmiarze 35 cm x80cm, rolowana 2 x taśmy samoprzylepne rozm 9-10 x 50cm 4 x ręcznik celulozowy 30-35 x 30-35cm 1 x pojemnik platikowy o pojemności 250ml 1 x pojemnik plastiowy o pojemności 500ml 20 x kompres gazowy 10 x 10 z RTG, 17 N 16W Opakowanie min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu wraz z piktogramami poszczególnych komponentów. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. |  | op | 0 | 600 | 0 | 600
11 | Zestaw Uniwersalny. Barska, Konstancin, Pruszków wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie (zgodnych z EN ISO 13938-1) na sucho min 134 kPa i mokro min. 132 kPa. Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2; Parametry części wzmocnionej: włóknina polipropylenowa o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Chłonność laminatu min. 386 ml/m2, odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej min. 204 cm H2O odporność na rozerwanie (zgodnych z EN ISO 13938-1) na sucho min. 339 kPa i na mokro min. 353 kPa. Skład zestawu: 1 x serweta na stół instrumentarium 140-150 cm x 190 cm wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia min 75-80cm x 190cm. (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia 60-65 cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 1 x serweta dwuwarstwowa samoprzylepna operacyjna 150 x 240 cm z padem chłonnym, pasek kleju o szerokości 5 cm 1 x serweta dwuwarstwowa samoprzylepna operacyjna 200 x 170 cm z padem chłonnym, pasek kluju o szerokości 5cm 2 x serweta dwuwarstwowa samoprzylepna operacyjne 75 x 90 cm z padem chłonnym, pasek kleju o szerokości 5 cm 1 x taśma samoprzylepna 9-10 x 50 4 x ręcznik celulozowy 30-35 x 30-35 cm 1 x pojemnik platikowy o pojemności 250ml 1 x pojemnik plastiowy o pojemności 500ml 20 x kompres gazowy 10 x 10 cm z nitką RTG 17 N 16W Opakowanie min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu wraz z piktogramami poszczególnych komponentów. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. |  | op | 600 | 1750 | 500 | 2850
12 | Sterylny zestaw do operacji protezy biodra. Konstancin wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie (zgodnych z EN ISO 13938-1) na sucho min 134 kPa i mokro min. 132 kPa. Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2; Parametry części wzmocnionej: włóknina polipropylenowa o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Chłonność laminatu min. 386 ml/m2, odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej min. 204 cm H2O odporność na rozerwanie (zgodnych z EN ISO 13938-1) na sucho min. 339 kPa i na mokro min. 353 kPa. Skład zestawu: 1 x serweta na stół instrumentarium 140-150 cm x 240 cm wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia min 75-80cm x 240 cm. (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia 60-65 cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 1 x serweta dwuwarstwowa 245 x280cm otwór typu u przylepny 10x95cm z padem chłonnym 1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 250x170cm 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 175x150cm 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 75x90cm 1 x osłona na kończynę 35 x 120cm, rolowana 2 x taśma przylepna 9-10 x 50cm 2 x ręcznik celulozowy 30-35 x 30-35cm 1 x uchwyt typu rzep 2 x 23 cm 1 xpojemnik na igły i ostrza 10 miejsc magnetyczny 10 x serweta z gazy z czipem RTG i tasiemką , 45 x 45cm 4warstwy 20nitek 1 x worek do zbiórki płynów przylepny 47 x70cm 30 x kompres z gazy RTG 10x10cm 12warstw 17nitek 1 x strzykawka 100ml żaneta 1 x pojemnik platikowy o pojemności 250ml 1 x pojemnik plastiowy o pojemności 500ml Opakowanie min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. |  | op | 0 | 360 | 0 | 360
13 | Sterylny zestaw do operacji protezy kolana . Konstancin wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie (zgodnych z EN ISO 13938-1) na sucho min 134 kPa i mokro min. 132 kPa. Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2; Parametry części wzmocnionej: włóknina polipropylenowa o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Chłonność laminatu min. 386 ml/m2, odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej min. 204 cm H2O odporność na rozerwanie (zgodnych z EN ISO 13938-1) na sucho min. 339 kPa i na mokro min. 353 kPa. Skład zestawu: 1 x serweta na stół instrumentarium 140-150 cm x 240 cm wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia min 75-80cm x 240 cm. (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia 60-65 cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 1 x serweta dwuwarstwowa z padem chłonnym do operacji kończyny 245 x 320cm otwór 5 x 7cm samouszczelniający się+ uchwyt typu rzep 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 175 x 150cm 1 x osłona na kończynę 35 x 80cm 2 x taśma przylepna 10 x 50cm 2 x ręcznik celulozowy 30 x 33cm 1 x uchwyt velcro 2 x 23cm 1 x ssaka Yankauer 30/10 ch/mm i dren 30/10 ch/mm o długości 300cm 1 x pojemnik na igły i ostrza 10 miejsc magnetyczny 10 x serweta z gazy z czipem RTG 45 x 45cm 4 warstwy 20 nitek 30 x kompres z gazy RTG 10x10cm 12 warstw 17nitek 1 x strzykawka 100ml żaneta 1 x pojemnik platikowy o pojemności 250ml 1 x pojemnik plastiowy o pojemności 500ml Opakowanie min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. |  | op | 0 | 80 | 0 | 80
14 | Zestaw do Urologii standardowy. Pruszków wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 158cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 145 kPa i na mokro min. 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2; Skład zestawu: 1 x serweta na stół instrumentarium 140-150 cm x 190 cm wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia min 75-80cm x 190cm. (owinięcie zestawu) 1 x serweta dwuwarstwowa urologiczna z workiem na płyny (sitem) rozmiar 185 x 200/280 cm, z otworem samoprzylepnym o rozmiarze 7 x 10 cm oraz otworem przylepnym na krocze 7 cm, wbudowana osłona na palec bezlateksowa na badanie per rectum 1 x osłona na przewody o rozmiarze 18 x 244 cm 1 x osłona na lampę 152 x 76 cm 5 x kompres gazowy z RTG 10 x 20 cm 17 nitek 12 warstw 1 x miska plastikowa 500 ml 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50cm 4 x ręcznik celulozowy 30-35 x 30-35cm 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm, proste, niebieskie 5 x tupfer z gazy 24 x 24 cm, 20 nitek 1 x pojemnik plastikowy 250 ml przeźroczysty z podziałką Opakowanie min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. |  | op | 0 | 0 | 800 | 800
15 | Zestaw do Nefroskopii. Pruszków wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 158cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 145 kPa i na mokro min. 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2; Skład zestawu: 1 x serweta na stół instrumentarium 140-150 cm x 190 cm wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia min 75-80cm x 190cm. (owinięcie zestawu) 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 170 x 300 cm z workiem na płyny z sitem i otworem przylepnym w środkowej części serwety o rozmiarze 15 x 20 cm 2 x ręczniki celulozowe, 30-35 x 30-35 cm Opakowanie min. 2 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu. Na części papierowej zestawu nadrukowane składowe wraz z piktogramami poszczególnych komponentów. Zestaw zapakowany w wytrzymałe opakowanie typu papier folia,. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. |  | op | 0 | 0 | 300 | 300
16 | Zestaw do znieczuleń przewodowych . Barska, Konstancin, Pruszków wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 158cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 145 kPa i na mokro min. 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2; Skład zestawu: 1 x serweta dwuwarstwowa samoprzylepna 50 x 50 cm 1 x narzędzie do mycia (plastikowe, proste, niebieskie 12-12,5 cm) 10 x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 12 warstw, 17 nitek 5 x tupfery z gazy 24 x 24 cm ,20 nitek Opakowanie min. 2 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu. Na części papierowej informacja o składzie zestawów. Zestaw zapakowany w wytrzymałe opakowanie typu papier folia,. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. |  | op | 3500 | 1000 | 170 | 4670
17 | Zestaw do nakłucia lędźwiowego / znieczulenia regionalnego Konstancin Skład zestawu: 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm (barierowa) 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną (barierowa) 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm 1 x strzykawka typu Luer Lock, 5 ml z tłokiem niskooporowym (zapakowana) 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana) 1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4, czarna (zapakowana) 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki 1 x opatrunek z częścią chłonną, 7,2 x 5 cm Opakowanie typu twardy blister. Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku |  | op | 0 | 2000 | 0 | 2000
18 | Zestaw proktologiczny/ginekologiczny. Barska wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 158cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 145 kPa i na mokro min. 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2; Skład zestawu: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona, składana teleskopowo 80 x 145 cm 1 x serweta dwuwarstwowa ginekologiczna 280 x 250/280 cm, otwór przylepny 9 x 12 cm. Wbudowany worek na płyny. Wbudowane osłony na kończyny 2 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 90 x 75 cm 1 x taśma przylepna 9-10 x 50 cm 4 x ręcznik celulozowy 30-35 x 30-35cm Opakowanie min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu wraz z piktogramami poszczególnych komponentów. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy, drugi to torba foliowa. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. |  | op | 100 | 0 | 0 | 100
19 | Zestaw brzuszno-kroczowy VI wzmocniony Barska wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie (zgodnych z EN ISO 13938-1) na sucho min 134 kPa i mokro min. 132 kPa. Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2; Parametry części wzmocnionej: włóknina polipropylenowa o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Chłonność laminatu min. 386 ml/m2, odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej min. 204 cm H2O odporność na rozerwanie (zgodnych z EN ISO 13938-1) na sucho min. 339 kPa i na mokro min. 353 kPa. Skład zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 1 serweta operacyjna nieprzylepna 75 x 90 1 serweta do chirurgii brzucha/odbytnicy z padem chłonnym (okno 19 x 29cm i 9 x 12 cm) 230 x 250/280 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 Opakowanie min. 2 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu. Na części papierowej zestawu nadrukowane składowe wraz z piktogramami poszczególnych komponentów. Zestaw zapakowany w wytrzymałe opakowanie typu papier folia,. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. |  | op | 60 | 0 | 0 | 60
20 | Zestaw do zakładania szwów. Barska , Pruszków , Konstancin Skład zestawu: 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm 1 x pęseta chirurgiczna metalowa, 12 cm, Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej martenzytycznej, powierzchnia – wykończona gładzią satynową , matowione. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony w sposób trwały na kleszczykach. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 Skład zestawu: 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkości śliwki 1 x igłotrzymacz, 12 cm 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre, 11,4 cm, Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej martenzytycznej, powierzchnia – wykończona gładzią satynową , matowione. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony w sposób trwały na kleszczykach. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana) 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana) 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana) 1 x serweta włókninowa, 50 x 50 cm (barierowa) z przylepnym otworem 5 x 10 cm 1 x serweta włókninowa nieprzylepna, 60 x 60 cm ( barierowa) Opakowanie typu twardy blister z wgłebieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki. Opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. |  | op | 800 | 300 | 400 | 1500
21 | Zestaw do zdejmowania szwów. Barska , Konstancin, Pruszków Skład zestawu: 3 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm 1 x pęseta anatomiczna typu Adson metalowa, 12 cm, Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej martenzytycznej, powierzchnia – wykończona gładzią satynową , matowione. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony w sposób trwały na kleszczykach. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre, 11,5 cm, Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej martenzytycznej, powierzchnia – wykończona gładzią satynową , matowione. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony w sposób trwały na kleszczykach. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm Opakowanie typu twardy blister, który może posłużyć jako pojemnik na odpadki. Opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. |  | op | 400 | 300 | 200 | 900
22 | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego. Barska, Konstancin, Pruszków Skład zestawu: 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M 1 x serweta włókninowa 45 x 75 cm 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm 1 x serweta 75 x 90 cm z otworem Ø10 cm 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 ml 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml Opakowanie typu twardy blister z 1 wgłębieniem na płyny, podczas przeprowadzania procedury może posłużyć jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki. Opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. |  | op | 600 | 500 | 300 | 1400
23 | Zestaw do zmiany opatrunku. Barska , Konstancin, Pruszków Skład zestawu: 1 x kleszczyki typu kocher 14 cm 1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm 8 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm 5 x tupfery z gazy wielkości śliwki 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 37,5 x 45 cm Opakowanie typu blister z wgłebieniami na płyny, który może posłużyć jako pojemnik na odpadki. Opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. |  | op | 500 | 250 | 300 | 1050
24 | Zestaw do usuwania zszywek staplera Skład zestawu: 2 x kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm 1 x kleszczyki do usuwania klipsów skórnych Opakowanie typu blister z wgłebieniami na płyny, który może posłużyć jako pojemnik na odpadki. Opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. |  | op | 30 | 100 | 0 | 130
25 | Okulary ochronne wielokrotnego użytku, wykonane z przezroczystego poliwęglanu do ochrony oczu personelu medycznego przed ekspozycją na krew i inne potencjalnie zakaźne płyny. Wyposażone w zauszniki z możliwością wielostopniowej regulacji kąta pochylenia szybki, oraz regulacją długości. Szkła pokryte powłoką, chroniącą je przed zaparowaniem. Środek ochrony indywidualnej. |  | szt | 0 | 0 | 30 | 30
26 | Sterylna serweta dwuwarstwowa 150 x 240 cm z przylepcem, wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 158cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 145 kPa i na mokro min. 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2. Na opakowaniu min. 2 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu |  | szt | 0 | 0 | 50 | 50
27 | Sterylna serweta dwuwarstwowa 150 x 200 cm. wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 158cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 145 kPa i na mokro min. 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2. Na opakowaniu min. 2 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu |  | szt | 0 | 2200 | 100 | 2300
28 | Sterylna serweta dwuwarstwowa 150 x 180 cm z otworem samoprzylepnym 5 x 15 cm (owal). wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 158cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 145 kPa i na mokro min. 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2. Na opakowaniu min. 2 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu |  | szt | 100 | 50 | 0 | 150
29 | Sterylna serweta dwuwarstwowa 75 x 90 cm z regulowanym otworem samoprzylepnym, wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 158cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 145 kPa i na mokro min. 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2. Na opakowaniu min. 2 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu |  | szt | 0 | 50 | 200 | 250
30 | Sterylna serweta dwuwarstwowa 75 x 90 cm z otworem Ø 7cm otoczonym taśmą ,wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 158cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 145 kPa i na mokro min. 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2. Na opakowaniu min. 2 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu |  | szt | 200 | 450 | 100 | 750
31 | Sterylna serweta dwuwarstwowa 75 x 90 cm z przylepcem, wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 158cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 145 kPa i na mokro min. 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2. Na opakowaniu min. 2 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu |  | szt | 0 | 200 | 200 | 400
32 | Serweta sterylna dwuwarstwowa 75 x 90 cm bez przylepca, wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 158cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 145 kPa i na mokro min. 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2. Na opakowaniu min. 2 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu |  | szt | 300 | 5000 | 630 | 5930
33 | Sterylna serweta dwuwarstwowa 45 x 75 cm z otworem po środku serwety otoczonym taśmą samoprzylepną , serweta z możliwością dostosowania średnicy otworu, warstwą lepną wokół otworu. wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 158cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 145 kPa i na mokro min. 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2. Na opakowaniu min. 2 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu |  | szt | 100 | 350 | 400 | 850
34 | Sterylna serweta dwuwarstwowa 37,5 x 45 cm bez przylepca, wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 158cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 145 kPa i na mokro min. 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2. Na opakowaniu min. 2 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu |  | szt | 1500 | 1000 | 250 | 2750
35 | Sterylny pokrowiec na przewody do artroskopii o wymiarach 13-14 cm x 250 cm wykonany z folii polietylenowej,składany teleskopowo z taśmamiprzylepnymi na końcach |  | szt | 200 | 50 | 0 | 250
36 | Sterylny pokrowiec na aparaturę medyczną 50 x 100 cm , wykonany z przezroczystej folii, ściagniety elastyczną gumką. |  | szt | 1000 | 100 | 0 | 1100
Razem | [10 empty] | 0 | 0
Wymagania:
Wszystkie serwety wchodzące w skład zestawów wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 134 kPa i na mokro min. 132 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2; Parametry części wzmocnionej: Włóknina polipropylenowa o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Chłonność laminatu min. 386 ml/m2, Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min 353 kPa, Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min 339 kPa. Opakowanie min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu . Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. Próbki min 2 SZT jałowe

## Pakiet 2
Pakiet nr 2 Sterylne obłożenia operacyjne jednorazowe B
Lp. | Nazwa | Nr.katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Sterylny zestaw do cystoskopii. Skład zestawu: a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm b) 1 serweta do cystoskopii 90 x 175 cm z otworem przylepnym 9 x 15 cm umieszczonym centralnie, c) 2 osłony na kończyny dolne 75 x 120 cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (niebiesko-zielonej folii polietylenowej i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej ), o gramaturze min. 48 g/m2. Materiał spełnia wymagania EN13795 dla obłożeń chirurgicznych - wymagania standardowe, powierzchnia krytyczna wyrobu. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. |  | szt | 0 | 0 | 1000 | 1000
2 | Sterylny zestaw uniwersalny z serwetą z wycięciem U. Skład zestawu: a)1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm b)2 ręczniki 30 cm x 40 cm c)1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm d)1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm e)1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm f)1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm g)1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm z paskami samoprzylepnymi dzielonymi 15 cm + 70 cm + 15 cm . Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego m.in. 57,5 g/m2. W serwecie z wycięciem U wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 110x50cm (+/-2cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych o szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu ) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2-4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. |  | szt | 0 | 0 | 200 | 200
3 | Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 40 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienie się w części przedniej - gramatura 42 g/m2 i na rękawach - gramatura 40,5 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru 100%. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Fartuch zapewnia wysoki komfort termiczny pracy operatora. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 120 cm , 130cm,150cm,150Lcm (+/- 5 cm) oraz literowo S/M,,L.XL.XXL |  | szt | 4000 | 2000 | 5500 | 11500
Razem | [10 empty] | 0 | 0
Wymagania:
ZESTAW MUSZI BYĆ STERYLNY. WSZYSTKIE POLA PRZYLEPNE POKRYTE KLEJEM HYPOALERGICZNYM NIEODPARZAJĄCYM POZWALAJĄCYM NA REPOZYCJĘ BEZ RYZYKA USZKODZENIA MATERIAŁU. OTWORY SAMOUSZCZELNIAJĄCE W SERWETACH WYKONANE Z MATERIAŁU BEZ ZAWARTOŚCI LATEKSU. KAŻDY ZESTAW MUSI POSIADAĆ KARTĘ INFORMACYJNĄ ZE SPISEM KOMPONENTÓW I min 2 ETYKIETY IDENTYFIKACYJNE { DO WKLEJANIA DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ) ZAWIERAJĄCE DATĘ WAŻNOŚCI ORAZ NR SERII ZESTAWU UMIESZCZONĄ WEWNĄTRZ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO. PIERWSZY KARTON TRANSPORTOWY DRUGU TO KARTON W BĘDĄCY DYSPENSEREM. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOŁĄCZENIA DO OFERTY OŚWIADCZENIA O NIEPALNOŚCI / PIERWSZA KLASA PALNOŚCI / KART DANYCH TECHNICZNYCH WYROBU. ZESTAWY POSIADAJĄ CERTYFIKAT WALIDACJI PROCESU STERYLIZACJI TLENKIEM ETYLENU WYDANY PRZEZ JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJĄCĄ ORAZ KARTĘ DANYCH TECHNICZNYCH NA GOTOWY WYRÓB MEDYCZNY.

## Pakiet 3
Pakiet nr 3 Sterylne obłożenia operacyjne jednorazowe C
Lp. | Nazwa | Nr.katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw serwet do laparoskopii: Skład zestawu: 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów.4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2, 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2, 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm, 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2., 1 x samoprzylepna kieszeń jednokomorowa o wymiarach 30 cm x 40 cm ze sztywnikiem, wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 65 g/m2, 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. |  | szt | 0 | 0 | 400 | 400
2 | Zestaw serwet do resekcji przezcewkowej jałowy: Serweta wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny trójwarstwowej typu SMS i folii PE: Skład zestawu: 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o srednicy 6 cm oraz kroczowym 6 cmo, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów o wymiarach 60 cmx80cm 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 1x taśma samoprzylepna 10cmx50cm 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie typu Tyvec wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. |  | szt | 0 | 0 | 700 | 700
Razem | [10 empty] | 0 | 0
Wymagania:
ZESTAW MUSZI BYĆ STERYLNY. WSZYSTKIE POLA PRZYLEPNE POKRYTE KLEJEM HYPOALERGICZNYM NIEODPARZAJĄCYM POZWALAJĄCYM NA REPOZYCJĘ BEZ RYZYKA USZKODZENIA MATERIAŁU. OTWORY SAMOUSZCZELNIAJĄCE W SERWETACH WYKONANE Z MATERIAŁU BEZ ZAWARTOŚCI LATEKSU. KAŻDY ZESTAW MUSI POSIADAĆ KARTĘ INFORMACYJNĄ ZE SPISEM KOMPONENTÓW I min 2 ETYKIETY IDENTYFIKACYJNE { DO WKLEJANIA DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ) ZAWIERAJĄCE DATĘ WAŻNOŚCI ORAZ NR SERII ZESTAWU UMIESZCZONĄ WEWNĄTRZ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO. PIERWSZY KARTON TRANSPORTOWY DRUGU TO KARTON W BĘDĄCY DYSPENSEREM. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOŁĄCZENIA DO OFERTY OŚWIADCZENIA O NIEPALNOŚCI / PIERWSZA KLASA PALNOŚCI / KART DANYCH TECHNICZNYCH WYROBU . ZESTAWY POSIADAJĄ CERTYFIKAT WALIDACJI PROCESU STERYLIZACJI TLENKIEM ETYLENU WYDANY PRZEZ JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJĄCĄ ORAZ KARTĘ DANYCH TECHNICZNYCH NA GOTOWY WYRÓB MEDYCZNY.

## Pakiet 4
Pakiet nr 4 Sterylne obłożenia operacyjne jednorazowe D
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent nazwa własna , nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Sterylna serweta nieprzylepna 100 x 150 cm. Sterylne obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min.57 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 1-3. |  | szt. | 0 | 0 | 100 | 100
2 | Zestaw do artroskopii barku: (z torbą na płyny) Sterylne obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min.57 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795; 1 -3. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki min. 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 osłona ortopedyczna ( elastyczna) na kończynę, min.24 cm x 80 cm 1 foliowa taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm 1 samoprzylepna serweta do artroskopii stawu barkowego 225 cm x 380 cm z samouszczelniającym się otworem w kształcie gruszki 11,5 cm x 12,5 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów posiadającą sztywnik z zaworem do podłączenia drenu z trzema uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep. |  | op | 50 | 0 | 0 | 50
3 | Zestaw pionowy izolacyjny: Sterylne obłożenie wykonane z przeźroczystej folii polietylenowej o gramaturze min.75 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795; 1 - 3. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu; 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki min. 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 samoprzylepna serweta izolacyjna foliowa, przeźroczysta 250 cm x 330 cm z otworem 70-80 cm x 30 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem ,sitem i zaworem do podłączenia drenów i dwoma kieszeniami na narzędzia. |  | op | 300 | 0 | 0 | 300
4 | Sterylna przylepna taśma włókninowa min.9 x 50 cm |  | szt. | 500 | 0 | 0 | 500
5 | Sterylny, samoprzylepny uchwyt do drenów i kabli 9 x 11 cm, taśmy mocujące min.30 cm |  | szt. | 100 | 0 | 200 | 300
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Arkusz1
Lp. | Nazwa pakietu | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Sterylne obłożenia operacyjne jednorazowe A
2 | Sterylne obłożenia operacyjne jednorazowe B
3 | Sterylne obłożenia operacyjne jednorazowe C
4 | Sterylne obłożenia operacyjne jednorazowe D
Razem |  | 0 | 0