# DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII we Wrocławiu

Opis Przedmiotu Zamówienia

pn.

„Dostawa akceleratora liniowego wieloenergetycznego
dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, 
pl. Hirszfelda 12, 53-437 Wrocław” (dalej DCO) – szt. 1

miejsce docelowe dostawy i instalacji:

Filia Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu,

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica

Informacje dla Wykonawcy:

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie możliwości technicznych oraz uzyskanie wszelkich uprawnień celem zapewnienia współpracy – na zasadach niżej opisanych – 
z elementami Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical Systems posiadanej przez Zamawiających.

Wymienione w poniższej tabeli systemy i sprzęt, takie jak:

- system weryfikacji i zarządzania leczeniem (SWiZL) Aria wersja:

- nr 15 zainstalowana w roku 2018

to system zarządzania procesem planowania, realizacji i weryfikacji radioterapii, służący raportowaniu pracy wszystkich elementów sieci radioterapeutycznej, ruchu chorych i personelu

- system planowania 3D Eclipse (w skrócie Eclipse) - system wyznaczania rozkładu dawek, czasów napromieniania oraz elementów weryfikacji dozymetrii, oparty 
o wprowadzone do bazy dane pomiarowe akceleratorów użytkownika

- akceleratory liniowe TrueBeam/VitalBeam - do realizacji radioterapii

są systemami i sprzętem f-my Varian Medical Systems, USA i wchodzą w skład Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej f-my Varian Medical Systems, USA posiadanej 
i wykorzystywanej przez Zamawiającego do radioterapii i planowania radioterapii.

Skróty użyte w poniższych tabelach

CBCT – 	z ang. Cone Beam Computed Tomography – stożkowa tomografia komputerowa

DRR –  	z ang. Digitally Reconstructed Radiograph –  cyfrowa rekonstrukcja radiogramów

EPID – 	z ang. Electronic Portal Imaging Device – elektroniczny portalowy system obrazowania rozkładów promieniowania

FF –  	z ang. Flattening Filter -  z filtrem spłaszczającym

FFF – 	z ang. Flattening Filter Free -  bez filtra spłaszczającego

IGRT – 	z ang. Image Guided Radiation Therapy – radioterapia kierowana obrazem

IMRT – 	z ang. Intensiv-Modulated Radiotherapy – radioterapia wiązką intensywnie modulowaną

MLC – 	z ang. Multi Leaf Collimator – kolimator wielolistkowy

SAD – 	z ang. Source Axis Distance – odległość źródła promieniowania od izocentrum akceleratora

SPL –	System Planowania Leczenia

SWiZL – 	System Weryfikacji i Zarządzania Leczeniem

VMAT – 	z ang. Volumetric Modulated Arc Therapy – objętościowo modulowana łukowa technika napromieniania

ZSOR – 	Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego

- PARAMETRY WYMAGANE 
Akcelerator liniowy wraz z wyposażeniem

| 1 | Akcelerator LINIOWY WIELOENERGETYCZNY | Nazwa handlowa: podać |
| --- | --- | --- |
|  |  | Producent, kraj pochodzenia: podać |
|  |  | Rok produkcji: podać |
|  |  | Pomieszczenia docelowe: | Waga: Akcelerator: Stół: | podać osobno: P: S: |
|  |  | Pomieszczenia pracowni megawoltowej (bunkier i sterownia) w Filii Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, adres Filii: ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica | Wymiary transport.: DxSxW | podać; uwzględnić wysokość wózka transportowego D: S: W: |
| Lp. | OPIS | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| A | B | C | D |
| 1 | Akcelerator liniowy z wyposażeniem obejmującym m.in.: kolimator wielolistkowy MLC, opcję terapii dynamicznej IMRT typu Sliding Window, system wizualizacji EPID, zintegrowany system obrazowania rentgenowskiego (=ZSOR) z opcją tomograficzną CBCT, opcję radioterapii łukowej IMRT Volumetric Modulated Arc Therapy, stację roboczą sterującą akceleratorem komunikującą się z systemem Aria. |
| 1.1 | Parametry wiązek fotonowych – wiązki z filtrem spłaszczającym (FF) |
| 1.1.1 |  | Energia fotonowa: 6 MV FF | TAK |  |
| 1.1.2. |  | Energia fotonowa: 18 MV FF | TAK |  |
| 1.1.3 |  | Moce dawek w trybie napromieniania dla w/w wiązek, dla pełnego zakresu pól: min. 5 wartości w zakresie od ≤ 100 MU/min do ≥ 500 MU/min | TAK |  |
| 1.1.4 |  | Niskie moce dawek dla pełnego zakresu pól: minimum 1 wartość w zakresie 40 MU/min ≤ LowDR ≤ 60 MU/min | TAK |  |
| 1.1.5 |  | Zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla wymaganych wiązek fotonowych, w zakresie co najmniej od 100 MU/min do 500 MU/min | TAK |  |
| 1.2 | Wiersz celowo pusty |
| 1.3 | Akcesoria dla wiązek fotonowych FF |
| 1.3.1 |  | Zestaw standardowych filtrów klinowych kodowanych o kątach 15(, 30(, 45(, 60( lub fizyczny klin zmotoryzowany lub „klinowanie” wiązki realizowane poprzez ruch jednej ze szczęk - dla wiązek fotonowych | TAK |  |
| 1.3.2 |  | Zestaw tac do osłon indywidualnych dla wiązek fotonowych ( min. 10 szt.) | TAK |  |
| 1.3.3 |  | Konstrukcja akceleratora gwarantująca możliwość jednoczesnego stosowania klinów i osłon dla wiązek fotonowych | TAK |  |
| 1.4 | Parametry techniczne akceleratora |
| 1.4.1 |  | Odległość SAD = 100,0 cm | TAK |  |
| 1.4.2 |  | Tolerancja ustawienia odległości SAD=100cm (od źródła do izocentrum): ≤ 2,0 mm | TAK |  |
| 1.4.3 |  | Średnica izocentrum mechanicznego (przy obrocie ramienia i kolimatora): ≤ 1,0 mm | TAK |  |
| 1.4.4 |  | Średnica izocentrum mechanicznego (przy obrocie ramienia, kolimatora i stołu): ≤ 1,5 mm | TAK |  |
| 1.4.5 |  | Zakres obrotu ramienia: co najmniej 360 o | TAK |  |
| 1.4.6 |  | Niedokładność ustawienia kąta obrotu ramienia: ≤ 0,5o | TAK |  |
| 1.4.7 |  | Prędkość obrotu ramienia: zmienna podczas emisji wiązki w zakresie od 0° / min do co najmniej 350° / min | TAK |  |
| 1.4.8 |  | Zakres obrotu kolimatora: co najmniej 350 o | TAK |  |
| 1.4.9 |  | Niedokładność ustawienia kąta obrotu kolimatora: ≤ 0,5o | TAK |  |
| 1.4.10 |  | Cyfrowe wyświetlacze położenia ramienia i kolimatora | TAK |  |
| 1.4.11 |  | Maksymalne pole napromieniania o regularnym, prostokątnym kształcie: ≤ 40 x 40 cm w izocentrum (dla wiązek fotonowych) | TAK |  |
| 1.4.12 |  | Realizacja pól asymetrycznych w osi X i osi Y z przekraczaniem centralnej osi wiązki | TAK |  |
| 1.4.13 |  | Asymetryczna jedna para szczęk kolimatora przemieszczająca się poza oś wiązki o min. 10 cm | TAK |  |
| 1.4.14 |  | Asymetryczna druga para szczęk kolimatora przemieszczająca się poza oś wiązki o min. 2 cm | TAK |  |
| 1.4.15 |  | System dozymetrii oparty na komorach jonizacyjnych zamkniętych lub otwartych korygowanych na ciśnienie i temperaturę otoczenia. | TAK |  |
| 1.4.16 |  | System symulacji świetlnej pola terapeutycznego | TAK |  |
| 1.4.17 |  | Optyczny wskaźnik odległości ODI (Optical Distance Indicator) | TAK |  |
| 1.4.18 |  | Akcelerator wyposażony w awaryjny licznik dawki zachowujący ilość zrealizowanych MU w przypadku zaniku napięcia zasilania | TAK |  |
| 1.4.19 |  | System elektronicznego lub optycznego rozpoznawania akcesoriów: klinów mechanicznych, półek z blokami indywidualnymi oraz kompensatorami analogiczny jak w posiadanych akceleratorach TrueBeam | TAK |  |
| 1.5 | Stół terapeutyczny |
| 1.5.1 |  | Blat wykonany z włókna węglowego wyposażony w indeksowany system mocowania unieruchomień | TAK |  |
| 1.5.2 |  | Zmotoryzowany, umożliwiający przesuw w osiach X, Y i Z oraz obrót – 4 stopnie swobody (stół terapeutyczny „4D”) | TAK |  |
| 1.5.3 |  | Możliwość odłączenia napędów X i Y „pływający” blat | TAK |  |
| 1.5.4 |  | Możliwość awaryjnego opuszczenia stołu w wypadku braku zasilania | TAK |  |
| 1.5.5 |  | Niedokładność obrotu stołu: ≤ 0,5° | TAK |  |
| 1.5.6 |  | Niedokładność przesuwu blatu stołu w osiach X, Y w zakresie +/- 20cm od izocentrum: ≤ 1,0mm | TAK |  |
| 1.5.7 |  | Nośność stołu: ≥ 199kg | TAK |  |
| 1.5.8 |  | Dwa boczne panele sterujące po obu stronach blatu stołu i/lub co najmniej jedna kaseta sterująca, sterowana mikroprocesorowo z możliwością kontroli oświetlenia w bunkrze, symulacji świetlnej pola, telemetru i laserów | TAK |  |
| 1.5.9 |  | Pozycja stołu w osiach XYZ sterowana automatycznie w technice IGRT | TAK |  |

| 1.6 | Wyposażenie akceleratora |
| --- | --- |
| 1.6.1 |  | Komplet centratorów laserowych (min. szt. 3) sterowanych (włącz/wyłącz) akceleratorem lub manipulatorem związanym z akceleratorem | TAK |  |
| 1.6.2 |  | System monitorowania pacjenta i komunikacji z pacjentem – audio (dwukierunkowy, domyślnie ciągły nasłuch bunkra, regulacja głośności) i wideo (min. 2 kamery PTZ sterowane ze sterowni przez operatora) | TAK |  |
| 1.6.3 |  | Monitor lub monitory LCD wewnątrz bunkra terapeutycznego wyświetlający/-e ustawione na akceleratorze parametry | TAK |  |
| 1.6.4 |  | Mechaniczny front pointer | TAK |  |
| 1.7 | Kolimator wielolistkowy MLC |
| 1.7.1 |  | Liczba listków min. 120 o szerokości ≤ 1,0 cm w izocentrum, w tym co najmniej 2x40 listki (w każdym z 2 banków każde z 20 sąsiadujących ze sobą i najbliższe izocentrum) o szerokości ≤ 0,5 cm w izocentrum | TAK |  |
| 1.7.2 |  | Szerokość cienia w izocentrum każdego z listków ≤ 1,0 cm | TAK |  |
| 1.7.3 |  | Zakres realizacji pól nieregularnych przez listki kolimatora MLC w polu terapeutycznym w izocentrum: co najmniej od 0,5 cm x 0,5cm do 40cm x 40cm | TAK |  |
| 1.7.4 |  | Maksymalne wysunięcie listka względem innych listków z tego samego banku: ≥12cm (w izocentrum) | TAK |  |
| 1.7.5 |  | Przeplatanie listków MLC z przeciwległych banków - listki z banku nr 1 kolimatora MLC mogą znajdować się pomiędzy listkami z banku nr 2 podczas emisji wiązki | TAK |  |
| 1.7.6 |  | Niedokładność pozycjonowania listka względem osi kolimatora ≤ 1 mm | TAK |  |
| 1.7.7 |  | Przekraczanie osi centralnej wiązki przez listki o wartość ≥12cm (w izocentrum) | TAK |  |
| 1.7.8 |  | Automatyczne ustawianie i weryfikacja ustawienia kształtu pola MLC na akceleratorze | TAK |  |
| 1.8 | Tryby pracy klinicznej oferowanego akceleratora |
| 1.8.1 |  | Tryb terapii stacjonarnej wiązką promieniowania, dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych i elektronowych | TAK |  |
| 1.8.2 |  | Tryb terapii obrotowej wiązką promieniowania X, dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych | TAK |  |
| 1.8.3 |  | Tryb naświetlań całego ciała promieniowaniem X (TBI = Total Body Irradiation) | TAK |  |
| 1.8.4 |  | Tryb obrotowej radioterapii konformalnej, z dynamicznie zmienną mocą dawki (bez przerywania emisji wiązki) i z dopasowywaniem kształtu pola MLC do targetu w zależności od kąta ramienia akceleratora (łuk konformalny), dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych | TAK |  |
| 1.8.5 |  | Tryb terapii dynamicznej IMRT typu Sliding Window, z wykorzystaniem kolimatora wielolistkowego MLC, dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych (listki kolimatora MLC przesuwają się w sposób ciągły poprzez pole promieniowania podczas nieprzerwanej emisji wiązki, modulując jej fluencję, zaś moc dawki emitowanego promieniowania X jest dynamicznie zmieniana bez przerywania emisji wiązki w całym zakresie dostępnych mocy dawek) | TAK |  |
| 1.9 | System wizualizacji w wiązce MV portal imaging EPID |
| 1.9.1 |  | Portalowy system wizualizacji w wiązce promieniowania EPID (Electronic Portal Imaging Device) zintegrowany z akceleratorem | TAK |  |
| 1.9.2 |  | Detektor obrazu na bazie krzemu amorficznego | TAK |  |
| 1.9.3 |  | Zakres energetyczny i zakres mocy dawek detektora EPID zgodny z zakresem oferowanych energii i mocy dawek wiązek fotonowych | TAK |  |
| 1.9.4 |  | Powierzchnia czynna detektora: ≥ 40cm x 40cm | TAK |  |
| 1.9.5 |  | Rozdzielczość detektora ≥ 1024x1024 pikseli | TAK |  |
| 1.9.6 |  | Maksymalna wydajność zbierania informacji obrazowej: ≥ 15 ramek / sek | TAK |  |
| 1.9.7 |  | Zmechanizowane, zmotoryzowane, wysuwanie detektora do zadanej pozycji roboczej i wycofanie do pozycji spoczynkowej | TAK |  |
| 1.9.8 |  | Detektor przesuwany w osiach X, Y, Z | TAK |  |
| 1.9.9 |  | Niedokładność pozycjonowania detektora względem izocentrum wiązki terapeutycznej MV ≤ ±1,0 mm | TAK |  |
| 1.9.10 |  | Sterowanie ruchem detektora za pomocą wspólnej kasety sterującej całym akceleratorem | TAK |  |
| 1.9.11 |  | Oprogramowanie systemu wizualizacji EPID umożliwiające: Wybór rozdzielczości i filtrowania obrazów, przeglądanie, obróbkę i zatwierdzanie obrazów itp. Zapamiętywanie (zapis) obrazów systemu EPID w bazie danych posiadanego systemu weryfikacji i zarządzania Aria firmy Varian Porównywanie on-line, na stacji sterującej akceleratorem, obrazów systemu EPID z obrazami DRR z posiadanego systemu planowania teleradioterapii Eclipse Porównywanie on-line, na stacji sterującej akceleratorem, obrazów systemu EPID z obrazami symulacyjnymi Symulację ustawienia listków kolimatora wielolistkowego MLC na obrazach symulacyjnych i portalowych | TAK |  |
| 1.9.12 |  | Oprogramowanie sterujące i akwizycyjne systemu EPID wbudowane w stację sterującą akceleratorem | TAK |  |
| 1.10 | Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego (ZSOR) dla techniki IGRT |
| 1.10.1 |  | Zintegrowany system wizualizacji dla techniki IGRT (Image Guided Radiation Therapy) w wiązce kV w oparciu o rekonstrukcję tomograficzną Cone Beam CT | TAK |  |
| 1.10.2 |  | Sprzęt i oprogramowanie ZSOR stanowią integralne elementy akceleratora | TAK |  |
| 1.10.3 |  | Położone przeciwlegle lampa rtg i detektor promieniowania rtg (na bazie krzemu amorficznego aSi) są zamocowane na gantry oferowanego akceleratora | TAK |  |
| 1.10.4 |  | Lampa rentgenowska oraz detektor promieniowania zamocowane na zrobotyzowanych ramionach sterowanych zarówno z bunkra jak i ze sterowni akceleratora | TAK |  |
| 1.10.5 |  | Oś wiązki rtg (promień centralny) prostopadła do osi wiązki terapeutycznej akceleratora | TAK |  |
| 1.10.6 |  | Rozdzielczość detektora ≥ 1024x768 pikseli | TAK |  |
| 1.10.7 |  | Obszar aktywny detektora ≥ 39 cm x 29 cm | TAK |  |
| 1.10.8 |  | Zakres ruchu detektora: Pionowo: ≥ 80 cm Poziomo (poprzecznie): ≥ 30cm, co najmniej ±15cm Poziomo (podłużnie przy SAD=150cm): ≥ 40cm, co najmniej ±20cm | TAK |  |
| 1.10.9 |  | Niedokładność pozycjonowania detektora względem izocentrum wiązki terapeutycznej MV: ≤ 1,0mm | TAK |  |
| 1.10.10 |  | Zakres napięcia lampy rentgenowskiej co najmniej od 40 kV do 140 kV | TAK |  |
| 1.10.11 |  | Pojemność cieplna lampy rtg ≥ 1200 kHU | TAK |  |
| 1.10.12 |  | Lampa rtg wyposażona w kolimator promieniowania X o następujących cechach: Sterowany przez komputer sterujący oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  |  | 4 niezależne, asymetryczne przesłony X1, X2, Y1 i Y2 | TAK |  |
|  |  | System kontrolny zapobiegający napromienieniu nieaktywnej części detektora | TAK |  |
|  |  | System automatycznych, zmotoryzowanych filtrów do modyfikacji wiązki obrazującej (w tym Half Bowtie i Full Bowtie) | TAK |  |
|  |  | Filtry sterowane automatycznie przez komputer sterujący oferowanego akceleratora sterowane automatycznie w zależności od wybranego trybu obrazowania i obrazowanej anatomii | TAK |  |
| 1.10.13 |  | Akwizycja kilowoltowych obrazów radiograficznych 2D i ich zapamiętywanie w bazie danych posiadanego systemu Aria | TAK |  |
| 1.10.14 |  | Odczytywanie z serwera posiadanego systemu Aria obrazów referencyjnych typu DRR, zawartych w planach leczenia przygotowanych w posiadanym systemie Eclipse | TAK |  |
| 1.10.15 |  | Odczytywanie z serwera posiadanego systemu Aria obrazów referencyjnych 2D | TAK |  |
| 1.10.16 |  | Odczytywanie z serwera posiadanego systemu Aria obrazów 3D pacjenta wraz z konturami narządów anatomicznych, zawartych w planach leczenia przygotowanych w posiadanym systemie Eclipse | TAK |  |
| 1.10.17 |  | Nakładanie obrazów 2D uzyskanych poprzez ZSOR na obrazy DRR, odczytane z bazy danych posiadanego systemu Aria | TAK |  |
| 1.10.18 |  | Nakładanie obrazów 2D uzyskanych poprzez ZSOR na obrazy symulacyjne 2D, odczytane z bazy danych wykorzystywanego systemu Aria | TAK |  |
| 1.10.19 |  | Akwizycja obrazów 3D CBCT | TAK |  |
| 1.10.20 |  | Nakładanie obrazów 3D CBCT uzyskanych poprzez ZSOR na obrazy 3D pacjenta wraz z konturami narządów anatomicznych, odczytane z bazy danych Aria | TAK |  |
| 1.10.21 |  | Obliczenie korekcji ustawienia stołu terapeutycznego i zdalne sterowanie stołem terapeutycznym oferowanego akceleratora w celu korekcji jego ustawienia, wyliczonej dowolną z wyżej wymienionych metod | TAK |  |
| 1.10.22 |  | Stacja ZSOR realizuje funkcje: nawigacji i prezentacji 2D i 3D obrazów CBCT rekonstrukcji obrazów CBCT wyświetlania w czasie rzeczywistym ortogonalnych i wzdłużnych przekrojów struktur anatomicznych obliczania właściwego położenia pacjenta w oparciu o badanie referencyjne CT i badanie wykonane w technice Cone Beam CT i kalkulacji offsetu położenia pacjenta | TAK |  |
| 1.10.23 |  | Fantom lub zestaw fantomów pozwalających na kalibrację i okresową kontrolę systemu i obrazów 2D oraz 3D CBCT, w tym kontrolę izocentrum i geometrii ZSOR | TAK |  |
| 1.10.24 |  | Fantom do kalibracji blend kolimatora rtg | TAK |  |
| 1.10.25 |  | Fantom typu Leeds TORR-18FG lub równoważny | TAK |  |
| 1.10.26 |  | Specjalizowany komputer rekonstrukcyjny dla CBCT z oprogramowaniem wbudowany w stację komputerową sterującą akceleratorem | TAK |  |
| 1.10.27 |  | Minimalne parametry obrazowania CBCT: Akwizycja obrazów podczas pojedynczego obrotu ramienia akceleratora Pole widzenia: 20cm (średnica) x 15cm (w osi długiej pacjenta) w obszarze głowa/szyja 39cm (średnica) x 15cm (w osi długiej pacjenta) w obszarze tułowia matryce rekonstrukcyjne 128x128, 256x256, 512x512 grubość skanów: od 1mm do 10mm rozpoznawanie gęstości elektronowej na skali Hounsfielda w zakresie od –1000 do +3000 z dokładnością (50HU jednorodność skanów CBCT: równa lub lepsza niż (50HU | TAK |  |
| 1.10.28 |  | Obrazowania: radiograficzne HD, radiograficzne standardowe, fluoroskopia | TAK |  |
| 1.11 | Zaawansowany pakiet obrazowania IGRT i kontroli ruchów pacjenta |
| 1.11.1 |  | Automatyczna i cykliczna akwizycja obrazów radiograficznych 2D (MV, kV, MV-kV) sterowana zadanymi przez użytkownika: interwałami czasowymi i/lub interwałami dawki i/lub zadanymi przez użytkownika kątami położenia ramienia | TAK |  |
| 1.11.2 |  | Obrazowanie 2D IGRT (MV, kV, kV-MV) „na żądanie”: z automatyczną korekcją ułożenia pacjenta wstrzymanie wiązki promieniowania na podstawie przesunięć markerów poza zdefiniowanie limity | TAK |  |
| 1.11.3 |  | Wyświetlanie konturów struktur zdefiniowanych w systemie Eclipse na obrazach 2D (kV) oraz na obrazach fluoroskopowych – przed startem napromieniania pacjenta | TAK |  |
| 1.12 | System dynamicznej radioterapii łukowej IMRT Volumetric Modulated Arc Therapy |
| 1.12.1 |  | Realizacja przez oferowany akcelerator dynamicznej radioterapii łukowej IMRT, z wykorzystaniem wszystkich wymaganych wiązek fotonowych | TAK |  |
| 1.12.2 |  | Dynamiczna i jednoczesna synchronizacja mocy dawki emitowanego promieniowania fotonowego (w zakresie co najmniej od 0 MU/min do 500 MU/min, ruchu listków kolimatora MLC oraz prędkości obrotu ramienia akceleratora | TAK |  |
| 1.12.3 |  | Realizacja napromieniania w technice dynamicznej radioterapii łukowej IMRT z automatycznym dosłanianiem przez szczęki podstawowe tej części pola, która w danym segmencie jest całkowicie przesłonięta listkami kolimatora MLC | TAK |  |
| 1.12.4 |  | Możliwość zaplanowania leczenia w systemie Eclipse (poprzez posiadany dedykowany moduł optymalizacyjny) planu w technice dynamicznej radioterapii łukowej IMRT realizowanej przez oferowany akcelerator. | TAK |  |
| 1.12.5 |  | Zautomatyzowany proces realizacji napromieniania planu dynamicznej radioterapii łukowej IMRT na oferowanym akceleratorze | TAK |  |
| 1.12.6 |  | Weryfikacja poprawności parametrów napromieniania w technice dynamicznej radioterapii łukowej IMRT poprzez system sterowania oferowanego akceleratora | TAK |  |
| 1.12.7 |  | Zapamiętywanie danych o zrealizowanym napromienianiu w technice dynamicznej radioterapii łukowej IMRT w bazie danych Aria | TAK |  |
| 1.13 | Wiersz celowo pusty |
| 1.14 | Komputerowy system sterowania oferowanym akceleratorem |
| 1.14.1 |  | Zintegrowana konsola sterująca akceleratorem z mikroprocesorowym systemem sterowania, kontrolująca akcelerator wraz z całym wyposażeniem, to jest akcelerator z: systemem generowania wiązek terapeutycznych kolimatorem wielolistkowym, systemem obrazowym megawoltowym (EPID) ZSOR IGRT stołem terapeutycznym | TAK |  |
| 1.14.2 |  | System Automatycznego Sekwencjonowania Pól – automatyczne przekazywanie wszystkich ustawień mechanicznych i fizycznych (w tym kolimatora MLC) dla kolejnych pól w danym planie leczenia z systemu Aria do oferowanego akceleratora | TAK |  |
| 1.14.3 |  | Realizacja napromieniania w technice IMRT dla wielkich pól, w których występuje 2 lub trzy krotne przesuwanie całych grup listków kolimatora MLC, przy jednokrotnym uruchomieniu emisji wiązki (bez rozbijania na sekwencję 2 lub 3 mniejszych pól IMRT), z możliwością ustawienie maksymalnej liczby MU dla jednego pola terapeutycznego ≥ 1999 MU | TAK |  |
| 1.14.4 |  | System oprogramowania pozwalający na automatyczne przeprowadzanie zaplanowanych procedur kontroli jakości oferowanego akceleratora wraz z kolimatorem wielolistkowym i systemem obrazowania EPID oraz ZSOR i analizę uzyskanych wyników na podstawie wykonanego obrazowania kV lub MV z wykorzystaniem oferowanego fantomu do kontroli jakości systemu ZSOR, umożliwiający realizację testów w celu weryfikacji i analizy przynajmniej: lokalizacji izocentrum oferowanego akceleratora dokładności pozycjonowania głowicy, szczęk kolimatora oraz stołu terapeutycznego dokładności pozycjonowania listków kolimatora wielolistkowego stabilności mocy dawki oraz profilu wiązki generowanie wykresów trendów dla poszczególnych testów | TAK |  |
| 1.14.5 |  | System do aktywnej korekcji pozycjonowania ramion systemów EPID i ZSOR Określanie położenia izocentrum EPID Określanie położenia izocentrum ZSOR Aktywna korekcja pozycji ramion w zależności od kąta ramienia akceleratora w celu uzyskania zbieżności położenia izocentrów | TAK |  |
| 1.14.6 |  | System antykolizyjny zapewniający bezpieczeństwo ruchów oferowanego akceleratora, w tym głowicy, systemu portalowego EPID i ZSOR oraz stołu terapeutycznego, poprzez detekcję potencjalnych kolizji i zapobieganie tym kolizjom z ciałem pacjenta oraz własnymi elementami, z zastosowaniem: zabezpieczeń poprzez dotyk i/lub ucisk (np. typu „touch guards”) lub zabezpieczeń pojemnościowych popzez dotyk lub zabezpieczeń optycznych | TAK |  |
| 1.14.7 |  | Konsola sterująca akceleratorem umożliwia automatyczne ustawianie i weryfikację parametrów akceleratora na podstawie danych z SWiZL Aria | TAK |  |
| 1.15 | Integracja w systemie Aria |
| 1.15.1 |  | Integracja oferowanego akceleratora w systemie Aria | TAK |  |
| 1.16 | Zestaw części zamiennych |
| 1.16.1 |  | Zestaw części zamiennych przewidziany przez producenta | TAK |  |
| 1.16 | Zestaw części zamiennych |
| OPCJE WYPOSAŻENIA |
| 1.17 | Wiązki elektronowe – parametry wiązek elektronowych |
| 1.17.1 |  | Energie: minimum trzy; dwie o wartościach spośród 6, 9, 12, 16, 18 MeV, zaś jedna > 18 MeV | TAK |  |
| 1.17.2 |  | Moce dawek w trybie napromieniania dla wiązek elektronowych dla pełnego zakresu pól: minimum 5 wartości w zakresie od ≤ 100 MU/min do ≥ 500 MU/min | TAK |  |
| 1.17.3 |  | Aplikatory elektronowe kodowane dla systemu sterowania akceleratorem dla pól 6x6, 10x10, 15x15, 20x20 i 25x25 cm | TAK |  |
| 1.17.4 |  | Ramki do przygotowywania indywidualnych wylewek kształtujących wiązkę elektronów – minimum 20 szt. | TAK |  |
| 1.18 | Wiersz celowo pusty |
| 1.19 | Opcja dla EPID |
| 1.19.1 |  | Oprogramowanie dozymetrii portalowej systemu EPID umożliwiające: akwizycję obrazu rozkładu dawki na powierzchni detektora przeglądanie oraz ocenę korelacji pomiędzy obrazami dozymetrycznymi z EPID oferowanego akceleratora a obrazami dozymetrycznymi obliczonymi w posiadanym systemie Eclipse obliczanie rozkładu dawki na powierzchni detektora EPID oferowanego akceleratora dla planów leczenia radioterapii dynamicznej IMRT "Sliding Window" i radioterapii łukowej VMAT | TAK |  |
| 1.20 | Opcje dla ZSOR - CBCT |
| 1.20.1 |  | Specjalny algorytm (iteracyjny lub inny) wbudowany w oprogramowanie CBCT do korekcji wytworzonych rozproszeń w poszczególnych projekcjach podczas akwizycji CBCT – redukcja szumu i artefaktów | TAK |  |
| 1.20.2 |  | Obrazowanie kV CBCT z wykorzystaniem synchronizacji oddechowej: obrazowanie 4D podczas napromieniania pacjenta oraz analiza obrazów po zakończonym napromienianiu; możliwość dowolnej rekonstrukcji 4D CBCT obrazowanie zsynchronizowane ze swobodnym cyklem oddechowym pacjenta lub na wstrzymanym wdechu; porównanie obrazów z danego cyklu oddechowego z obrazami referencyjnymi obrazowanie podczas wstrzymanego oddechu przy skróconym obrocie ramienia co najmniej do 45O | TAK |  |
| 1.21 | System synchronizacji oddechowej |
| 1.21.1 |  | System śledzenia czynności oddechowej pacjenta dla oferowanego akceleratora | TAK |  |
| 1.21.2 |  | Realizacja planów leczenia wykonanych w systemie planowania leczenia Eclipse na podstawie skanów tomograficznych zsynchronizowanych z cyklem oddechowym pacjenta | TAK |  |
| 1.21.3 |  | Sterowanie zatrzymywaniem i uruchamianiem emisji wiązki terapeutycznej oferowanego akceleratora, zgodnie z cyklem oddechowym pacjenta – napromienianie pacjenta w wybranych przedziałach cyklu oddechowego (fazie lub amplitudzie), z zachowaniem normalnej czynności oddechowej pacjenta | TAK |  |
| 1.21.4 |  | Automatyczne zatrzymywanie emisji wiązki w przypadku niezgodności rzeczywistej czynności oddechowej pacjenta z zarejestrowanym uprzednio wzorcem | TAK |  |
| 1.21.5 |  | Automatyczne wznawianie emisji wiązki w przypadku odzyskania zgodności rzeczywistej czynności oddechowej pacjenta z zarejestrowanym uprzednio wzorcem | TAK |  |
| 1.21.6 |  | Napromienianie pacjenta w technice DIBH tj. na wstrzymanym głębokim wdechu | TAK |  |
| 1.21.7 |  | Sterowanie ruchem listków kolimatora wielolistkowego MLC podczas realizacji radioterapii IMRT typu Sliding Window zgodnie z cyklem oddechowym pacjenta i związanym z nim sterowaniem emisją wiązki | TAK |  |
| 1.21.8 |  | Wykorzystanie śledzenia czynności oddechowej pacjenta w napromienianiu techniką VMAT – sterowanie ruchem listków kolimatora wielolistkowego MLC oraz ruchem ramienia akceleratora podczas realizacji radioterapii typu VMAT zgodnie z cyklem oddechowym pacjenta i związanym z nim sterowaniem emisją wiązki | TAK |  |
| 1.21.9 |  | Oprogramowanie systemu synchronizacji oddechowej wbudowane w konsolę sterującą akceleratorem | TAK |  |
| 1.22 | Mobilna stacja SWiZL |
|  |  | Dostawa mobilnej stacji SWiZL z pakietem aplikacji biurowych do analizy danych pozyskiwanych z kontroli i weryfikacji | TAK, 2 szt. |  |
| WYMAGANIA INSTALACYJNE AKCELERATORA |
| 1.23 |  | Instalacja akceleratora: Płaszczyzna obrotu gantry i rzut izocentrum oferowanego akceleratora na posadzkę takie same jak obecnie istniejące, tj. płaszczyzna równoległa do ściany bunkier<>sterownia, a rzut w odległości ~314cm od obu ścian bocznych (płyty g-k) i ~349cm od ściany g-k bunkier<>sterownia | TAK |  |

…………………………., dnia …………………             …………………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

- PARAMETRY WYMAGANE – Gwarancja i Szkolenia

| 2 | GWARANCJA i SZKOLENIA |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| A | B | C | D |
| 2.1 | Warunki gwarancji (szczegółowo zostaną opisane w umowie) |  |  |
| 2.1.1 |  | Dostarczony sprzęt nowy, wyprodukowany w 2020 roku. | TAK |  |
| 2.1.2 |  | Gwarancja na sprzęt i oprogramowanie opisane w poz. 1.: min. 24 miesiące, W trakcie trwania gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i serwisu pozostają po stronie gwaranta. | TAK |  |
| 2.1.3 |  | Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną z m.in. nazwą i adresem serwisu, numerem telefonu, adresem e-mail | TAK |  |
| 2.1.4 |  | Wykonawca gwarantuje sprawność oferowanego akceleratora przez 95% dni terapeutycznych w roku. Definicja „sprawności” i „dni terapeutycznych” znajduje się we wzorze umowy. | TAK |  |
| 2.1.5 |  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę 365 dni w roku | TAK |  |
| 2.1.6 |  | Przeglądy okresowe zaoferowanego akceleratora w okresie gwarancji: co najmniej 3 przeglądy/rok | TAK |  |
| 2.2 |  | Szkolenia |  |  |
| 2.2.1 |  | Wszystkie niżej wymienione szkolenia potwierdzone protokołami szkoleń z imiennymi listami obecności i certyfikatami imiennymi. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą listę osób wytypowanych do szkolenia. Wszystkie szkolenia realizowane w miejscu instalacji do dnia/dni wskazanego/-ych w umowie. | TAK |  |
| 2.2.2 |  | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu dla max 10 pracowników Zamawiającego. Czas trwania 1-2 dni dla każdego z zespołów wymienionych poniżej Szkolenia uwzględnią zespoły osób: fizycy max 4 osoby – w jednej grupie technicy max 6 osób – w 2-ch grupach max 3 osobowych Wykonawca zapewni sterowanie akceleratorem przez uprawnionego pracownika Wykonawcy. | TAK |  |

…………………………., dnia …………………             …………………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

- PARAMETRY OCENIANE 
Akcelerator liniowy wraz z wyposażeniem

Uwagi dla Wykonawcy:

- Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć katalogi, foldery, certyfikaty lub inne materiały źródłowe oferowanego sprzętu 
w języku angielskim (z tłumaczeniem na język polski) lub polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

- Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

- Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi. Brak odpowiedzi w kolumnie „D” będzie oceniony na 0 punktów.

- W przypadku parametru ocenianego nie będącego parametrem ilościowym –  gdy odpowiedź może brzmieć TAK lub NIE – Wykonawca winien  udzielić  odpowiedzi TAK lub NIE. W tych przypadkach Zamawiający przyzna punkty w wysokości określonej w danym wierszu tabeli.

| 3 | AKCELERATOR LINIOWY WIELOENERGETYCZNY | Nazwa handlowa: podać |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pomieszczenia docelowe: |  |  |
|  |  | Pomieszczenia pracowni megawoltowej (bunkier i sterownia) w Filii Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, adres Filii: ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica |  |  |
| Lp. | OPIS | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| A | B | C | D |
| 3. | Akcelerator liniowy z wyposażeniem obejmującym m.in.: kolimator wielolistkowy MLC, opcję terapii dynamicznej IMRT typu Sliding Window, system wizualizacji EPID, zintegrowany system obrazowania rentgenowskiego (=ZSOR) z opcją tomograficzną CBCT, opcję radioterapii łukowej IMRT Volumetric Modulated Arc Therapy, stację roboczą sterującą akceleratorem komunikującą się z systemem Aria. |
| 3.1 | Parametry wiązek fotonowych filtrowanych FF |
| 3.1.1 |  | Moce dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 6MV, dla pełnego zakresu pól: o wartościach: 100, 200, 300, 400, 500 i 600 MU/min | TAK/NIE Tak=2 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.1.2 |  | Moce dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 18MV, dla pełnego zakresu pól: o wartościach: 100, 200, 300, 400, 500 i 600 MU/min | TAK/NIE Tak=2 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.1.3 |  | Wartość maksymalna mocy dawki dla wiązki fotonów 6MV i 18MV w MU/min | ≥ 600 – 1 pkt < 600 – 0 pkt |  |

| 3.1.4 |  | Niskie moce dawek dla wymaganych wiązek fotonów, dla pełnego zakresu pól: o wartościach: 5, 10, 15, 20, 40, 60 i 80 MU/min | TAK/NIE Tak=2 pkt Nie= 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.5 |  | Płynnie zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla obydwu wymaganych wiązek fotonowych, w zakresie od 0 do co najmniej 600MU/min | TAK/NIE Tak=2 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.1.6 |  | Wiązka fotonowa 6MV oferowanego akceleratora zgodna dozymetrycznie z wiązką 6MV posiadanego akceleratora VitalBeam nr ser. 3313 | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.2 | Wiązka fotonowa dla obrazowania portalowego EPID |
| 3.2.1 |  | Wiązka fotonowa megawoltowa dla obrazowania portalowego EPID o energii nie niższej niż 1 MV i nie wyższej niż 3 MV | TAK/NIE Tak=2 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.3 | wiersz celowo pusty |
| 3.4 | Parametry akceleratora |
| 3.4.1 |  | Typ wzmacniacza mocy RF: klistron | TAK/NIE Tak= 2 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.4.2 |  | Triodowe działo elektronowe | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.4.3 |  | Działo elektronowe rozłączne od sekcji przyspieszającej (w przypadku konieczności wymiany działa) | TAK/NIE Tak= 2 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.4.4 |  | Odległość ognisko-półka do osłon indywidualnych = 65,4cm, identyczna jak w posiadanych akceleratorach TrueBeam | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.4.5 |  | Odległość ognisko-półka do kompensatorów = 69,8cm, identyczna jak w posiadanych akceleratorach TrueBeam | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.4.6 |  | Klin dynamiczny, realizowany poprzez ruch szczęki kolimatora, analogicznie jak w posiadanych akceleratorach TrueBeam | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.4.7 |  | Zestaw standardowych filtrów klinowych o kątach 15°, 30°, 45°, 60° identyczny jak w posiadanych akceleratorach TrueBeam | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.4.8 |  | Akcesoria terapeutyczne: kliny mechaniczne, tace do bloków indywidualnych, tace do kompensatorów, oferowanego akceleratora wymienne z akcesoriami posiadanych akceleratorów TrueBeam | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.4.9 |  | Niedokładność ustawienia kąta obrotu ramienia: ≤ 0,3° | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.4.10 |  | System elektronicznego lub optycznego rozpoznawania akcesoriów: klinów mechanicznych, półek z blokami indywidualnymi oraz kompen-satorami identyczny, jak w posiadanych akceleratorach TrueBeam | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.5 | Stół terapeutyczny |
| 3.5.1 |  | Dwa boczne panele sterujące po obu stronach blatu stołu i jednocześnie dwie kasety sterujące, sterowane mikroprocesorowo z możliwością kontroli oświetlenia w bunkrze, symulacji świetlnej pola, telemetru i laserów | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.6 | Wyposażenie akceleratora |
| 3.6.1 |  | Komplet centratorów laserowych (min. szt. 3) sterowanych pilotem podczas ich regulacji/kalibracji | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.7 | Kolimator MLC |
| 3.7.1 |  | Kolimator wielolistkowy MLC identyczny co do parametrów z posiadanym przez Zamawiającego kolimatorami MLC120 na posiadanych akceleratorach TrueBeam/VitalBeam firmy Varian. Kolimator musi mieć m. in. następujące cechy: liczba listków równa 120 2x40 listków o szerokości cienia równym 0,5cm każdy (w SAD) 2x20 listków o szerokości cienia równym 1,0cm każdy (w SAD) listki w każdym z 2 banków ułożone w trzech kolejnych grupach: 10x1,0cm + 40x0,5cm + 10x1,0cm | TAK/NIE Tak=4 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.7.2 |  | Przekraczanie osi centralnej wiązki przez listki o wartość >12 cm (w izocentrum) | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.7.3 |  | Maksymalne wysunięcie listka względem innych listków z tego samego banku: >12 cm (w izocentrum) | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.7.4 |  | Minimalna odległość pomiędzy dwoma naprzeciwległymi listkami MLC podczas emisji promieniowania = 0cm (listki mogą się stykać) | TAK/NIE Tak=2 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.7.5 |  | Kolimator MLC oddzielny od kolimatora podstawowego - możliwość realizacji radioterapii bez kolimatora wielolistkowego na oferowanym akceleratorze w przypadku awarii kolimatora MLC | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.8 | Wiersz celowo pusty |
| 3.9 | System wizualizacji w wiązce MV portal imaging EPID |
| 3.9.1 |  | Rozdzielczość detektora ≥ 1280x1280 pikseli | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.9.2 |  | Sterowanie ruchem detektora zarówno za pomocą wspólnej kasety sterującej całym akceleratorem jak i z pulpitu operatora | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.9.3 |  | Niedokładność pozycjonowania detektora względem izocentrum wiązki terapeutycznej MV ≤ ±0,5mm | TAK/NIE Tak=2 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.9.4 |  | Maksymalna wydajność zbierania informacji obrazowej: ≥ 20 ramek / sek | TAK/NIE Tak=2 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.9.5 |  | Zapamiętywanie obrazów systemu EPID w bazie danych obrazowych Aria odbywa się w sposób automatyczny i bezpośredni (bez operacji import/export wykonywanych ręcznie przez użytkownika) | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.9.6 |  | Obrazy referencyjne DRR, zawarte w bazie danych Aria, które mają być użyte do porównania z obrazami EPID on-line na stacji sterującej akceleratorem, są transmitowane do akceleratora automatycznie i bezpośrednio (bez operacji import/export wykonywanych ręcznie przez użytkownika) | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.9.7 |  | Obrazy referencyjne 2D, zawarte w bazie danych Aria, które mają być użyte do porównania z obrazami EPID on-line na stacji sterującej akceleratorem, są transmitowane do akceleratora automatycznie i bezpośrednio (bez operacji import/export wykonywanych ręcznie przez użytkownika) | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.9.8 |  | Wiersz celowo pusty |  |  |
| 3.9.9 |  | Backpointer laserowy | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |

| 3.10 | Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego (ZSOR) dla techniki IGRT |
| --- | --- |
| 3.10.1 |  | Lampa rentgenowska oraz detektor promieniowania zamocowane na zrobotyzowanych ramionach, sterowanych zdalnie i automatycznie ze sterowni akceleratora poprzez stację komputerową oferowanego akceleratora | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.10.2 |  | Rozdzielczość detektora ≥ 2048x1536 pikseli | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.10.3 |  | Zapamiętywanie kilowoltowych obrazów radiograficznych 2D z ZSOR odbywa się w sposób bezpośredni i automatyczny (bez operacji import/export wykonywanych ręcznie przez użytkownika) w bazie danych systemu Aria | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.10.4 |  | Obrazy referencyjne DRR, zawarte w bazie danych Aria, które mają być użyte do porównania z obrazami 2D z ZSOR on-line na stacji sterującej akceleratorem, są transmitowane do akceleratora automatycznie i bezpośrednio (bez operacji import/export wykonywanych ręcznie przez użytkownika) | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.10.5 |  | Obrazy referencyjne 2D, zawarte w bazie danych Aria, które mają być użyte do porównania z obrazami 2D z ZSOR on-line na stacji sterującej akceleratorem, są transmitowane do akceleratora automatycznie i bezpośrednio (bez operacji import/export wykonywanych ręcznie przez użytkownika) | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.10.6 |  | Odczytywanie z serwera systemu Aria obrazów 3D pacjenta wraz z konturami narządów anatomicznych, zawartych w planach leczenia przygotowanych w posiadanym systemie Eclipse, odbywa się w sposób bezpośredni i automatyczny (bez operacji import/export wykonywanych ręcznie przez użytkownika) | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.10.7 |  | Korekcja ustawienia stołu terapeutycznego wyliczana na podstawie dwóch ortogonalnych obrazów kilowotowych, wykonanych przy pomocy ZSOR, nałożonych na obrazy referencyjne DRR z systemu Eclipse lub symulacyjne 2D | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.10.8 |  | Korekcja ustawienia stołu terapeutycznego wyliczana na podstawie dwóch ortogonalnych obrazów: kilowoltowego, wykonanego przy pomocy ZSOR i megawoltowego, wykonanego przy pomocy EPID, nałożonych na obrazy referencyjne DRR z systemu Eclipse lub symulacyjne 2D | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.10.9 |  | Rekonstrukcja obrazów CBCT w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem mocy obliczeniowej procesorów GPU | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.11 | Wiersz celowo pusty |
| 3.12 | System dynamicznej radioterapii łukowej IMRT Volumetric Modulated Arc Therapy |
| 3.12.1 |  | Plany leczenia dynamicznej radioterapii łukowej IMRT są przesyłane z bazy danych Aria do oferowanego akceleratora bezpośrednio (bez operacji import/eksport wykonywanych ręcznie przez użytkownika) | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.12.2 |  | Automatyczne i bezpośrednie (bez operacji import/eksport wykonywanych ręcznie przez użytkownika) zapamiętywanie danych o zrealizowanym napromienianiu w technice dynamicznej radioterapii łukowej IMRT w bazie danych Aria | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.13 | Wiersz celowo pusty |
| 3.14 | Komputerowy system sterowania oferowanym akceleratorem |
| 3.14.1 |  | Realizacja napromieniania w technice klina dynamicznego, identycznej jak w posiadanych akceleratorach TrueBeam/VitalBeam, to jest generowanie rozkładu izodoz klinowych poprzez sterowany komputerowo ruch szczęk kolimatora asymetrycznego. Możliwe kąty klina dynamicznego: 10(, 15(, 20(, 25(, 30(, 45( i 60( dla pól w zakresie 4÷30cm w kierunku klinowanym i 0.5÷40cm w kierunku nieklinowanym. | TAK/NIE Tak=2 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.14.2 |  | System antykolizyjny zapewniający bezpieczeństwo ruchów oferowanego akceleratora, w tym głowicy, ramienia EPID, ramion ZSOR oraz stołu terapeutycznego, poprzez detekcję potencjalnych kolizji i zapobieganie tym kolizjom z ciałem pacjenta oraz własnymi elementami, z zastosowaniem zabezpieczeń optycznych (np. systemy laserowe) nadzorujących określone strefy ruchów | TAK/NIE Tak=2 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.14.3 |  | Oprogramowanie systemu antykolizyjnego wbudowane w stację komputerową lub konsolę oferowanego akceleratora i umożliwiający prezentację w czasie rzeczywistym poszczególnych ruchów i potencjalnych kolizji na ekranie konsoli akceleratora w sterowni | TAK/NIE Tak=2 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.15 | Integracja w posiadanych SPL Eclipse i SWiZL Aria |
| 3.15.1 |  | Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) odczytywanie przez akcelerator wszelkich planów leczenia, przygotowanych dla oferowanego akceleratora w dowolnej technice radioterapii, zapamiętanych w wykorzystywanej bazie danych posiadanego systemu weryfikacji i zarządzania Aria | TAK/NIE; Tak=1 pkt Nie= 0 pkt. |  |
| 3.15.2 |  | Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) zapamiętywanie przez oferowany akcelerator wszelkich zrealizowanych planów leczenia, w dowolnej technice radioterapii, w bazie danych SWiZL Aria | TAK/NIE; Tak=1 pkt Nie= 0 pkt. |  |
| 3.15.3 |  | Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) odczytywanie z bazy danych SWiZL Aria obrazów 3D pacjenta wraz z konturami narządów anatomicznych, zawartych w planach leczenia przygotowanych w wykorzystywanym SPL Eclipse | TAK/NIE; Tak=1 pkt Nie= 0 pkt. |  |
| 3.15.4 |  | Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport wykonywanych ręcznie przez użytkownika) zapamiętywanie obrazów systemu EPID w bazie danych obrazowych SWiZL Aria | TAK/NIE; Tak=1 pkt Nie= 0 pkt. |  |
| 3.15.5 |  | Automatyczna i bezpośrednia (bez operacji import/export wykonywanych ręcznie przez użytkownika) transmisja obrazów referencyjnych DRR, zawartych w bazie danych SWiZL Aria, które mają być użyte do porównania z obrazami EPID on-line na stacji sterującej akceleratorem | TAK/NIE; Tak=1 pkt Nie= 0 pkt. |  |
| 3.15.6 |  | Automatyczna i bezpośrednia (bez operacji import/export wykonywanych ręcznie przez użytkownika) transmisja obrazów referencyjnych 2D zawartych w bazie danych SWiZL Aria, które mają być użyte do porównania z obrazami EPID on-line na stacji sterującej akceleratorem | TAK/NIE; Tak=1 pkt Nie= 0 pkt. |  |
| 3.15.7 |  | Automatyczne i bezpośrednie (bez operacji import/export wykonywanych ręcznie przez użytkownika) zapamiętywanie w systemie Aria zastosowanych wartości korekcji położenia stołu na podstawie obrazowania wykonanego systemem ZSOR i EPID oferowanego akceleratora. | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.15.8 |  | Realizacja dowolnego planu leczenia wiązkami megawoltowymi, przygotowanego dla posiadanych akceleratorów TrueBeam/VitalBeam, na oferowanym akceleratorze bez dokonywania jakichkolwiek zmian w planie leczenia, z zastosowaniem dostępnych tych samych opcji wyposażenia, akcesoriów, możliwości i technik leczenia oraz z zachowaniem tego samego rozkładu dawki | TAK/NIE; Tak=4 pkt Nie= 0 pkt. |  |
| 3.15.9 |  | Realizacja dowolnego planu leczenia wiązkami megawoltowymi, przygotowanego dla oferowanego akceleratora, na posiadanych akceleratorach TrueBeam/VitalBeam bez dokonywania jakichkolwiek zmian w planie leczenia, z zastosowaniem dostępnych tych samych opcji wyposażenia, akcesoriów, możliwości i technik leczenia oraz z zachowaniem tego samego rozkładu dawki | TAK/NIE; Tak=4 pkt Nie= 0 pkt. |  |
| 3.15.10 |  | Wykorzystanie danych dozymetrycznych wiązek terapeutycznych posiadanych przez Zamawiającego akceleratorów TrueBeam, skonfigurowanych w posiadanym przez Zamawiającego systemie planowania Eclipse, bez konieczności wykonywania dodatkowych pomiarów dozymetrycznych dla oferowanego akceleratora | TAK/NIE; Tak=4 pkt Nie= 0 pkt. |  |
| 3.16 | Wymienność pacjentów (w zakresie energii fotonowych) pomiędzy oferowanym akceleratorem, a posiadanym przez Zamawiającego akceleratorem Vital Beam firmy Varian o numerze seryjnym 3313 |
| 3.16.1 |  | Ustawienie parametrów dozymetrycznych wszystkich wymaganych wiązek fotonowych oferowanego akceleratora w sposób zgodny z posiadanym przez Zamawiającego akceleratorem wskazanym w p.3.16.a i 3.16.b odpowiednio, z zachowaniem kryteriów zgodności według wytycznych producenta, dla wymaganych wiązek fotonowych | TAK/NIE; Tak=4 pkt Nie= 0 pkt. |  |
| 3.16.2 |  | Realizacja dowolnego planu leczenia wszystkimi wymaganymi wiązkami fotonowymi przygotowanymi dla posiadanego akceleratora wskazanego w p.3.16.a i 3.16.b odpowiednio, na oferowanym akceleratorze, bez dokonywania jakichkolwiek zmian w planie leczenia, z zastosowaniem tych samych akcesoriów i technik leczenia oraz z zachowaniem tego samego rozkładu dawki | TAK/NIE; Tak=4 pkt Nie= 0 pkt. |  |
| 3.16.3 |  | Realizacja dowolnego planu leczenia przygotowanego dla oferowanego akceleratora wszystkimi wiązkami fotonowymi, na posiadanym przez Zamawiającego akceleratorze wskazanym w p.3.16.a i 3.16.b odpowiednio, bez dokonywania jakichkolwiek zmian w planie leczenia, z zastosowaniem dostępnych tych samych opcji wyposażenia, akcesoriów, możliwości i technik leczenia oraz z zachowaniem tego samego rozkładu dawki | TAK/NIE; Tak=4 pkt Nie= 0 pkt. |  |
| OPCJE WYPOSAŻENIA |
| 3.17 | Wiązki elektronowe |
| 3.17.1 |  | Wiązki elektronowe o energiach 6, 9, 12, 16, i 20 MeV | TAK/NIE Tak=2 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.17.2 |  | Aplikator elektronowy dla pola 6x10 | TAK/NIE Tak=2 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.18 | wiersz celowo pusty |
| 3.19 | Oprogramowanie dla EPID |
| 3.19.1 |  | Oprogramowanie dozymetrii portalowej dla oferowanego systemu EPID pozwalające na: akwizycję obrazu rozkładu dawki na powierzchni detektora systemu EPID oferowanego akceleratora dla oferowanych wiązek fotonowych przeglądanie oraz ocenę korelacji pomiędzy obrazami dozymetrycznymi z systemu EPID oferowanego akceleratora a obrazami dozymetrycznymi obliczonymi w systemie Eclipse dla oferowanych wiązek fotonowych | TAK/NIE Tak=4 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.20 | Opcja dla ZSOR - CBCT |
| 3.20.1 |  | Algorytm rekonstrukcji obrazów CBCT bazujący na wewnętrznym modelowaniu anatomii pacjenta oraz przebiegu wiązki kV w celu korekcji wygenerowanych rozproszeń, szumów, smug, artefaktów w poszczególnych projekcjach dla specjalnego algorytmu rekonstrukcyjnego redukującego szumy i artefakty | TAK/NIE Tak=2 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.21 | System synchronizacji oddechowej |
| 3.21.1 |  | System śledzenia cyklu oddechowego pacjenta, wykorzystujący: Stereoskopową kamerę śledzącą, obejmująca emiter i odbiornik promieniowania podczerwonego Przezroczysty dla promieniowania jonizującego marker ze znacznikami odbijającymi promieniowanie podczerwone, umieszczany na pacjencie, identyczny jak w posiadanych akceleratorach TrueBeam wyposażonych w w/w system | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.21.2 |  | Oprzyrządowanie wspierające pacjenta w procesie podtrzymywania właściwego cyklu oddechowego – monitor wyświetlający dane graficzne pozwalające pacjentowi na obserwowanie własnej krzywej oddechowej, w tym w trakcie procesu wstrzymanego wdechu DIBH | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.22 | Stacja mobilna SWiZL |
| 3.22.1 |  | Jedna z oferowanych mobilnych stacji systemu SWiZL (wymaganych w poz. 1.23) ma także funkcjonalność stacji „Edit” | TAK/NIE Tak=4 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 3.22.2 |  | Jedna z oferowanych mobilnych stacji systemu SWiZL (wymaganych w poz. 1.23) posiada co najmniej procesor Intel Core i5 lub lepszy, pamięć RAM min. 8GB i dysk SSD M.2 PCI-e, o pojemności min. 256GB – zamiast tradycyjnego HDD | TAK/NIE Tak=4 pkt Nie= 0 pkt |  |

…………………………., dnia …………………             …………………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

- PARAMETR OCENIANY – Gwarancja

| 4 | GWARANCJA |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| A | B | C | D |
| 4.1 | Gwarancja |  |  |
| 4.1.1 |  | Gwarancja na wyżej opisany sprzęt i oprogramowanie: min. 24 mies., maks. 36 mies. od dnia podpisania protokołu uruchomienia. W trakcie trwania gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i serwis pozostają po stronie gwaranta. | 1 pkt. za każdy miesiąc powyżej 24 miesięcy; min=0 pkt max=12 pkt |  |

…………………………., dnia …………………             …………………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)