DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, KONTROLI ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH WYKONANIE PROTEINOGRAMÓW METODĄ ELEKTROFOREZY KAPILARNEJ ORAZ IMMUNOFIKSACJI METODĄ ELEKTROFOREZY ŻELOWEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH ANALIZATORÓW.

PARAMETRY WYMAGANE:

jeśli wykonawca pozostawi puste pole, zamawiający przyjmie odpowiedź „NIE”.

- Analizator nr 1 do elektroforezy żelowej

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator do elektroforezy żelowej; rok produkcji nie wcześniej niż 2018; podać model, typ, rok produkcji |  |
| 2 | System jednomodułowy |  |
| 3 | Możliwości: - rutynowa elektroforeza białek w surowicy (proteinogram) – rozdział na 6 frakcji, - elektroforeza białek monoklonalnych (immunofiksacja, białko Bence-Jonesa), - oznaczenie prążków oligoklonalnych w natywnym płynie mózgowo-rdzeniowym bez immunoblottingu - izoenzymy LDH,CK,ALP |  |
| 4 | Oznaczanie białka monoklonalnego w klasach: IgG ,IgA, IgM, kappa, lambda, IgD ,IgE, kappa wolne, lambda wolne |  |
| 5 | Możliwość wykonywania immunofiksacji u pacjentów leczonych daratumumabem z wyeliminowaniem wpływu leku na wynik badania |  |
| 6 | Automatyczny przebieg procesu elektroforetycznego (aplikacja próbki na żel, rozdział, utrwalanie, barwienie, odbarwianie, suszenie) |  |
| 7 | Automatyczna kontrola temperatury procesów |  |
| 8 | Zastosowanie aplikatorów jednorazowego użytku z membranami do nanoszenia materiału biologicznego na żel |  |

- Analizator nr 2 do elektroforezy kapilarnej

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator do elektroforezy kapilarnej; rok produkcji nie wcześniej niż 2018; podać model, typ, rok produkcji |  |
| 2 | Analizator wykonujący oznaczenie metodą elektroforezy kapilarnej w 100% automatycznie – od pobrania surowicy z probówki aż do wydania wyniku w postaci graficznej oraz wartości procentowych i stężeniowych poszczególnych frakcji |  |
| 3 | Elektroforeza w fazie ciekłej, maksymalnie 2 kapilary ze szkła krzemionkowego. Wymagany rozdział białek surowicy na 6 frakcji:\ Albumina Alfa-1-globulina Alfa-2-globulina Beta-1-globulina Beta-2-globulina Gamma-globulina |  |
| 4 | Wydajność analizatora – 20 próbek/godzinę |  |
| 5 | Kapilary z automatyczną kontrolą temperatury |  |
| 6 | Możliwość dokładania nowych próbek surowicy podczas pracy aparatu |  |
| 7 | Detekcja próbek bez etapu barwienia – detekcja bezpośrednia, fotometr |  |
| 8 | Prezentacja wyników w postaci procentowej i w wartościach bezwzględnych dla każdej frakcji wraz z komentarzem; graficzny zapis elektroforegramów |  |
| 9 | Kontrola poziomu odczynników |  |
| 10 | Identyfikacja odczynników, próbek i kontroli wewnętrznych czytnikiem kodu kreskowego |  |

- Parametry wspólne dla analizatora nr 1 i analizatora nr 2 oraz wyposażenie dodatkowe współpracujące z tymi analizatorami (niezależnie od wyposażenia dodatkowego wskazanego w pkt. a i b)

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE oraz opis, jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komputer (rok produkcji nie wcześniej niż 2018) do sterowania aparatem z oprogramowaniem użytkowym, umożliwiającym: - automatyczną detekcję, - ilościową ocenę frakcji, - przechowywanie i statystyczną ocenę wyników analiz, - kontrolę jakości, - prezentację wyników w postaci wykresu, danych demograficznych pacjenta, wartości procentowych i bezwzględnych, wartości SMC i wartości referencyjnych - tworzenie bazy archiwalnej wraz z wykresami i immunofiksacjami, - porównanie wyniku z wynikiem archiwalnym, - dwukierunkową transmisję danych oraz pracę w sieci komputerowej |  |
| 2 | Analizator wyposażony w komputer, klawiaturę i monitor oraz w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy analizatora minimum 20 minut; pełen koszt serwisowania urządzenia ponosi wykonawca) |  |
| 3 | Drukarka laserowa obsługująca analizatory, przystosowana do pracy w sieci informatycznej - do drukowania wyników, o wydajności minimum 20 stron na minutę (koszty materiałów eksploatacyjnych, takich jak tonery, bębny, kartridże ponosi wykonawca); szacowana ilość wydruków: 50 miesięcznie; podać nazwę drukarki |  |
| 4 | Liczba opakowań odczynników dopasowana do terminu ważności i ilości badań podanych w załączniku cenowym (w formularzu cenowym należy podać liczbę pełnych opakowań, zaokrąglając w górę) |  |
| 5 | Wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania wymaganych badań pochodzące od tego samego producenta co aparat; nie zawierające takich substancji jak kwas octowy, metanol - potwierdzenie w karcie substancji szkodliwych producenta (karcie charakterystyki) |  |
| 6 | Analizatory współpracujące z siecią informatyczną Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w oparciu o dwukierunkową komunikację; każdy analizator wykonawca zobowiązany jest zainstalować i podłączyć na własny koszt do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego firmy Infomedica |  |
| 7 | Do każdego analizatora wykonawca dostarczy i zainstaluje jako integralną część systemu stację uzdatniania wody – o ile analizatory wymagają współpracy ze stacją wody; pełen koszt serwisowania stacji wody ponosi wykonawca |  |
| 8 | wbudowany program kontroli jakości |  |
| 9 | Wykonawca w ramach umowy zapewni udział w kontroli międzynarodowej – kontrola wszystkich parametrów wymienionych w formularzu cen jednostkowych. Częstotliwość 2 razy do roku dla wszystkich parametrów wymienionych w formularzu cen jednostkowych. Pełen koszt udziału w kontroli ponosi Wykonawca |  |
| 10 | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis techniczny świadczony przez cały okres dzierżawy analizatorów; koszty materiałów zużywalnych i akcesoriów wyszczególnionych w formularzu cenowym ponosi zamawiający |  |
| 11 | W przypadku awarii analizatorów lub ich wyposażenia wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii (telefon, faks, drogą elektroniczną), a jeśli usunięcie awarii potrwa dłużej niż trzy dni robocze, wykonawca zapewni analizator zastępczy o pełnej funkcjonalności, równorzędnej z dzierżawionym analizatorem; koszty dostawy, uruchomienia oraz późniejszego odbioru sprzętu zastępczego ponosi Wykonawca; uruchomienie sprzętu zastępczego wykonawca przeprowadzi w taki sposób, by zamawiający mógł z niego korzystać najpóźniej w czwartym dniu roboczym od zgłoszenia awarii |  |
| 12 | Trzecia awaria tego samego elementu analizatora bądź elementu jego wyposażenia skutkuje obligatoryjną wymianą analizatora; pełny koszt wymiany ponosi wykonawca |  |
| 13 | Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić minimum trzy szkolenia personelu w zakresie obsługi analizatorów wraz z wyposażeniem; pierwsze szkolenie personelu - po zainstalowaniu sprzętu przed przekazaniem sprzętu do użytkowania, kolejne - w terminie uzgodnionym przez obie strony, z tym, że nie później aniżeli w ciągu 5-ciu dni kalendarzowych od otrzymania wniosku zamawiającego |  |
| 14 | Instrukcje obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dzierżawy oraz całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania ze sprzętu w języku polskim w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym |  |
| 15 | Wykonawca zapewni właściwe przechowywanie odczynników i materiału do analizy poprzez dostarczenie jednej lodówko-zamrażarki (rok produkcji nie wcześniej niż 2018) o następujących parametrach granicznych: - objętość minimalna chłodziarki 250 l - objętość minimalna zamrażarki 100 l - minimalna liczba szuflad w zamrażarce: 3 pełen koszt serwisowania lodówko-zamrażarki ponosi Wykonawca; podać nazwę i typ lodówko-zamrażarki |  |

D) PARAMETRY OCENIANE

PARAMETRY OCENIANE:

chcąc uzyskać punkty w kryterium „Parametry oceniane”, w wierszach formularza „Parametry wymagane” dotyczących warunków ocenianych wykonawca powinien podać w kolumnie „Oferowane parametry” odpowiednio: „TAK” lub „NIE”.

Jeśli wykonawca nie poda żadnej z wymaganych odpowiedzi bądź pozostawi puste pole, zamawiający przyjmie                         odpowiedź „NIE”.

| LP. | PARAMETR OCENIANY | PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY (proszę podać TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zdalna diagnostyka serwisowa przez Internet – serwis producenta ma ciągły dostęp do aktualnych parametrów technicznych analizatora, pojawiających się komunikatów błędów | TAK = 10 pkt NIE = 0 pkt |  |
| 2 | Czas skanowania żelu – poniżej 2 minut | TAK = 10 pkt NIE = 0 pkt |  |
| 3 | Analizatory do elektroforezy i immunofiksacji w surowicy i moczu umożliwiający wykonanie wszystkich etapów analizy wewnątrz urządzenia, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń | TAK = 10 pkt NIE = 0 pkt |  |
| 4 | Możliwość wykonania badania w oparciu o materiał natywny – bez konieczności obróbki wstępnej | TAK = 10 pkt NIE = 0 pkt |  |
| 5 | Objętość próbki badanej: min. 10 µl | TAK = 10 pkt NIE = 0 pkt |  |

Wymagana rejestracja analizatora: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

....................................................

data, podpis