## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet 1
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Szew chirurgiczny pleciony, wchłanialny, składający się z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 90/10), powleczenie: 50% kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 30/70), 50% stearynian wapnia, okres wchłaniania od 56 do 70 dni. Wytrzymałość węzła na zerwanie 140% w początkowym okresie. Rozmiar 5/0 1/2koła 17mm dł.70cm | sasz. | 144
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 2 PODZIELNY
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Jednorazowe sterylne lusterko do badania nosogardła(laryngologiczne) ze zwierciadłem płaskim 1:1, z dłuższą rączką (180mm) o mniejszej średnicy lusterka -13mm (całkowita 15mm) i większym kącie wygięcia między lusterkiem a rączką umożliwia bardziej komfortowe oglądanie nosogardła pacjenta (również pediatrycznego). Możliwe jest rozgrzanie powierzchni lusterka przed badaniem by uniknąć efektu parowania. Lusterko jednorazowe wytworzone z polimerów, które nie mają własności termoabsorpcyjnych, co uniemożliwia poparzenie gardła pacjenta. NIe zawiera lateksu. Sterylnie pakowane w papier- folia. | szt | 200
2 | Zestaw jednorazowy laryngologiczny z wziernikami jednorazowego użytku. .Wziernik nosowy ma klasycznie wyprofilowane rękojeści - wedle kształtu wziernika typu Hartmann'a. Materiał w części aplikacyjnej jest gładki, w części rękojeści karbowany, aby trzymanie narzędzia było pewne i stabilne. Wziernik uszny jest matowy, czarny w jego wewnętrznej powierzchni - nie ma refleksów i odbić światła podczas badania.Szpatułka w zestawie zbudowana jest z białego, sprężystego białego plastiku wysokiej jakości. Anatomicznie wyprofilowania . Narzędzie w części aplikacyjnej jest gładkie.produkt dostępny w 2 wymiarach wziernika usznego: MAX - 4 mm i MEDIUM - 2 mm. Produkt z międzynarodowym atest CE 0123. Op. 25 szt. Nie zawiera lateksu. | op. | 200
3 | łyżeczka uszna jednorazowego użytku, sterylna. Do wykonania procedury łyżeczkowania ucha zewn. | szt. | 200
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 3 PODZIELNY
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Stabillizator nosowy, gąbkowy, bezlateksowy. Do pooperacyjnej aplikacji po rhino- i septoplastyce, impregnowany i nieprzylegający z nicią zabezpieczającą o dł. 25cm, z paskiem kontrastowym widocznym w RTG. W rozm. 70 x 20 x 10mm lub 50 x 20 x 10mm do wyboru przez zamawiającego. Pakowane po 25 par w op. | op. | 4
2. | Stabillizator nosowy, gąbkowy, lateksowy. Do pooperacyjnej aplikacji po rhino- i septoplastyce, impregnowany i nieprzylegający z nicią zabezpieczającą o dł. 25cm, z paskiem kontrastowym widocznym w RTG. W rozm. 70 x 20 x 10mm lub 50 x 20 x 10mm do wyboru przez zamawiającego. Pakowane po 25 par w op. | op. | 4
3 | Tamponada Goodman Nasal Dressing 5,5cm . W op.20szt. Opatrunek nosowy zbudowany z rozprężanej gąbki z alkoholu poliwinylowego pokrytej gazą hemostatyczną i zamocowanym sznurkiem lub bez tego pokrycia i bez sznurka. Przy zetknięciu z wodą pokrycie z gazy może tworzyć lepki żel i szybko tamować krwawienie z naczyń włosowatych. Jednocześnie rozprężająca się gąbka daje kontrolowany ucisk miejsca krwawienia. Ta podwójna funkcja pozwala na łatwe uzyskanie hemostazy. Produkt dostępny w różnych rozmiarach. Produkt jałowej, sterylizowany radiacyjnie. | op. | 3
4 | Tamponada rozprężalna 7,5cm. W op. 10szt. | op. | 7
5 | Kompresy na nos Absorba od wewnątrz wykonane z włókniny kompresowej, od zewnątrz zabezpieczone opaską dzianą przechodzącą w troki, troki poprzez związanie z tyłu głowy mocują opatrunek pod nosem. Zastosowanie do pochłaniania płynów po zabiegach laryngologicznych. Jałowe. Rozm. 7cm X 3cm. Op. 50 szt. | szt | 2
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 4
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Folia z politetrafluoroetylenu stosowana w otochirurgii w przyp.braku błony śluzowej na promontorium w miejscach pozbawionych mucoperiosteum na większych powierzchniaach struktur ucha środkowego lub w przyp.braku wyściółki ucha. Folia zapobiegapowstawaniu zrostów. Stosowana w operacjach przegrody nosa i rekonstrukcji struktur chrzęstno-kostnych. Przyszyta do śluzówki przegrody nosa podtrzymuje elementy chrzęstne przegrody, zabezpiecza przed zrostami między przegrodą a ścianąboczną nosa. Odporna na działanie temp. i środowiska. Materiał obojętny fizjologicznie, nie powoduje odczynów alergicznych ani toksycznych. Rozm. 40x40x0,4. Można łatwo ją przycinać w czasie zabiegu. Produkt sterylny. | szt. | 100
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 5
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Seton jałowy wykonany z czystej bawełny z tkanymi brzegami. Sterylnie pakowane setony stosowane są do tamponowania naturalnych jam ciała, np. w laryngologii. Rozm. 2m x 2cm . | szt. | 100
2 | Seton jałowy wykonany z czystej bawełny z tkanymi brzegami. Sterylnie pakowane setony stosowane są do tamponowania naturalnych jam ciała, np. w laryngologii. Rozm. 2m x 1 cm | szt. | 100
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 6
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | KLESZCZYKI MIKROCHIRURGICZNE USZNE TYP HARTMANN PROSTE CZĘŚĆ ROBOCZA 2X6 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 80 MM | szt. | 1
2 | WZIERNIK NOSOWY TYP HARTMANN DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 28 MM ZŁĄCZE ŚRUBOWE DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 160 MM | szt. | 9
3 | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN FIGURA 2 WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 56X7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 4
4 | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN FIGURA 3 WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 75X7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 4
5 | KONCHOTOM NOSOWY TYP STRUYCKEN DŁUGOŚĆ 120 MM | szt. | 4
6 | KLESZCZYKI LARYNGOLOGICZNE DO PRZEGRODY NOSOWEJ TYP BRUENINGS SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 8 MM DŁUGOŚĆ 190 MM | szt. | 4
7 | KLESZCZYKI DO KOŚCI SITOWEJ TYP WEIL-BLAKESLEY PROSTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 5,6 MM DŁUGOŚĆ 120 MM | szt. | 4
8 | NOŻYCZKI NOSOWE TYP HEYMANN-KNIGHT DŁUGOŚĆ 175 MM | szt. | 4
9 | ELEWATOR TYP MASING DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 4
10 | DŁUTO ROWKOWE DO PRZEGRODY TYP KILLIAN KSZTAŁT BAGNETOWY CZĘŚĆ ROBOCZA ZAOKRĄGLONA SZEROKOŚĆ 6 MM DŁUGOŚĆ 170 MM | szt. | 4
11 | ZGNIATACZ DO KOŚCI I CHRZĄSTEK Z ZDEJMOWANĄ KLAPKĄ | szt. | 4
12 | UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM WYSKALOWANY W CENTYMETRACH I CALACH | szt. | 4
13 | NOŻYCZKI DO DZIĄSEŁ DUROTIP PROSTE 120MM | szt. | 9
14 | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt. | 4
15 | MŁOTEK TYPU COTTLE, 300G, GŁOW.-ŚR.30MM,190MM | szt. | 4
16 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA, SZEROKOŚĆ 16 MM, DŁ 145 MM | szt. | 9
17 | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP JANSEN DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 4
18 | PINCETA ANATOMICZNA TYP TROELTSCH ODGIĘTA KOLANKOWO DŁUGOŚĆ 100 MM ZĄBKOWANA | szt. | 9
19 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM | szt. | 4
20 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HALSEY SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 130 MM | szt. | 4
21 | KANIULA SSĄCA ZAKRZYWIONA PO ŁUKU ŚREDNICA 5 MM DŁ. 175 MM | szt. | 4
22 | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 2,5MM DŁ. KRZWIZNY 110MM. | szt. | 9
23 | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 3,0MM DŁ. KRZWIZNY 110MM. | szt. | 9
24 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 8
25 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DO TĘTNIC TYP DUNHIL PROSTE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 4
26 | KUBEK STALOWY Z PODZIAŁKĄ POJEMNOŚĆ 0,05 LITRA | szt. | 4
27 | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | szt. | 4
28 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY OSTRY 9X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | szt. | 1
29 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁ. 245MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75MM | szt. | 3
30 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE DŁ. 145MM Z UTWARDZONONYMI OSTRZAMI TWARDA WKŁADKA USZY ZŁOCONE OSTRO OSTRE | szt. | 4
31 | LAMPA CZOŁOWA LEDOWA O NATĘŻENIU ŚWIATŁA 200.000 LUX, ŻYWOTNOŚĆ BATERII PONAD 6,5 GODZINY, WAGA 335 GR, KOMPLET ZAWIERA LAMPĘ, ŁADOWARKĘ, DWA AKUMULATORKI, MASKĘ ORAZ KUFER. | szt. | 2
32 | KANIULA SSĄCA BELLUCCI Z 3 KOŃCÓWKAM SSĄCYMI DŁ 155 MM. | szt. | 5
33 | HAK USZNY TYP WAGENER FIGURA 2 DŁUGOŚĆ 150 MM | szt. | 5
34 | HAK USZNY TYP ST.BARTS TĘPO ZAKOŃCZONY DŁUGOŚĆ 180 MM | szt. | 5
35 | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP JANSEN DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 5
36 | UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 5
37 | KLESZCZYKI MIKROCHIRURGICZNE USZNE TYP HARTMANN PROSTE CZĘŚĆ ROBOCZA 1X8 MM DŁUGOŚĆ 80 MM | szt. | 5
38 | STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁ.250 MM | szt. | 5
39 | PLOMBY DO KONTENERA 1000 SZTUK Z INDYKATOREM - Op. | OP. | 1
40 | POKRYWA KONTENERA O WYM. 300x297x28 MM, ROZMIAR ½ WYKONANA Z ALUMINIUM. UCHWYTY ZATRZASKOWE WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ. CENTRALNIE W POKRYWIE UMIESZCZONE JEDNO MIEJSCE DO MONTAŻU FILTRA JEDNORAZOWEGO. WEWNĄTRZ POKRYWY WKLEJONA SILIKONOWA USZCZELKA. WANNA KONTENERA O WYM. 300x297x186 MM, BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA ALUMINIUM. WANNA BEZ RĄCZEK TRANSPORTOWYCH. RANT WANNY ZAOKRĄGLONY I WYGIĘTY W FORMIE KOŁNIERZA NA ZEWNĄTRZ W CELU ZAPEWNIENIA STERYLNOŚCI WANNY KONTENERA. PO OBU STRONACH WANNY NA ŚCIANKACH MIEJSCE NA PLASTIKOWE KLAMRY, DO OZNAKOWANIA KONTENERA WRAZ Z MIEJSCEM NA MOCOWANIE TABLICZEK IDENTYFIKACYJNYCH ORAZ ETYKIET ZE STERYLIZATORA. W KONTENERZE DWA KOSZE NA NARZĘDZIA. | szt. | 5
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 7
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Stroik laryngologiczny z wysokiej jakości stali, o częstotliwości 512 Hz, o wysokiej dokładnosci wykonania. | szt | 1
2. | Balon Politzera z oliwkami- komplet | zestaw | 2
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 8
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Stolik zabiegowy , znajduje zastosowanie w rozłożeniu narzędzi, materiałów sterylnych, leków i innych przyrządów w gabinecie zabiegowym. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej lakierem proszkowym, odporny na środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalu. Osadzony jest na kółkach jezdnych z hamulcem. Posiada 2 półki o wym. 70 x 45 cm oraz miskę wykonaną z tworzywa. Dopuszczalne obciążenie półki 15 kg. Długość: 86 cm, szer. 44cm , wys. 95 cm, Waga 15 kg | szt | 1
2. | Fotel laryngologiczny z elektryczną regulacją wysokości realizowaną za pomocą włącznika nożnego wbudowanego w podstawę. Zakres obrotu fotela to 360º. Oparcie rozkładane manulanie do pozycji horyzontalnej. Podnóżek i podłokietniki składają się symultanicznie z oparciem. Zagłówek regulowany w trzech płaszczyznach. Obicie fotela bezszwowe,wykonane ze skóry syntetycznej odpornej na stosowane środki dezynfekcyjne w szpitalu. | szt. | 1
3. | Ssak medyczny elektryczny z pojemnikiem o pojemności 1000ml. | szt. | 1
4. | Taboret medyczny z ruchomym oparciem, wykonane ze stali nierdzewnej i wytrzymałych materiałów i charakteryzuje się solidną konstrukcją. Pianka użyta do siedziska i oparcia zapewnia komfort, a regulacja wysokości taboretu pozwala na przyjęcie wygodnej, ergonomicznej pozycji. Podstawa krzesła to 5 kół o wysokiej wytrzymałości, wygodne siedzisko wykonane z pianki o średnicy 39 cm, regulacja wysokości krzesła za pomocą sprężyny gazowej: 48 -62 cm. Waga: 7 kg. A nośność: 135 kg. | szt | 1
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 9
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Elektroda igłowa - Długość igieł 10 mm, długość części roboczej 100mm. Dedykowana do laryngologii.Bipolarny instrument do redukcji małżowin nosowych, dwuigłowy, wkłuwany, część robocza dł. 105-115mm, zakrzywiona 20 St., przyłącze pincet bipolarnych EU, wielorazowy | szt | 5
2 | Bipolarny kabel przyłączeniowy dł. min. 4m, wtyk 2-pinowy 29mm do generatora ERBE VIO 3 i generatora Valleylab | szt. | 5
3 | Elektroda neutralna jednorazowa, złożona z dwóch jednakowych części, symetryczna, okrągła, powierzchnia czynna 80-85 cm2, z dodatkowym pierścieniem rozpraszającym oddzielonym mechanicznie i elektrycznie od obu części przewodzących elektrody o powierzchni do 25 cm2, elektroda dla pacjentów o masie od 5 kg, elektroda przydatna do użycia w terminie min. 14 dni od otwarcia opakowania, kompatybilna z systemem ochronnym diatermii typu ERBE VIO3, na opakowaniu jednostkowym umieszczone etykiety samoprzylepne z danymi elektrody, nr serii i datą przydatności. Deklaracja CE. Op.-50szt. | op. | 4
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 10
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Laryngologiczna lampa diagnostyczna naczołowa typu Clar. Dostępna ze światłem diodowym lub żarówką standardową 6V. Zamocowane lusterka dają wyjątkowo jasne i zimne światło. Urządzenie jest dostępne w wersji bateryjnej lub akumulatorowej z ładowarką. | szt. | 1
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 11
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Filtry hydrofobowe antybakteryjne do ssaka, rozmiar koncówek: 8,5 mm z jednej strony oraz 9,5 mm z drugiej | szt | 600
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 12
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Płyn substytucyjny do terapii nerkozastępczej w dwukomorowych workach o pojemności 5000 ml o składzie: HCO-3 30 mmol/l, NA+ 140 mmol/l, K+ 4 mmol/l, Ca 2+1,25 mmol/l, Mg2+ 0,6 mmol/l, | szt | 50
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 13 podzielny
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Filtry do spirometrii, antybakteryjne , antywirusowe z ustnikiem (GVS) Kompatybilne z Lungtest Basic, Lungtest LAB, Lungtest LAB Body, Lungtest Mobile, Lungtest Handy, Lungtest 1000, Lungtest 500, Lungtest 250, VO2 Max Tracker, VO2 max Finder | szt | 1500
2 | Klipsy na nos z tworzywa sztucznego, przeznaczenie : Lungtest Basic, Lungtest LAB, , Lungtest Mobile, Lungtest Handy, Lungtest 1000, Lungtest 500, Lungtest 250, VO2 Max Tracker, VO2 max Finder | szt. | 200
3 | Ustniki dla dorosłych do spirometru Lungtest 1000 | szt. | 200
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 14
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Maska pełnotwarzowa CPAP FitLife lub równoważna, z umożliwiająca szybkie , szczelne dopasowanie bez ograniczania widoczności. Dużą powierzchnia musi zapewniać wyrównanie ciśnienia wewnatrz maski, musi minimalizować podrażnienie oczu, wyposażona w port odprowadzania 02 do pomiaru ciśnienia lub napływu O2. Rozmiary S,M,L, XL | szt | 20
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 15
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Fartuchy foliowe PE, jednorazowe, kolor niebieski, 400 rolek | szt | 26000
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)