Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 535/2019/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020.

Część nr 1. Aparat do pomiaru stabilności emulsji

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Urządzenie ma służyć do analizowania stabilności/niestabilności dyspersji (emulsji, zawiesin i pian) o szerokim zakresie koncentracji i wielkości cząstek, w stanie naturalnym, bez konieczności rozcieńczania próbek. Urządzenie ma wykrywać i identyfikować takie niestabilności fizyczne jak: śmietankowanie, sedymentowanie, flokulacja, agregowanie, flotacja, deemulgowanie i inne. Aparat ma zbierać z zadaną częstotliwością dane dotyczące natężenia światła przechodzącego i wstecznie odbitego wzdłuż wysokości próbki. Zmiany sygnału w kolejnych pomiarach będą świadczyć o zachodzącej destabilizacji – migracji lub zmianie wielkości cząstek. Zmiany te mogą być śledzone na wykresach krzywych kinetyk pokazujących zmiany wielkości cząstki w czasie, średnią prędkość migracji cząstek oraz grubość warstwy sedymentu lub śmietanki. Szczegółowa specyfikacja techniczna: Zakres pomiarowy: od 0,01 do 1000 µm. Koncentracja cząstek: od 0,0001 do 60% w/v. Badania w temperaturze pokojowej. Objętość próbki: nie mniejsza niż 7 ml. Technika pomiarowa optyczna. Moduł pomiarowy: emisja: dioda laserowa, detekcja: fotodiody dla transmisji i dla wstecznego rozproszenia, jednoczesny pomiar światła wstecznie odbitego i przechodzącego za pomocą synchronicznie pracujących detektorów. Pozycjonowanie fiolki w komorze pomiarowej. Powtarzalność przy pomiarach automatycznych ± 0,1%, a przy pomiarach ręcznych ± 0,25%. Dostępne wyniki pomiarów: wsteczne rozproszenie i transmisja w funkcji wysokości próbki, zmiana natężenia światła przechodzącego i wstecznie rozproszonego w funkcji czasu, grubość powstającej fazy w funkcji czasu, średnia prędkość migracji w czasie, średnica hydrodynamiczna. Wymagania pozostałe: Urządzenie fabrycznie nowe Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, świadczony przez Wykonawcę. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………..……..

(data i kwalifikowany podpis elektroniczny osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Enkapsulator

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Enkapsulator do celów zamykania środowiska zawierającego (bio)katalizatory, substraty itp. w sieci hydrożelu i/lub otaczane ich porowatą polimerową membraną. Urządzenie powinno wytwarzać jednorodne kapsułki o wąskim rozkładzie ich wielkości; pozwalać na wytwarzanie homogenicznych kapsułek i układów rdzeń–powłoka o zdefiniowanej wielkości. Enkapsulator będzie stosowany do kapsulacji enzymów, leków, zapachów i aromatów, witamin, olejków. W procesie kapsulacji powinno się otrzymywać powtarzalne formy kapsułek i otoczek, charakteryzujące się: małym rozrzutem wymiarów zewnętrznych, sterowaniem w czasie rzeczywistym poprzez wizualizację efektem lampy stroboskopowej, warunkami kapsulacji w temperaturze pokojowej, sterylną obsługą poprzez autoklawowanie w zbiorniku reakcyjnym. Specyfikacja techniczna: Enkapsulacja – kapsulacja: enzymów, leków, zapachów i aromatów, witamin, olejków. System dla procedur sterylnych z wbudowaną pompą dozująca typu strzykawkowego, mieszadłem magnetycznym i zamkniętym naczyniem reakcyjnym. Otrzymywanie powtarzalnych form kapsułek i otoczek w zakresie – od 0,15 mm do 2 mm. Średnica dysz rdzenia: 0,08; 0,12; 0,15; 0,2; 0,3; 0,45; 0,75 i 1,0 mm. Zestaw dysz koncentrycznych o różnych średnicach: 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 i 0,9 mm. Zakres wielkości kropli – 0,15 do 2,0 mm. Częstotliwość wibracji – 40 do 6000 Hz. Napięcie elektrody – 250 do 2500 V. Regulacja temperatury – od 30 do 70°C. Szybkość dozowania pompy strzykawkowej - od 0,01 do 50 ml/min. Objętość martwa do 0,5 ml. Szybkość pompowania powietrza 0,5 do 200 ml/min Maksymalne dozwolone ciśnienie powietrza w systemie – do 1,5 bar. Objętość robocza reaktora – do 2 litrów. Pełna sterylność warunków pracy. Materiały będące w kontakcie z próbką – stal kwasoodporna, szkło, silikon, PTFE. Zasilanie 230 V 50 Hz. W zestawie podstawowe części zapasowe: uszczelka pojedynczej dyszy (co najmniej 1 sztuka), uszczelka koncentrycznej dyszy (co najmniej 1 sztuka), uszczelka naczynia reakcyjnego (co najmniej 1 sztuka), filtr naczynia odbierającego (co najmniej 10 sztuk), filtr wstępny dla dyszy (co najmniej 10 sztuk). Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, świadczony przez Wykonawcę. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………..……..

(data i kwalifikowany podpis elektroniczny osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Mikrofluidyzator

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Laboratoryjny mikrofluidyzator będzie stosowany do ciągłego, wydajnego procesu ścinania i produkcji stabilnych nanodyspersji i nanoemulsji. Wynikiem jego działania jest rozerwanie komórek (drożdże, E. coli, itp.), mikrokapsułkowanie w polimerach, deaglomeracja. Mikrofluidyzator powinien zapewniać ciągłość ciśnienia roboczego do wartości 30 000 psi i maksymalizować objętość płynu przypadającego na jednostkę energii. W wyniku powstałych naprężeń ścinających i sił uderzeniowych (strumień produktu o dużej prędkości uderza o siebie i/lub na powierzchniach odpornych na zużycie) otrzymywane będą jednolite cząstki o wielkości submikronowej. Specyfikacja techniczna: Komora reakcyjna diamentowa Minimalne stosowane ciśnienie nie większe niż 3 000 psi Maksymalne stosowane ciśnienie nie mniejsze niż 30 000 psi Maksymalna siła ścinająca: nie mniej niż 7,1 milion/sek Maksymalna temperatura próbki: nie mniej niż 70°C Maksymalny strumień przepływu wody: nie mniej niż 100 ml/min Wyświetlacz: nie mniej niż 6,5”, dotykowy, kolorowy Moc silnika z napędem elektryczno-hydraulicznym: nie mniej niż 1,5 kW Wymiennik ciepła wężownicy nie krótszy niż 5 m. Poziom hałasu nie większy niż 78 dB. Wbudowany port Ethernet. W zestawie podstawowe części zapasowe: uszczelki wykonane z UHMWPE, PTFE. Gwarancja: 12 miesięcy z wyłączeniem elementów zużywalnych Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, świadczony przez Wykonawcę. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………..……..

(data i kwalifikowany podpis elektroniczny osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Aparat do pomiaru potencjału Zeta

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Aparat do pomiaru potencjału Zeta ma służyć do charakteryzowania takich materiałów jak nanocząstki, koloidy, białka, liposomy czy mikroemulsje. Urządzenie powinno wykorzystywać uznane techniki takie jak: dynamiczne rozpraszanie światła (DLS), elektroforetyczne rozpraszanie światła (ELS) i statyczne rozpraszanie światła (SLS) do pełnej analizy układów rozproszonych o wymiarach nanometrycznych. Aparat będzie wykorzystywany do pomiarów potencjału Zeta cząstek i molekuł zdyspergowanych w roztworze. Specyfikacja techniczna: Pomiar potencjału Zeta metodą elektroforetycznego rozpraszania światła z wykorzystaniem techniki M3-PALS lub cmPALS. Możliwość pomiaru próbek o przewodności do 200 mS/cm. Minimalny zakres stężeń badanych próbek – od 10 mg/ml do 40% wag./obj. Minimalny zakres stosowanych temperatur od 0 do 90°C. Zespół optyczny z wbudowanym wewnętrznie laserem He-Ne generującym długość fali 632,8 nm lub laserem półprzewodnikowym generującym długość fali 658 nm. Aparat powinien posiadać funkcję pomiaru wielkości cząstek pod kątem 173° (lub kątem zbliżonym do tej wartości) metodą DLS i umożliwiać pomiar cząstek o wielkości z zakresu 0,3 nm – 10 µm. Urządzenie powinno umożliwiać wykonywanie pomiarów wielkości cząstek pod kątem 12,8° lub kątem zbliżonym do tej wartości. Aparat ma umożliwiać pomiar masy cząsteczkowej metodą statycznego rozpraszania światła SLS w zakresie od 980 do 2x107 Da. W zestawie: 20 sztuk celek do pomiaru potencjału Zeta. Oprogramowanie służące do sterowania urządzeniem i obróbki uzyskanych danych ma ułatwiać szybką ocenę jakości uzyskanych wyników i jednocześnie wyświetlać zauważone błędy, sugerując możliwe ich przyczyny, sposoby uniknięcia i metody naprawy. Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, świadczony przez Wykonawcę. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………..……..

(data i kwalifikowany podpis elektroniczny osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Sonifikator

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Ultradźwiękowy sonikator będzie stosowany do badań nad deaglomeracją, homogenizacją i emulsyfikacją oraz będzie służył do dyspergowania materiałów organicznych i nieorganicznych w płynnym środowisku badanych produktów spożywczych. Specyfikacja techniczna sonikatora: Możliwość sonifikacji próbki o wielkości: od 250 µl do kilku litrów. Końcówka o średnicy nie mniejszej niż 25 mm. Komora przepływowa o objętości nie mniejszej niż 65 cm3. Komora dźwiękochłonna z prętem statywu i uchwytem do mocowania konwertera. Moc maksymalna: nie mniejsza niż 500 W Częstotliwość drgań: nie mniejsza niż 20 kHz. Amplituda drgań regulowana w zakresie nie mniejszym niż 80% wartości amplitudy znamionowej. Mikroprocesorowy sterownik z możliwością programowania czasu impulsu, przerwy między impulsami (oba w zakresie od 1 do 59 sek.) i czasu pracy (w minimalnym zakresie od 1 sek. do 10 godzin. Alfanumeryczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny prezentujący w czasie rzeczywistym: ustawienia sterownika, energię i moc dostarczane do końcówki, całkowity i aktualny czas procesu oraz czas od zapoczątkowania procesu. Automatyczne strojenie układu rezonansowego zapewniające optymalną pracę układu generacji drgań niezależnie od zmieniających się warunków pracy (zmiana temperatury próbki, zużycie się końcówki, itp.). Automatyczna kompensacja ustawionej amplitudy w zmieniających się warunkach obciążenia (np. zmiana gęstości próbki). Automatyczny wyłącznik przeciążeniowy chroniący generator w przypadku uszkodzenia lub niewłaściwych warunków pracy końcówki. Zasilanie: 230 V/50 Hz. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………..……..

(data i kwalifikowany podpis elektroniczny osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Suszarka próżniowa

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Suszarka ma zapewnić skuteczny proces suszenia poprzez obniżenie punktu wrzenia za pośrednictwem obniżonego ciśnienia. Suszarka ma posiadać system ogrzewania półek poprzez wbudowane wewnątrz półek spirale grzewcze. W każdej półce ma być czujnik temperatury i poprzez sprzężenie zwrotne od czujnika ma następować sterowanie grzaniem półek. Pomiar temperatury bezpośrednio na każdej półce ma gwarantować precyzyjne wykonanie procesu suszenia zgodnie z założonymi parametrami. Suszarka ma posiadać funkcję turbosuszenia i możliwość programowania cykli ciśnienia i dozowania powietrza. Układ sterowania ma umożliwiać programowanie zmniejszania i zwiększania ciśnienia poprzez ustalenie dolnej i górnej wartości ciśnienia oraz sterowanie dopływem powietrza z zewnątrz. Specyfikacja techniczna suszarki próżniowej: Suszarka laboratoryjna próżniowa z pompą próżniową. Adaptacyjny, wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy typu PID z podwójnym kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości typu TFT oraz graficznym interfejsem z ikonami symbolizującymi możliwe do nastawienia funkcje urządzenia Funkcja samodiagnostyki do oceny błędów Pomiar temperatury dokonywany przez czujniki zamontowane w każdej półce. Zegar cyfrowy nastawny w zakresie od 1 minuty do 99 dni i 23 godzin. Sterownik urządzenia z panelem dotykowym umożliwiający nastawę temperatury w stopniach Celsjusza, programowanie czasu pracy, programowania strefy czasowej, wybór pomiędzy czasem letnim i zimowym. Funkcja wstrzymująca odliczanie czasu procesu dopóki dopóki temperatura w komorze nie osiągnie zadanej wartości. Język obsługi sterownika – polski. Funkcja szczegółowej regulacji rozdziału mocy grzewczej (balans) pomiędzy górnymi i dolnymi strefami grzewczymi w zakresie regulacji od -50% do +50%. Dokładność nastawy i odczytu temperatury nie mniejsza niż 0,1°C. Port USB dla wgrywania programów – ramp temperaturowo – czasowo – ciśnieniowych, odczytywania rejestrowanych protokołów, aktywacji funkcji identyfikacji użytkownika. Prezentacja graficzna zapisanych danych z rejestrowanych protokołów (przynajmniej 10 000 zarejestrowanych wartości) na ekranie wyświetlacza. Interfejs sieciowy Ethernet do odczytywania dziennika protokołu i pracą z przeznaczonym do suszarki oprogramowaniem (w zestawie oprogramowanie) Wewnętrzny rejestrator danych. Zakres temperatury roboczej od + 5°C (lub mniej) powyżej temp. otoczenia do minimum +200°C. W pełni automatyczna kontrola ciśnienia poprzez zawory elektromagnetyczne umożliwiają kontrolę ciśnienia minimum od 10 mbar do 1 100 mbar z dokładnością minimum 1 mbar. Suszarka wyposażona w 3 cyfrowo sterowane podłączenia z elektrozaworami na próżnię, powietrze i gaz obojętny. Suszarka sterowana mikroprocesorowo, umożliwiająca precyzyjną kontrolę temperatury każdej z półek posiadającej wbudowany indywidualny system grzewczy. Wymagany jest aparat posiadający funkcję turbosuszenia za pośrednictwem programowania cykli ciśnienia i dozowania suchego powietrza. Układ sterowania umożliwiający programowanie zmniejszania i zwiększania ciśnienia poprzez ustalenie wartości dolnych i górnych wraz ze sterowanym do dopływem powietrza z zewnątrz. Jednorodność temperatury w komorze dla +160°C/20mbar, nie gorsza niż ±2°C Odchylenie temperatury w czasie nie większe niż ±0,3°C. Kalibracja układu pomiarowego bezpośrednio w sterowniku dla dowolnie wybranych trzech punktów temperatury. Funkcja powiadamiania o alarmach na adres e-mail. Funkcja ramp temperaturowo–ciśnieniowo - czasowych z nieorganiczną ilością segmentów procesu. Programowanie czasu pracy urządzenia w trybie siedmiodniowym, dla każdego dnia tygodnia z osobna lub dla dni roboczych i weekendów. Pompa próżniowa membranowa: wydajność minimum 2,5 m3/h, próżnia końcowa min. 10 mbar, odporna chemicznie. Pompa wyposażona w moduł sterujący pracą z poziomu kontrolera suszarki (automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie pracy pompy po osiągnięciu poziomu próżni ustawionej na panelu sterowania suszarki). Zapisywanie programu na wypadek zaniku napięcia. Certyfikat kalibracji. Wielopoziomowe zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu: Nastawny elektroniczny organicznik monitorujący dla dowolnie wybranej temperatury Mechaniczny organicznik wyłączający grzałki po osiągnięciu temp. 20°C powyżej temp. nominalnej Automatycznie dostosowanie się do wartości ustawionej w dowolnie regulowanym zakresie tolerancji. Sygnalizacja alarmowa – dźwiękowa i wizualna. W drzwiach szklane okno z bezpiecznego szkła. Pojemność robocza min. 45 l. Minimum 2 grzane półki ze stali nierdzewnej z wbudowanymi wewnątrz półek spiralami grzewczymi. Ładowność każdej z półek minimum 20 kg Całkowita ładowność suszarki minimum 40 kg Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer. x wys. x gł.): 550 x 700 x 500 Wyposażenie do podłączenia próżni. Zasilanie 1 fazowe 230 V 50/60 Hz Moc grzewcza około 2000 W |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………..……..

(data i kwalifikowany podpis elektroniczny osób upoważnionych do reprezentacji)