Część 8. Zestaw do badania kurczliwości.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| 1 | Wymagania ogólne systemu Zestaw do badań narządów izolowanych składający się z: podstawa dla 4 stanowiskowej kąpieli tkankowej Schulera (zestaw kompletny), uniwersalny stojak do umieszczenia podstawy wraz z naczynkami inkubacyjnymi w systemie Schulera z możliwością poziomowania, 4 szt.: wymienniki ciepła dla kąpieli Schulera, do wstępnego ogrzania płynu w naczynkach inkubacyjnych (tkankowych) 4 szt.: ogrzewane naczynka 5 ml do inkubacji tkanek z funkcją wypuszczania i dolewania medium, 4 szt.: uchwyty tkankowe wykonane z plexiglasu z haczykami do zawieszenia tkanki typ CF2F/PT. Wymagania dotyczące urządzeń wchodzących w skład zestawu Pompa obsługiwana włącznikiem nożnym dla utrzymania cyrkulacji i równomiernego rozprowadzenia medium w całym zestawie. Łaźnia cyrkulacyjna o pojemności 3 l z wyświetlaczem aktualnej temperatury w zakresie 23 - 120°C, ze stali nierdzewnej, co najmniej 5 ustawień przepływu. Rama podstawowa systemu PLUGSYS dla montażu modułów PLUG. 4 szt.: kontrolery Verniera o regulacji siły i przemieszczenia przetworników siły, ze śrubą mikrometryczną dla pomiaru rozrzutu wzmacniacza pasujące do ramy typu PLUGSYS. 4 szt.: moduły wzmacniacza przetwornika siły system PLUGSYS wersja TAM-A Typ 705/1 z gniazdem do podłączenia przetworników siły oraz wyposażone w wskaźniki LED. 4 szt.: przetworniki siły F30 Typ 372 zakres ±30 g, ±30 μm przemieszczenia, z haczykiem i łącznikiem. Wymagane parametry wzmacniacza przetwornika siły Dostępne zakresy: przy użyciu wewnętrznej zworki: 0,2 do 10; 0,4 do 20; 1 do 50; 2 do 100; 4 do 200; 10 do 500; 20 do 1000; 100 do 5000; 200 do 10000. Precyzyjna regulacja przy użyciu 10 stopniowego obrotowego dostrajacza. Sygnał wyjściowy: na panelu frontowym przez gniazdo analogowe ± 10 V z wybieranym wewnętrznie sygnałem filtrowanym pulsującym lub uśrednionym; poprzez szynę łączącą do systemu pomiarowego za pośrednictwem pulsującego sygnału filtrowanego lub sygnału uśrednionego. Filtr dolnoprzepustowy sygnału wyjściowego: Wybierany za pomocą przełącznika na panelu frontowym dla pulsującego sygnału wyjściowego: 1, 100, 300 Hz; wybierany za pomocą wewnętrznej zworki dla średniego sygnału wyjściowego 0,1 Hz, 0,3 Hz. Elektryczna kalibracja wybierana za pomocą przełącznika na panelu frontowym: 0 V sygnał wyjściowy w pozycji „0”; dodatnie lub ujemne napięcie wyjściowe regulowane przy pomocy obrotowego dostrajacza w pozycji „CAL”. Urządzenie USB do zbierania danych z 16-kanałowym przetwornikiem A/D, z wejściami analogowymi, przewodem USB, przeznaczone do pracy z komputerem PC zgodne z PLUGSYS. DIM-D PLUGSYS – cyfrowa szyna dla modułu DIM zainstalowana w obudowie PLUGSYS dla połączenia poszczególnych modułów. Stanowisko do wstępnej obróbki i przetrzymywania badanej próbki Płytka preparacyjna z dołkami o średnicy 60 i 70 mm z możliwością podłączenia przewodu napowietrzającego próbkę. Komputer i oprogramowanie Komputer PC: ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; pojemność zainstalowanego dysku: 1 TB SATA III; pojemność zainstalowanej pamięci: 6 GB DDR4; zintegrowana karta dźwiękowa; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; liczba slotów PCI-E 1x: 2 szt.; liczba wolnych slotów PCI-E 2x: 1 szt.; liczba slotów PCI-E 16x: 1 szt.; liczba wolnych slotów PCI-E 16x: 1 szt.; 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ-45 (LAN), dołączone wyposażenie: klawiatura, mysz. 2 szt.: monitory full HD min 24 cale. Oprogramowanie LabChart. Oprogramowanie dla zbierania danych z przetworników siły - HSE-ACAD. Pozostałe wymagania: Szkolenie w zakresie obsługi trwające nie krócej niż 2 dni; |  | 1 szt. |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………