Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 321/2019/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Wydziału Nauk o  Żywności  Katedry Biochemii Żywności w ramach projektu pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Część nr 1. Zamrażarka niskotemperaturowa

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Pionowa – szafowa zamknięty kaskadowy system chłodzenia z 2 wysokowydajnymi hermetycznymi kompresorami chłodzonym powietrzem; 4 drzwiczki wewnętrzne izolowane termicznie; drzwi zewnętrzne z zamknięciem typu dźwignia; 4 wewnętrzne sekcje; 4 półki ze stali nierdzewnej w tym 3 regulowane (ładowność max 50kg/na półkę) izolacja termiczna komory zamrażarki – panele próżniowe w technologii VIP; podstawa zamrażarki poziomowana wyposażona w kółka do łatwego przemieszczania; komora zamrażarki z zaokrąglonymi rogami do łatwego czyszczenia; komora zamrażarki ze stali; port wyrównywania ciśnień zapobiegający przysysaniu się drzwi zamrażarki; zasilanie 230V, 50 Hz; system ogrzewania uszczelek przeciwdziałający narastaniu lodu; gwarantowany zakres pracy -40°C do -86°C przy temperaturze otoczenia +35°C; Sterowanie i kontrola: mikroprocesorowy panel sterujący zabezpieczony hasłem, własne zasilanie oraz zasilanie bateryjne (awaryjne), alarm zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, alarm braku zasilania, alarm zbyt wysokiej temperatury otoczenia, alarm zbyt niskiego poziomu napięcia baterii, powiadomienie o za niskim poziomie zasilania, alarm otwarcia drzwi, wbudowane łącze komunikacyjne USB oraz RS485, gniazdo do podłączenia zewnętrznego systemu alarmowego. Pojemność zamrażarki 340 litrów(±2l) Wymiary zewnętrzne 812x893x1846mm (±100mm) Niezależny od pracy systemów zamrażarki , system zasilania awaryjnego ciekłym dwutlenkiem węgla. Wyposażony w: Niezależny wyświetlacz temp. i sensor temp., programowanie czasu wstrzykiwania CO2 , wyposażony w system monitorowania ilości zużytego CO2 i pokazujący ilość pozostałego w butli gazu w procentach |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2.  Waga laboratoryjna analityczna

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F x G) |
| 1. | Waga laboratoryjna analityczna wyposażona w stół antywibracyjny Waga analityczna - wymiary urządzenia (szer. x wys. x głęb.) 20,6 x 54,2 x 30,3cm (±5cm), masa wagi: 12,7kg(±2 kg), automatyczna kalibracja wewnętrzna (monitoring warunków środowiskowych), obudowa z tworzywa , kolorowy wyświetlacz dotykowy, metalowa szalka ażurowa o średnicy 90 mm, dwa złącza RS232, USB, Wi-Fi, szklana szafka przeciwpodmuchowa, max zakres pomiarowy: 210g , dokładność odczytu 0,01mg , wzorcowanie wagi w 5 punktach pomiarowych ,stół antywibracyjny o wymiarach 815mmx770mmx650mm(±5mm) posiada własną podstawę i blat z wyciętym otworem o wymiarach 10mmx270mm(±5mm)- miejscem na płytę kamienną element stabilizujący). Konstrukcja wyposażona w nóżki z gwintem regulującym jej wysokość. Płyta osadzona jest na niezależnej podstawie (poprawa stabilności pracy wagi). |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3.  Zestaw do preparatywnej chromatografii cieczowej

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | W skład zestawu wchodzą: Pompa zapewniająca przepływ do 20 mL/min w gradiencie, Autosampler zapewniający objętość iniekcji do 5 mL przy precyzji 1%, objętość pętli co najmniej 500 mikrolitrów Detektor zapewniający rejestrację chromatogramów w zakresie nadfioletu oraz światła widzialnego (zakres długości fali min. 200-700 nm) z możliwością pobierania widm w nadfiolecie i świetle widzialnym, termostatowana cela, cela preparatywna z regulowaną drogą optyczną, Kolektor zapewniający możliwość pobierania co najmniej 100 frakcji, możliwość programowania na podstawie czasu retencji lub na podstawie zmian sygnału z detektora Aktualne (najnowsze) oprogramowanie sprzętowe (firmware). Możliwość pracy zestawu w zakresie temperatur 10-35 (C Akcesoria: 2 tace do autosamplera, min. 300 probówek do autosamplera, 2 C18 i C8 o średnicy dostosowanej do przepływu w granicach 10-20 ml/min. |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

Zaoferowana aparatura posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi  lub równoważne.

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Szybkoobrotowa wirówka laboratoryjna z chłodzeniem

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Rozmiar (wysokość/szerokość/długość) nie przekraczający: szerokość: 464 ± 5 mm głębokość: 570 ± 5 mm wysokość: 643 ± 300 mm Waga (bez rotora) ok 100 kg Urządzenie przystosowane do wirowania probówek o pojemności od 1,5 do 120 ml z maksymalną siłą odśrodkową ok. 65 000 x g (30 000 rpm). Dostępne funkcje: szybkiego zwirowania, łagodnego startu i zatrzymania, szybkiego schładzania komory wirowniczej, identyfikacji rotora oraz czujnik niewyważenia rotora. Komora wirówki wykonana ze stali nierdzewnej. Możliwość swobodnego programowania i kontroli wszystkich istotnych parametrów pracy wirówki: siły odśrodkowej, prędkości, temperatury i czasu. Możliwość odczytu na wyświetlaczu: zaprogramowanej i aktualnej wartości temperatury, prędkości oraz siły odśrodkowej, czasu wirowania, numeru zainstalowanego rotora. Funkcja monitorowania całkowitej liczby obrotów rotorów. W zestawie rotory do wirowania probówek o pojemności: 24 x 1,5/2,0 ml, 12 x 15 ml, 6 x 30 ml, 6 x 50 ml, 4 x 80/85 ml. Niski poziom hałasu, napęd bezszczotkowy oraz produkcja zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa. |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

Urządzenie posiadające międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa i jakości (np. IEC 1010; ISO 9001) lub równoważne.

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji

Część nr 5. Liofilizator stołowy do prac laboratoryjnych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Uniwersalny liofilizator stołowy do prac laboratoryjnych. wymiary (szer. x wys. x głęb.) 780 x 415 x 540 mm (+/- 10 mm); waga 70 kg bez wyposażenia; minimalna temp. kondensatora lodu -60C; wydajność 6kg lodu/24h; na wyposażeniu aparatu: płyta podstawy, zestaw 5 półek Ø 265 mm – odstęp między półkami 79 mm, z możliwością zmian odległości; cylinder akrylowy Ø 300 x 500 mm; zawór do regulacji ciśnienia; pompa próżniowa dwustopniowa, olejowa 8 m3/h z przewodem łączącym i filtrem wylotowym; tace aluminiowe oraz ze stali kwasoodpornej o różnych średnicach; sito do tacy Ø 200mm; naczynia szklane do liofilizacji z pokrywką i filtrem o różnej objętości (75 ml – 2 szt., 150 ml – 2 szt., 300 ml – 3 szt., 600 ml – 1 szt.). |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji

Część nr 6.  Termomixer z wymiennymi termoblokami na probówki typu Eppendorf oraz Falcon.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Termomixer z wymiennymi termoblokami na probówki typu Eppendorf oraz Falcon. wymiary (szer. x wys. x głęb.) 21 x 30,5 x 13,5 cm (+/- 1 cm); waga bez termobloków maks. 6,2 kg; pobór energii maks. 200 W; zasilanie 220 – 240 V, 50 - 60Hz; częstotliwość mieszania nastawiana w zakresie: 300 – 3 000 rpm 3; zakres termostatowania: od 15C (± 2 C) poniżej temperatury otoczenia do maks. 100 °C ; wymienne termobloki (jnaczej bloki grzewcze) na probówki: typu Eppendorf o V=2ml oraz Falcon (dwa rodzaje: V =15 oraz 50 ml); regulowany zakres temperatury: od 1C do 100C., maks. szybkość grzania 6C/min; maks. szybkość chłodzenia 2,5 C/min. od 100 C do temperatury pokojowej, wyświetlacz ciekłokrytstaliczny. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji

Część nr 7.  Czytnik absorbancji do próbek o małych objętościach

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | wymiary (szer. x wys. x głęb.) 34,6 x 37,7 x 16,4cm (+/- 1 cm); waga 5,5 kg; zakres długości fal pomiaru 400-750 nm; kompatybilny z różnymi rodzajami mikropłytek pomiarowych (płaska, w kształcie U oraz V), mikropłytka wyposażona w 96 studzienek, wysokość mikropłytki mx. 16 mm, rozmiar mikropłytki (dł x szer): 128 x 88 mm, wbudowana wytrząsarka o parametrach: programowany czas wytrząsania min. 0-999 sek., tryb wytrząsania liniowy i orbitowy, możliwość ustawienia szybkości wytrząsania w 3 trybach szybkim, średnim, wolnym; oprogramowanie do obsługi czytnika (importowanie wyników do formatów xls, csv, lub txt, tworzenie i zapisywanie protokołów, wprowadzanie równań, krzywych standardowych, oznaczenia kinetyczne) |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji

Część nr 8.  Zestaw do elektroforezy dwukierunkowej 2-DE

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Zestaw do izoelektroogniskowania - „pierwszy kierunek” Aparat przystosowany do jednoczesnego rozdziału w 12 paskach żelowych o długości w zakresie od 7-24 cm. Aparat przystosowany do techniki DIGE. Platforma z elektrodami wykonana z miedzi pokrytej warstwą złota, dla zapewnienia idealnego przewodnictwa prądu i ciepła. Holder do pasków wykonany z ceramiki, zapewniający równomierne rozprowadzenie ciepła na całej długości paska, eliminujący adsorpcję białka na jego powierzchni. Ruchome elektrody pozwalające na regulowanie długości i odpowiednie dopasowanie do pasków. Możliwość aplikowania próbek bezpośrednio podczas rehydratacji lub po jej zakończeniu. Wbudowany zasilacz wysokonapięciowy umożliwiający ustawienie napięcia w zakresie od 10 do 10 000 V i natężenia w zakresie od 0.0 do 1.5 mA. Wbudowany element Peltier kontrolujący, który utrzymuje temperaturę w zakresie od 150C do 310C. Możliwości programowania co najmniej 10 metod rozdziału. Maksymalny pobór mocy: 100 W. Aparat wyposażony w kompletny zestaw do rehydratacji oraz zestaw do równoważenia pasków po izoelektroogniskowaniu. Możliwości podłączenia i sterowania pracą aparatu za pomocą zewnętrznego komputera. Komunikacja zewnętrzna RS232. Zestaw do SDS PAGE - „drugi kierunek” Aparat przystosowany do rozdziału elektroforetycznego od 1 do 6 żeli techniką SDS-PAGE o wymiarach 25 x 20 cm, o grubości 1.0 mm. Możliwość rozdziału próbek po izoelektroogniskowaniu w paskach żelowych o długości od 7 do 24 cm. Konstrukcja aparatu bez górnego zbiornika na bufor eliminująca ryzyko przeciekania buforu. Wbudowany port drenujący ułatwiający opróżnianie buforu z komory. Ceramiczny wymiennik ciepła zapewniający efektywne chłodzenie buforu w komorze. Możliwość podłączenia do zewnętrznego termostatu. Maksymalne ciśnienie na wyjściu 12 psi. Maksymalna objętość buforu w komorze: nie więcej niż 12 L. Maksymalna temperatura: 45 C. Aparat wyposażony w gel caster, dwa komplety kaset do żeli (2 x 6 sztuk) oraz dwa stojaki na kasety. Aparat wyposażony w zasilacz do elektroforezy o parametrach: napięcie do 600 V, natężenie do 750 mA, moc do 150 W). Moduł do wytrząsania w ruchu kołyszącym z możliwością inkubowania. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego szkolenia praktycznego obejmującego przygotowanie próbek, rozdział elektroforetyczny techniką 2D oraz analizę wyników.

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji