## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-32/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy ( podać) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Cena jedn. brutto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Kołderki do ogrzewania pacjentów na całe ciało pacjenta dorosłego. Wymiary (234cm x 127cm), do użytku u jednego pacjenta, bezlateksowe, 2 warstwowe, wykonane z materiału nietkanego oraz folii, Dwukolorowe kołderki, pozwalające na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Nieposiadające perforacji, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki. Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, minimalizujące prądy powietrzne mogące przenosić zakażenia na pacjenta. System mocowania do przewodu urządzenia grzewczego za pomocą dopasowanego, rozkładanego adaptera. Współpracujące z urządzeniami Thermacare TC3003 oraz Bair Hugger Typ775 bez konieczności stosowania jakichkolwiek adapterów czy osprzętu podłączeniowego. | 500 | szt.
2 | Kołderki do ogrzewania pacjentów na całe ciało pediatryczne. Wymiary (142 cm x 102 cm), do użytku u jednego pacjenta, bezlateksowe, 2 warstwowe, wykonane z materiału nietkanego oraz folii, Dwukolorowe kołderki, pozwalające na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Nieposiadające perforacji, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki. Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, minimalizujące prądy powietrzne mogące przenosić zakażenia na pacjenta. System mocowania do przewodu urządzenia grzewczego za pomocą dopasowanego rozkładanego adaptera. Współpracujące z urządzeniami Thermacare TC3003oraz Bair Hugger Typ 775 bez konieczności stosowania jakichkolwiek adapterów czy osprzętu podłączeniowego. | 500 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów +/- 2cm.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …......................................... |  |  |  | …..............................................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonacy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-32/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Cena jedn. brutto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedyńczym. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedynczym graficzna instrukcja obsługi. W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: -dla roz. 1( <5 kg). - dla roz 1,5 (5-10 kg) - dla roz 2 (10-20 kg) - dla roz 2,5 (20-30 kg) - dla roz. 3 ( 30-50 kg) - dla roz. 4 (50-70 kg) - dla roz. 5 (70-100 kg) Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedynczym oraz baloniku kontrolnym. | 2000 | szt.
2 | Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku z kanałem gastrycznym, dostępna w rozmiarach (1-5) i zakresach wagowych: <5 kg: 5-10kg; 10-20 kg; 20-30 kg; 30-50 kg; 50-70 kg; 70-100 kg; >100 kg | 200 | szt.
3 | Pozycjoner głowy w operacjach przeprowadzanych w pozycji na brzuchu, zapewniający dostęp do rurki intubacyjnej, w zestawie lustro ułatwiające obserwację twarzy pacjenta, poduszka z pianki poliuretanowej, lusterko wykonane z akrylu, wymiary poduszki: wysokość 14 cm, szerokość 24 cm, długość 30 cm, bez DEHP, niezawierający lateksu. | 100 | szt.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów +/- 2cm.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| ….............................................................. | [5 empty] | …............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-32/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy ( podać) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Cena jedn. brutto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny o długości 31 cm, cewnik skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 5 ; 6 ; 7 i 8 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych. | 50 | szt.
2 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych | 500 | szt.
3 | Adapter kątowy 45 stopni do dróg oddechowych, z możliwością stosowania przez 7 dni, z systemem centrującym wprowadzenie cewnika do odsysania, dodatkowy pierścień uszczelniający, obrotowy przy rurce intubacyjnej, w zestawie 5 łączników do rurek intubacyjnych, adapter z przezroczystą komorą płuczącą, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką. | 25 | szt.
4 | Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną , z możliwością stosowania przez 7 dni, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, podania leku, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką. | 250 | szt.
5 | Sterylny żel znieczulający o składzie : chlorowodorek lidokainy 2% + chloheksydyna 0,05% z zastosowaniem do cewnikowania, endoskopu, zgłębników, jałowy, zachowujący pełną przejrzystość, niezawierający żadnych substancji konserwujących szkodliwych dla organizmu człowieka (parabenów), w sterylnym jednorazowym harmonijkowym aplikatorze 8,5 g | 1000 | szt.
6 | Sterylny żel nawilżający dedykowany do dróg oddechowych rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny, bezwonny, beztłuszczowy, niezawierający aktywnych składników, w sterylnym harmonijkowym aplikatorze 8,5 g, pakowany indywidualnie w blistrach. | 1000 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …......................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-32/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Cena jedn. brutto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Czepek do mycia głowy pacjenta, niewymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) niewymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. | 300 | szt.
2 | Myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: niewymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych potwierdzona badaniami klinicznymi. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespolona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta), 8 myjek w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. | 500 | op.
3 | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 3 procedury o składzie: 1 cewnik typu yankauer z osłonką i z silikonową końcówką o długości roboczej po zsunięciu osłonki minimum 14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, 1 łącznik ‘’Y’’ do układu ssącego wygięty pod kątem prostym 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator 1 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator Każde pojedyncze opakowanie pełniące jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zestaw posiadający uchwyt do yankauera, umożliwiający powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawierający numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań. | 300 | szt.
4 | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 3 procedury o składzie: 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbkę aplikator 1 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator . Każde pojedyncze opakowanie pełniące jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zestaw posiadający uchwyt do yankauera, umożliwiający powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawierający numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań. | 300 | szt.
5 | Tampony nasycone 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny z zarejestrowanymi wskazaniami do ogólnej antyseptyki skóry. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń szpitalnych potwierdzona badaniami klinicznymi. W składzie 500 mg diglukonianu chlorheksydyny w 1 tamponie, żel aloesowy, bez lateksu, niewymagający spłukiwania, wykonane w 100% z poliestru, wymiary 19x19 cm, pakowane po 6 tamponów w saszetki flip-top z dodatkową warstwą termoizolacyjną. | 100 | op.
6 | Myjka w formie rękawicy do mycia ciała pacjenta - jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą, zgrzewana termicznie. Hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, jednostronnie impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnętrznie. Impregnacja mydłem w formie poziomych, równolegle ułożonych pasków umożliwiające równomierne rozprowadzenie mydła. Wymiary: 23 cm x 15,5 cm (+/-1,0cm), waga pojedynczej myjki 6,5 g, grubość myjki maks. 3 mm. 20 szt. w opakowaniu jednostkowym | 300 | op.
7 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełniące jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. | 200 | op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| ….................................................... | [5 empty] | …...............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-32/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Cena jedn. brutto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Kaniula do wkłuć dotętniczych 20G z zaworem suwakowo -kulkowym | 300 | szt
2 | Kaniula do wkłuć naczyniowych 22G bez portu iniekcyjnego | 100 | szt.
3 | Bezigłowy port z podwójnym przedłużaczem o małej średnicy. Zestaw przedłużający z dwoma bezigłowymi zaworami dostepu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o długości 10 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi, o objętości wypełnienia 0,35 ml, średnica drenu 1,2 mm. Dreny zakończone zaworami bezigłowymi kompatybilnymi z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiadający przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. | 200 | szt.
4 | Bezigłowy port z podwójnym przedłużaczem 15cm o średnicy makro, Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 0,87 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacj (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiadający przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnienieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań | 50 | szt.
5 | Bezigłowy port z potrójnym przedłużaczem 15cm o małej średnicy. Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z czterema zaciskami ślizgowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 0,47 ml. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm.Każdy z drenów przedłużających zakończony bezigłowym zaworem. Zawór kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łączniki posiadające przeźroczystą obudowę, zawory w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnienieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań | 200 | szt.
6 | Bezigłowy port z potrójnym przedłużaczem 15cm o średnicy makro, Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z czterema zaciskami zatrzaskowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 1,3 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy o przepływie min. 165 ml/min. i możliwości podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiadający przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnienieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań. Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. na końcu linii łącznik obrotowy. | 100 | szt.
7 | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu - tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Kranik posiadający przezroczysty, bezigłowy dostęp naczyniowy kompatybilny z końcówką luer-lock, łatwą do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną silikonową membraną zewnętrznie osadzoną na konektorze o maksymalnej objętości wypełnienia 0,3 ml (+/- 0,01 ml) | 1000 | szt
8 | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii.Trójramienne (ramiona tej samej długości) pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, j.u., Niezależnie obracająca się nakrętka luer lock umożliwiająca podłączenie kranika z innym złączem luer lock bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów (2 stopnie swobody; osiowo i promieniście). objętość wypełnienia 0,25 ml (+/- 0,01 ml), sterylizowany tlenkiem etylenu | 500 | szt
9 | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, z drenem 200 cm bez DEHP ,wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii.Trójramienne (ramiona tej samej długości) pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, dren bez DEHP , średnica drenu 4 x 3 mm ( +/- 0,1 mm) jałowy, j.u. objętość wypełnienia zestawu 15 ml( +/- 0,1 ml), sterylizowany tlenkiem etylenu | 100 | szt
10 | Kranik odcinający z przedłużaczem 25 cm | 500 | szt
11 | Kranik odcinający z przedłużaczem 50 cm | 300 | szt
12 | Zawór dostępu żylnego - zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego, nie dłuższy niż 2cm, przezierny kompatybilny z końcówką luer i luer-lock, o przepływie grawitacyjnym 525 ml/min (+-25 ml), możliwość podłączenia u pacjenta przez 7 dni lub 100 aktywacji. zastawka w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, jednolitej materiałowo silikonowej podzielnej membrany (która winna też obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej na plastikowym przeźroczystym konektorze, jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego, wnętrze pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. | 1000 | szt
13 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiadający przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa .0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań. | 1500 | szt
14 | Koreczek typu Combi, Koreczki dwustronne męsko-żeńskie (combi), , kompatybilne i szczelne z zakończeniami kraników i wkłuć obwodowych, centralnych, tętniczych, kompatybilne z zakończeniem typu Luer i Luer-Lock strzykawki i drenu do przetoczeń, jałowe, pojedynczo pakowane, w kolorze czerwonym | 5000 | szt
15 | Adapter do fiolki, objętość wypełnienia 0,1 ml, prędkość przepływu powyżej 500 ml/min., sterylny, pakowany pojedynczo | 500 | szt
16 | Nakładka na fiolkę z bocznymi stabilizatorami. Kompatybilny ze strzykawką luer lock przyrząd do bezpiecznego przechowywania i aspiracji leków do 28 dni | 200 | szt
17 | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika Foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczajacymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. | 700 | szt
18 | Worek do dobowej zbiórki moczu podwójnie zgrzewany, wyposażony w port do pobierania próbek w schodkowym łączniku cewnikowym w zdejmowalnej osłonie. Dren dł. max. 120 cm. Zastawka antyzwrotna na wlocie drenu do worka. Kranik spustowy typu T podwieszany w wentylowanej zakładce, kompatybilny min. z dwoma typami wieszaków jednorazowych lub łóżkowych. Jałowy. Skalowany. Pakowany pojedynczo w opakowanie folia papier. Czas stosowania 5-7 dni potwierdzony przez producenta. | 1000 | szt
19 | Cewnik Foley wykonany ze 100% przeźroczystego silikonu pediatryczny dwudrożny z prowadnicą ułatwiającą zakładanie, CH 6,8,10 z balonami o poj. 1,5/3/5 ml - w zależności od CH cewnika.Długość ok.30cm. Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier i wewnętrzne foliowe, w pełni rozrywalne.Sterylizowane EtO- z datą sterylizacji widoczną na pojedynczym opakowaniu. Załączona sterylna strzykawka z 10% wodnym roztworem gliceryny do wypełnienia balonu. Odpowiednie oznaczenie kolorystyczne dla każdego z rozmiarów cewnika. | 20 | szt
20 | Cewnik Foley'a 100% silikon 0CH: 12-26. dł. cewnika min. 40 cm. Poj. balonu 10 ml. wypełnienie balonu: załączona strzykawka 10 ml z 10% roztworem gliceryny - zapewniająca szczelność balonu przez min.90 dni bez konieczności cotygodniowej rewizji, informacja o w/w dopuszczalnym czasie stosowania oryginalnie umieszczona przez producenta na opakowaniu jednostkowym. Dwie naklejki identyfikacyjne z nr REF i LOT do dokumentacji. Cewnik z końcówką i linią cieniodajną w RTG na całej długości. Transparentny. Sterylizowany EtO. Z końcówką typu Nelaton | 20 | szt
21 | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, z kolcem standardowym. Posiadający filtr bakteryjny 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, niewystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, umożliwiający ergonomiczną pracę z przyrządem.Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania do 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Konstrukcja wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, niezawierający lateksu. | 300 | szt
22 | Uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem micro. Posiadający mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku. Konstrukcja pozwalająca na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, niewystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, umożliwiający ergonomiczną pracę z przyrządem. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Objętość wypełnienia całego systemu 0,28ml. Kolec mikro tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwia maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości. Konstrukcja wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, niezawierający lateksu | 300 | szt
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-32/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Cena jedn. brutto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Stabilizator powieki górnej oka dla pacjenta wentylowanego mechanicznie, protekor rogówki, wykonany z materiału przepuszczalnego dla powietrza i utrzymującego wilgoć, warstwa klejąca na bazie kleju medycznego, hypoalergiczny. Owalny kształt o wymiarach 5,5 x 3,5 cm, z żółtym listkiem ułatwiającym założenie i usunięcie. Produkt biologicznie czysty, w opakowaniu 1 para stabilizatorów. | 2000 | par
2 | Sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego Skład zestawu: - 1 x serweta 45 x 50 cm, bilamiant, gramatura 58 g/cm2 - 1 x serweta przylepna 45 x 75 cm z wycięciem U , bilamiant, gramatura 58 g/cm2 - 1 x opatrunek chłonny 8x10cm, przylepny -1 x miska 700ml w kształcie nerki, plastikowa, niebieska - 1 x kleszczyki 18cm, plastikowe, niebieskie - 10 x kompres 7,5x7,5 cm z włókninowy 4-warstwowej , 40g opakowanie jednostkowe - sztywny blister ok. 15x20 cm, zaopatrzone w dwie etykiety samoprzylepne 4,7x2,5cm (z narożnym systemem łatwego przeklejania w rękawicach) zawierające numer katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta. Sterylizacja EO. | 100 | szt.
3 | Obłożenie do wkłucia centralnego Skład zestawu: - 1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 110 cm, 10 x gazik 17N, 12W, 7,5 x 7,5 cm 1 x taca dwukomorowa 12x23x5cm, niebieska - 1 x patyk z gąbką do dezynfekcji, długość18 cm - 1 x serweta nieprzylepna do okrycia pacjenta 90 x 150cm bilaminat, 58 g/cm2 - 2 x serweta typu U, przylepna 45 x 75cm bilaminat, 58 g/cm2 Zestaw zapakowany w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiadający samoprzylepną etykietę do dokumentacji medycznej zawierającą: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO | 300 | op.
4 | Folia na aparaturę medyczną Sterylny pokrowiec na aparaturę w kształcie prostokąta o szer. 142cm i wys. 142cm , wykonany z przezroczystej folii PE o grubości 40 pm i gramaturze 46 g/m2, wykończony elastyczną, białą lamówką, pakowany jednostkowo w rozrywaną torebkę typu peel pouch, na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO | 200 | szt.
5 | Sterylny zestaw do osłony sondy. Skład zestawu: - 1 owinięcie zestawu wykonane z miękkiej włókniny30x30cm, - 1 osłona sondy 122x15 cm, wykonana z czystego poliuretanu - 1 żel ultradźwiękowy 20g - 2 elastyczne gumki Zestaw zapakowany w sterylnie w rozrywaną torebkę papierowo –foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze – folia, następnie karton. 20 szt. w opakowaniu zbiorczym. | 10 | op.
6 | Sterylny zestaw do cewnikowania. Skład zestawu : 2 x ampułko-strzykawka 10ml z wodą sterylną opakowanie peel pouch 1 x ampułko-strzykawka 10ml z żelem poślizgowym opakowanie peel pouch 1x sztywny blister 16x25 cm, który zawiera: 5 x kompresów włókninowych 4W 7,5 x 7,5 cm 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm niebieskie 1 x serweta chłonna 75 x 90 cm z bilaminatu, niebieska 1 x serweta chłonna 75 x 90 cm, z przylepnym otworem Ѳ6cm z bilaminatu, niebieska Opakowanie jednostkowe torebka papierowo foliowa zaopatrzona w dwie etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, nr lot, data ważności kod kreskowy. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze 20 szt. | 10 | op.
7 | Płyn przeciwmgielny - roztwór rozcieńczonego alkoholu izopropylowego o stężeniu ok. 10% i pojemności 6 ml zapewniający komfort widzenia. W zestawie gąbka wykonana z poliestru ze znacznikiem widocznym w promieniach RTG i przylepcem na spodzie zapewniająca łatwą aplikację. Sterylizacja radiacyjna. Klasa I sterylna. Pakowane pojedynczo torebki papierowo – foliowe typu peel pouch. Karton zbiorczy 20 szt. | 5 | op.
8 | Miska 250 ml | 200 | szt.
9 | Podkład chłonny min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 900-1150g; rozmiar 45 x 61 +/-3 cm, rozmiar części chłonnej 40 x 53 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa, pakowany po 10 szt. | 100 | op.
10 | Podkład chłonny min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysokochłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 1800-2300 g; rozmiar 58 x 90 +/-3 cm, rozmiar części chłonnej 50 x 81 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa, pakowany po 10 szt. | 200 | op.
11 | Podkład chłonny min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); wyjątkowo wytrzymały – udźwig do 147 kg; warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 1800-2300 g; rozmiar 58 x 90 +/-3 cm, rozmiar części chłonnej 50 x 81 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; pakowany po 10 szt. | 50 | op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................ | [5 empty] | …...............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 7
Załącznik Nr 2/7
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-32/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 7
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Cena jedn. brutto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką Quinckiego: -eliptyczny, ergonomiczny uchwyt z pryzmatem umożliwiającym doskonałą widoczność wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego z każdej strony, -mandryn oznaczony kolorami, wypełniający całkowicie światło igły, dokładnie dopasowany do igły -końcówka lock rozmiary: 27G 0,42x88mm 26G 0,47x88mm 25G 0,53x88mm 25G 0,53x120mm 22G 0,70X40mm 22G 0,7X75 mm 22G 0,73x88mm 22G 0,7x120-130mm 18G 1,3x88 mm | 9000 | szt.
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką pencil–point z prowadnicą -eliptyczny, ergonomiczny uchwyt z pryzmatem umożliwiającym doskonałą widoczność wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego z każdej strony - mandryn oznaczony kolorami, wypełniający całkowicie światło igły, dokładnie dopasowany do igły - prowadnica dokładnie dopasowana do igły, nie skracająca jej długości więcej niż 12 mm (pakowana zestawie lub osobno) , rozmiary: 27G 0,42x88mm 25G 0,53x88mm 25G 0,53x120-130 | 1000 | szt
3 | Igła specjalna do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką, z otworem centralnym, z prowadnicą, typu Atraucan (uchwyt rowkowy, przezroczysta końcówka lock, metalowy mandryt oznaczony kolorem wg rozmiaru). 26G 0,47x88 mm 26G 0,47x50 mm | 150 | szt
4 | Zestaw do kombinowanego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego CSE zawierający: igłę Tuohy 18 G z dodatkowym otworem w linii prostej dla igły pencil-point do znieczuleń podpajęczynówkowych 27 G strzykawką niskooporową, cewnik zewnątrzoponowy z miękką końcówką z trzema otworami bocznymi, filtr zewnątrzoponowy, zatrzaskowy łącznik, system mocowania cewnika.System blokowania igieł podpajęczynówkowychw igle zewnątrzoponowej pozwalający na swobodny obrót igły, nawet gdy ta jest zablokowana | 200 | szt
5 | Kaniula dotętnicza 20G 1,10x45 mm | 2000 | szt
6 | Rampa 3-kranikowa z drenikiem łączącym 150 cm | 1500 | szt
7 | Rampa 5-kranikowa z drenikiem łączącym 150 cm | 1500 | szt
8 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych - igła Tuohy 18G - cewnik zewnątrzoponowy kontrastujący w promieniach RTG z miękką , zamkniętą końcówką i 3 otworami bocznymi, wykonany z poliamidu, długość 10 cm (±10%), posiadający czytelne znaczniki - filtr zewnątrzoponowy [łaski 0,2Um, objętość wypełnienia 0,45ml, wytrzymujący ciśnienie do 7bar przystosowany do systemu mocowania do skóry pacjenta (okrągły plaster z zatrzaskiem), - zatrzaskowy łącznik cewnika - strzykawka niskooporowa L.O.R. o poj. 10ml ze skalą odróżniającą ją od innych strzykawek | 200 | szt
9 | Igły do blokad nerwów obwodowych przy pomocy neurostymulatora : -igła echogeniczna na długości przynajmniej 20 mm licząc od szlifu, dla dodatkowej identyfikacji w USG, ze znacznikami echogennymi pogrupowanymi w 3 sekcjach -elementy echogeniczne, widoczne w USG przynajmniej z dwóch stron, -echogenność czubka igły umożliwiająca identyfikację orientacji otworu w igle -igły zainstalowane na całej długości (szlif odsłonięty) -kąt szlifu 30° 0,7x50mm, 0,7x80mm, 0,9x100mm; 0,7x35mm | 300 | szt
10 | Zestaw do blokad ciągłych nerwów obwodowych przy pomocy neurostymulatora: -igła w pełni zaizolowana włącznie ze szlifem (20°) – odizolowany jedynie czubek,echogeniczna na długości przynajmniej 20 mm licząc od szlifu, dla dodatkowej identyfikacji w USG, ze znacznikami echodennymi pogrupowanymi w 3 sekcjach -elementy echogeniczne, widoczne w USG przynajmniej z dwóch stron, nie mogą wpływać na gładkość powierzchni igły (izolacji) - cewnik z wtopionymi wzdłużnie elementami echogenicznymi, z prowadnikiem ułatwiającym wprowadzenie cewnika do kaniuli, -łącznik zatrzaskowy cewnika -strzykawka luer-lock 5ml 18Gx50 mm- cewnik dł. 400mm 18Gx100mm- cewnik dł. 1000 mm 18Gx150mm- cewnik dł. 1000 mm | 50 | szt.
11 | Dren do podaży płynów opcjonalnie z silikonowym bolcem - do użycia z workami PCV, przy użyciu pompy Infusomat firmy B.Braun (w posiadaniu Zamawiającego), wyposażony w mechanizm umieszczony na drenie zabezpieczający przed przypadkowym bolusem | 5000 | szt.
12 | Dren do pomp Infusomat firmy B.Braun (w posiadaniu Zamawiającego), do żywienia dojelitowego: dren odporny na działanie emulsji tłuszczowych z multikonektorem do butelek i worków, ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką Eurocap, górna część komory kroplowej (kryza) idealnie dopasowana do czujnika kropli, zacisk rolkowy ze specjalnie wydzielonym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy , dodatkowy zacisk ślizgowy na drenie kompatybilny z mechanizmem w pompie zabezpieczającym przed przypadkowym bolusem, bez zawartości DEHP, długość 320 cm+/- 10%, odpowietrznik z filtrem | 2000 | szt.
13 | Strzykawka niskooporowa L.O.R - poj. 10ml -trzyczęściowa -niezawierająca w swoim składzie PCV i latexu -zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka -skala odróżniająca się od standardowej skali w celu uniknięcia pomyłek. | 100 | szt.
14 | Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml UV – chroniąca przed światłem o zakresie długości fal do 520 Nm pomarańczowa. Odporny na środki dezynfekujące dobrze widoczny niebieski nadruk na strzykawce. Skala co1 ml . Wyraźna nazwa i informacja o ochronie przed światłem na każdej strzykawce. Tłok wyposażony w dodatkowy podwójny pierścień stabilizujący, w celu zapobieżenia przypadkowemu wysunięciu ze strzykawki. Odporny na środki dezynfekujące nadruk na strzykawce. Średnica uchwytu tłoka = ¨30 mm | 2000 | szt.
15 | Koreczek kombi Koreczek 2-funkcyjny w przynajmniej 3 różnych kolorach, luer-lock, trzpień koreczka zamykający światło poniżej krawędzi koreczka | 80000 | szt.
16 | Czujnik ciśnienia wstrzykiwania podczas blokad nerwów obwodowych. Manometr czytelnie wskazujący wartość ciśnienia otwarcia - z połączeniami do strzykawki i igły do blokad nerwów obwodowych - o małym ciężarze i wielkości - jednorazowego użytku - sterylny | 100 | szt.
17 | Torba reanimacyjna bez wyposażenia; - ścianki zabezpieczone pianką politylenową - pas nośny zabezpieczony w gumowy naramiennik z amortyzacją - dno zabezpieczone stopkami z tworzywa i usztywnione - komora główna z pięcioma ruchomymi przegródkami - pięć kieszeni zewnętrznych - trzy wewnętrzne z siatkami - sztywna, wygodna rączka do trzymania w dłoni - kolor czerwony, z oznaczeniem krzyża św. Andrzeja - elementy odblaskowe - pojemność 42dm3 - wykonanie z materiału cordura plus nylon 400 D | 8 | szt.
18 | Zestaw cewników tętniczych metodą Seldingera do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi i pobierania próbek krwi: cewnik 22G, 80mm/ kaniula 0.80x50mm/ prowadnik 25-0.025, cewnik 20G, 160mm. Kaniula 0.95x70mm/ prowadnik 40-0.025, cewnik 18G, 160mm. Kaniula 1.30x70mm/ prowadnik 40-0.035, cewnik 18G, 80mm/ kaniula 1.30x50 mm/ prowadnik 40-0.035 | 300 | szt.
19 | Fartuchy foliowe do jednorazowego użytku,różne kolory, nawinięte na rolkę z perforacją o wymiarach: długość 110-140 cm szerokość od 70-90 cm o grubości 0,020µm | 40000 | szt.
20 | Zestaw do ciągłej blokady nerwów obwodowych z cewnikiem wprowadzanym na igle - Osadzony na igle cewnik 19G z trzema wtopionymi kontrastującymi pasami, znacznikami długości i centralnym otworem, dobrze widoczny w USG - izolowana igła 25G długości 19cm ze zintegrowanym kabelkiem elektrycznym do neurostymulatora i drenikiem infuzyjnym. - przesuwny uchwyt, umożliwiający wprowadzenie igły wraz z cewnikiem w okolice nerwu - zatrzaskowy łącznik do cewnika - filtr wraz z systemem mocowania go do skóry . - drenik infuzyjny - samoprzylepna etykieta, wskazująca, w jakiej przestrzeni znajduje się cewnik | 10 | zest.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …........................................................... |  |  |  |  | ….............................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy