# Część 5

# Przedmiot zamówienia:   STERYLIZATOR  PAROWY  –  szt. 2

# Producent…………………………………………….

# Nazwa-model/typ……………………………………

# Rok produkcji ( fabrycznie nowa z  2018 r.)

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Należy opisać oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylizatory z komorą przelotową prostopadłościenną ,przekrój komory kwadratowy Komora polerowana ręcznie lub maszynowo chropowatość Ra ≤ 0,6 µm | Tak Polerowana maszynowo-0pkt Ręcznie-20pkt |  |
| 2 | Pojemność komory: 6STE- 400 litrów +- 5% | Tak |  |
| 3 | Komora z minimalnym przewężeniem światła na wejściu i wyjściu ,przewężenia zapobiegające wydostaniu się gorących skroplin w przypadku awaryjnego otwarcia drzwi. Przewężenie do 20 mm. | Tak Przewężenie-20pkt Brak -0pkt |  |
| 4 | Sterylizator zasilany z wbudowanej wytwornicy o mocy max 36kW | Tak |  |
| 5 | Drzwi komory sterylizatora płaskie od strony wnętrza komory wykonane ze stali kwasoodpornej 316 L wg AISI, izolowane termicznie, wewnętrzna powierzchnia drzwi polerowana ręcznie- Ra≤ 0,6 µm | Tak |  |
| 6 | Sterownik mikroprocesorowy wyposażony w kolorowy ekran z klawiaturą dotykową. | Tak |  |
| 7 | Sterownik mikroprocesorowy wyposażony w kolorowy ekran z klawiaturą dotykową – dot. strony załadowczej. Ekran umieszczony z lewej( w drugim sterylizatorze prawej) strony komory (w celu uniknięcia zaparowania powierzchni ekranu ,niedopuszczalne umieszczanie ekranu nad komorą).Między sterylizatorami wspólna przestrzeń serwisowa. | Tak |  |
| 8 | Wyświetlane komunikaty tekstowe na wyświetlaczu oraz opisy zewnętrzne na sterylizatorze w języku polskim. | Tak |  |
| 9 | Wbudowana wytwornica pary umieszczona poniżej komory sterylizacyjnej oraz sterownika urządzenia. | Tak |  |
| 10 | Wyświetlanie informacji tekstowych o zaistniałych awariach. | Tak |  |
| 11 | Programy sterylizacyjne 121 i 134oC z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej. Minimum 15 programów | Tak |  |
| 12 | Programy testowe: Bowie-Dick i test szczelności. | Tak |  |
| 13 | Wbudowana drukarka z możliwością wydruku numerycznego parametrów procesu gwarantująca trwałość wydruku (niedopuszczalny wydruk na papierze termicznym) - wymagana drukarka igłowa | Tak |  |
| 14 | System autodiagnostyki kontrolujący poprawność procesu w trakcie jego trwania. | Tak |  |
| 15 | Możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika. | Tak |  |
| 16 | Rozwiązania gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu. Minimum 3 stopnie kompetencji. | Tak |  |
| 17 | Dostęp do ustawień parametrów procesów sterylizacji zabezpieczony kodem cyfrowym. | Tak |  |
| 18 | Dane w sterowniku zabezpieczone przed utratą na skutek awarii zasilania elektrycznego. | Tak |  |
| 19 | Napęd drzwi pneumatyczny lub elektryczny | pneumatyczny-20pkt elektryczny -0pkt |  |
| 20 | System za-/rozładunkowy sterylizatora; na jeden sterylizator Wózki transportowe -2szt( o długości nie większej niż 130cm) Wózek wsadowy -1 szt. wyposażony w półkę 6 koszy 1 jednostka 12 koszy ½ jednostki | Tak |  |
| 21 | Oblachowanie zewnętrzne, komora, drzwi oraz rama sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej. | Tak |  |
| 22 | Niezależne układy czujników dla sterowania i rejestracji procesu. | Tak |  |
| 23 | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | Tak |  |
| 24 | Drzwi uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej sprężonym powietrzem. | Tak |  |
| 25 | Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN 554./PN EN ISO 17665 | Tak |  |
| 26 | Sterylizator wykonany w oparciu o normę PN285 | Tak |  |
| 27 | Sterylizator zgodny z: - dyrektywą ciśnieniową 97/23/EC i dyrektywa medyczną. | Tak |  |
| 28 | Maksymalne wymiary i masa (szer. x wys. x gł. w cm.)120(+/-10%)x190x130(+/-10%),maksymalna masa przy próbie wodnej do 2000 kg | Tak |  |
| 29 | Sterylizator wpisany/zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |
| 30 | Maksymalna energia energiczna – do 40 kW | Tak |  |
| 31 | W zestawie rękawice silikonowe dla personelu dł.min35cm, odporne na temperaturę -60-+300`C | 2 pary |  |
| 32 | Gwarancja -min.24 miesiące, obejmująca bezpłatne przeglądy i bezpłatne materiały zużywalne wymieniane podczas przeglądów(uszczelki, filtry itp.)z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych(papier do drukarki, taśma barwiąca itp) | Tak |  |
| 33 | Autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny – całodobowy 7 dni w tygodniu. | Tak podać- adres,tel |  |
| 34 | Przeprowadzenie kwalifikacji OQ,PQ i IQ. Walidacja procesu dla jednego reprezentatywnego wsadu w jednym programie. | Tak |  |
| 35 | Szkolenie stanowiskowe personelu zakończone wydaniem świadectwa do obsługi sprzętu | Tak |  |
| 36 | Możliwość podłączenia wyposażenia CS (sterylizatory oraz myjnie) do wspólnego systemu rejestracji | Tak |  |

# Przedmiot zamówienia:  MYJNIA DO MYCIA I DEZYNFEKCJI  NARZĘDZI  CHIRURGICZNYCH –  szt. 2

# Producent…………………………………………….

# Nazwa-model/typ……………………………………

# Rok produkcji ( fabrycznie nowa z  2018 r.)

| Lp | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Należy opisać oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia przelotowa, ogrzewana elektrycznie | Tak |  |
| 2 | Wymiary gabarytowe : 650 x 1850 x 625 mm ( SxWxG) +/-5% | Tak |  |
| 3 | Wymiary wewnętrzne komory: 590x672x526 mm ( SxWxG) +/-5% | Tak |  |
| 4 | Komora myjąca wykonana w całości ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 5 | Obudowa myjni wykonana ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 6 | Drzwi przeszklone z możliwością obserwacji procesu | Tak |  |
| 7 | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |
| 8 | Min. 5 programów mycia i dezynfekcji, wybieranych bezpośrednio z panelu sterownia myjni – ekran dotykowy TFT min 4 cale | Tak |  |
| 9 | Wbudowana suszarka z możliwością ustawiania temperatury i czasu suszenia – Filtr Hepa – EU13 | Tak |  |
| 10 | Dezynfekcja termiczna | Tak |  |
| 11 | Możliwość końcowego płukania wodą uzdatnioną | Tak |  |
| 12 | Procesy realizowane automatycznie | Tak |  |
| 13 | Trzy pompy dozujące | Tak |  |
| 14 | Zawór zasilania wodą uzdatnioną | Tak |  |
| 15 | Cztery poziomy mycia | Tak |  |
| 16 | Regulacja temperatury wody myjącej | Tak |  |
| 17 | Możliwość wprowadzania zmian w parametrach programów przez użytkownika | Tak |  |
| 18 | Automatyczne dozowanie środków myjących i dezynfekujących | Tak |  |
| 19 | Blokada drzwi uniemożliwiająca ich otwarcie w trakcie procesu | Tak |  |
| 20 | Min. 4 ramiona natryskowe wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 21 | Min. 3 poziomy dostępu do sterownika | Tak |  |
| 22 | Drukarka parametrów procesu | Tak |  |
| 23 | Gniazdo USB do zapisu danych ze sterownika | Tak |  |
| 24 | Półki z ramionami natryskowymi min. 4, wykonane ze stali nierdzewnej wysuwane | Tak |  |
| 25 | Automatyczne podłączenie i odłączenie półki do wody – bez użycia narzędzi | Tak |  |
| 26 | Pompa cyrkulacyjna o wydajności min 700 l/min | Tak |  |
| 27 | Zabezpieczenie przed zalaniem i przegrzaniem | Tak |  |
| 28 | Sygnalizacja świetlna awarii wraz z kodem błędu | Tak |  |
| 29 | Certyfikat CE 0537 dyrektywy 93/42/EEC | Tak |  |
| 30 | Skraplacz pary | Tak |  |
| 31 | Zasilanie elektryczne maks. 9,6 kW | Tak |  |
| 32 | Mycie i dezynfekcja: narzędzi chirurgicznych W zestawie wózki do mycia sprzętu laparoskopowego – po jednym dla każdej myjni Tace druciane wym. 450/340/70 wraz z przykrywkami – 15 szt. Tace druciane wym. 250/170/70 wraz z przykrywkami – 15 szt. Tace druciane wym. 340/250/70 – 15 szt. | Tak |  |
|  | Inne : |  |  |
| 33 | Gwarancja : min 24 miesiące | Tak |  |
| 34 | Autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny – całodobowy 7 dni w tygodniu. | Tak/ podać- adres,tel |  |
| 35 | Dostawca jest zobowiązany do przeszkolenia personelu z zakresu obsługi | Tak |  |
| 36 | Instrukcja obsługi w j. polskim | Tak |  |

# Przedmiot zamówienia:  MYJNIA ULTRADŹWIĘKOWA  –  szt. 1

# Producent…………………………………………….

# Nazwa-model/typ……………………………………

# Rok produkcji ( fabrycznie nowa z  2018 r.)

| Lp | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Należy opisać oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia stacjonarna dwukomorowa o pojemności 2x50 l.(+/-5%) | Tak |  |
| 2 | Komora myjąca wyposażona w szczelną pokrywę | Tak |  |
| 3 | Komora ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | Tak |  |
| 4 | Obudowa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | Tak |  |
| 5 | Częstotliwość ultradźwięków 40 kHz | Tak |  |
| 6 | Moc wyjściowa generatora min.1000W | Tak |  |
| 7 | Myjnia wyposażona w baterię ciepła/zimna woda | Tak |  |
| 8 | Myjnia wyposażona w pistolet natryskowy z kompletem końcówek | Tak |  |
| 9 | Programowanie czasu procesu i temperatury roztworu myjącego | Tak |  |
| 10 | Moc grzałek min 1600W | Tak |  |
| 11 | Wyświetlana aktualna temperatura oraz czas procesu | Tak |  |
| 12 | Wymiary wanny umożliwiają umieszczenie tacy narzędziowej zgodnie z DIN 58952 min.600/400/250mm | TAK |  |
| 13 | Temperatura mycia 10-60°C | TAK |  |
| 14 | Czas mycia w min. 1-60 | TAK |  |
| 15 | Zasilanie 230V | TAK |  |
| 16 | Autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny – całodobowy 7 dni w tygodniu. | Tak/podać- adres,tel. |  |
| 17 | Montaż i szkolenie pracowników | Tak |  |
| 18 | Instrukcja obsługi w j. polskim | Tak |  |
| 19 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |

Przedmiot  zamówienia:  STACJA UZDATNIANIA WODY -  SZT. 1

Producent: …………………………………………………………………………………………………

Nazwa-model/typ………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji ( fabrycznie nowy z 2018r.)………………………………………………………………

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Parametr wymagany | Parametr oferowany Należy opisać oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacja uzdatniania – pozwalająca na otrzymanie wody spełniającej wymogi i kompatybilna ze sprzętem / sterylizatory i myjnie/ normy PN-EN ISO 3696:1999 | TAK |  |
| 2 | Wydajność min. 100 dm3/godz – stopień retencji 96- 99% | TAK |  |
| 3 | Zbiornik magazynujący min. 1000 dm3 - podłączony do sieci dystrybucji dla urządzeń CS | TAK |  |
| 4 | Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa | TAK |  |
| 5 | Automatyczne zatrzymanie pracy systemy przy pełnym zbiorniku lub zamkniętych punktach poboru wody | TAK |  |
| 6 | Stały pomiar parametrów dla wody oczyszczonej | TAK |  |
| 7 | Lampa UV 254 nm | TAK |  |
| 8 | Możliwość samodzielnego serwisowania – wymiana materiałów eksploatacyjnych | TAK |  |
| 9 | Montaż i szkolenie pracowników | TAK |  |
| 10 | Autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny – całodobowy 7 dni w tygodniu. | Tak/podać- adres,tel |  |
| 12 | Gwarancja : min. 24 miesiące | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe

do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data i podpis ………………………..