Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 438/2019/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020.

Część nr 1. Aparat do pomiaru stabilności emulsji

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Urządzenie ma służyć do analizowania stabilności/niestabilności dyspersji (emulsji, zawiesin i pian) o szerokim zakresie koncentracji i wielkości cząstek, w stanie naturalnym, bez konieczności rozcieńczania próbek. Urządzenie ma działać na zasadzie analizy światła wielokrotnie rozproszonego (przechodzącego i wstecznie odbitego), wykrywać i identyfikować takie niestabilności fizyczne jak: śmietankowanie, sedymentowanie, flokulacja, agregowanie, flotacja, demulgowanie i inne. Urządzenie powinno zbierać z zadaną częstotliwością dane dotyczące natężenia światła przechodzącego i wstecznie odbitego w odstępach nie mniejszych niż 20 (m wzdłuż wysokości próbki. Szczegółowa specyfikacja techniczna: Zakres pomiarowy: od 0,01 do 1000 µm. Koncentracja cząstek: od 0,01 do 60% objętości. Badania w temperaturze pokojowej. Objętość próbki: nie mniejsza niż 7 ml. Technika pomiarowa optyczna: statyczne, wielokrotne rozproszenie światła. Moduł pomiarowy: emisja: dioda laserowa o długości fali 850 nm, detekcja: 1 fotodioda dla transmisji i 1 dla wstecznego rozproszenia, jednoczesny pomiar światła wstecznie odbitego i przechodzącego za pomocą synchronicznie pracujących detektorów. Liczba miejsc pomiarowych: 1. Pozycjonowanie fiolki w komorze pomiarowej. Powtarzalność pomiaru: 1% jeśli próbka pozostaje w celi pomiarowej podczas kolejnych pomiarów. Odtwarzalność: 2% pomiędzy fiolkami. Dostępne dane: wsteczne rozproszenie i transmisja w funkcji wysokości próbki, zmiana natężenia światła przechodzącego i wstecznie rozproszonego w funkcji czasu, grubość powstającej fazy w funkcji czasu, średnia prędkość migracji w czasie, średnica hydrodynamiczna. Wymagania pozostałe: Urządzenie fabrycznie nowe Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, świadczony przez Wykonawcę. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………..……..

(data i kwalifikowany podpis elektroniczny osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Enkapsulator

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Enkapsulator do celów zamykania środowiska zawierającego (bio)katalizatory, substraty itp. w sieci hydrożelu i/lub otaczane ich porowatą polimerową membraną. Urządzenie powinno wytwarzać jednorodne kapsułki o wąskim rozkładzie ich wielkości; pozwalać na wytwarzanie homogenicznych kapsułek i układów rdzeń–powłoka o zdefiniowanej wielkości. Enkapsulator będzie stosowany do kapsulacji enzymów, leków, zapachów i aromatów, witamin, olejków. W procesie kapsulacji powinno się otrzymywać powtarzalne formy kapsułek i otoczek w zakresie od 0,15 mm do 2 mm i charakteryzujące się: małym rozrzutem wymiarów zewnętrznych, sterowaniem w czasie rzeczywistym poprzez wizualizację efektem lampy stroboskopowej, warunkami kapsulacji w temperaturze pokojowej, sterylną obsługą poprzez autoklawowanie w zbiorniku reakcyjnym. Specyfikacja techniczna: Enkapsulacja – kapsulacja: enzymów, leków, zapachów i aromatów, witamin, olejków. System dla procedur sterylnych z wbudowaną pompą dozująca typu strzykawkowego, mieszadłem magnetycznym i zamkniętym naczyniem reakcyjnym. Otrzymywanie powtarzalnych form kapsułek i otoczek w zakresie – od 0,15 mm do 2 mm. Zestaw dysz rdzenia o różnych średnicach: 0,08; 0,12; 0,15; 0,2; 0,3; 0,45; 0,75 i 1,0 mm. Zestaw dysz koncentrycznych o różnych średnicach: 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 i 0,9 mm. Zakres wielkości kropli – 0,15 do 2,0 mm. Częstotliwość wibracji – 40 do 6000 Hz. Napięcie elektrody – 250 do 2500 V. Grzanie – od 30 do 70°C. Szybkość dozowania pompy strzykawkowej - od 0,01 do 50 ml/min. Objętość martwa – ok. 0,5 ml. Szybkość pompowania powietrza 0,5 do 200 ml/min Maksymalne dozwolone ciśnienie powietrza w systemie – 1,5 bar. Objętość całkowita reaktora – co najmniej 4,5 litra Objętość robocza reaktora – co najmniej 2 litry Części będące w kontakcie z medium – autoklawowalne Sterylne warunki pracy – pełne. Materiały będące w kontakcie z próbką – stal nierdzewna, szkło, silikon, PTFE. Zasilanie 230 V 50 Hz. Wyposażenie dodatkowe: uszczelka pojedynczej dyszy – co najmniej 1 szt. uszczelka koncentrycznej dyszy - co najmniej 1 szt. uszczelka naczynia reakcyjnego – co najmniej 1 szt. filtr naczynia odbierającego o średnicy 35 mm – 10 sz,. filtr wstępny dla dyszy, średnica 7 mm – co najmniej 10 szt. polimer alginian sodu – co najmniej 500 g. Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, świadczony przez Wykonawcę. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………..……..

(data i kwalifikowany podpis elektroniczny osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Mikrofluidyzator

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Laboratoryjny mikrofluidyzator będzie stosowany do ciągłego, wydajnego procesu ścinania i produkcji stabilnych nanodyspersji i nanoemulsji. Wynikiem jego działania jest rozerwanie komórek (drożdże, E. coli, itp.), mikrokapsułkowanie w polimerach, deaglomeracja. Mikrofluidyzator powinien zapewniać ciągłość ciśnienia roboczego do wartości 30 000 psi i maksymalizować objętość płynu przypadającego na jednostkę energii. Specyfikacja techniczna: Komora reakcyjna diamentowa Obudowa: stal nierdzewna Minimalny zakres ciśnienia: nie więcej niż 3 000 psi Brak części ruchomych w strefie wysokich ciśnień Maksymalny zakres ciśnienia: nie mniej niż 30 000 psi Maksymalna siła ścinająca: nie mniej niż 7,1 milion/sek Najwyższa temperatura próbki: nie mniej niż 70°C Maksymalna szybkość przepływu (dla wody): nie mniej niż 100 ml/min Wymiennik ciepła (wężownica): Nie krótszy niż 5 m długości Wyświetlacz: nie mniej niż 6,5”, dotykowy, kolorowy Komunikacja: port Ethernet Materiały mające kontakt z próbką: stal nierdzewna typ 316/316L, stal nierdzewna typ 17-4 PH, PEEK, UHMWPE, ceramiczny tlenek cyrkonu, ceramiczny tlenek glinu, diament i teflon Uszczelki: wykonane z UHMWPE, PTFE Wyłącznik awaryjny Wymiary: nie więcej niż 95x75x60 cm Waga: nie więcej niż 140 kg Zasilanie: 50 Hz/230 V Poziom hałasu: nie więcej niż 78 dBA Moc silnika z napędem elektryczno-hydraulicznym: nie mniej niż 1,5 kW Urządzenie wyposażone w 300 ml szklany zbiornik podający Gwarancja: 12 miesięcy z wyłączeniem elementów zużywalnych Certyfikat CE lub równoważny Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, świadczony przez Wykonawcę. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………..……..

(data i kwalifikowany podpis elektroniczny osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Zetasizer

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Zetasizer ma służyć do charakteryzacji takich materiałów jak nanocząstki, koloidy, białka, liposomy czy mikroemulsje. Urządzenie powinno wykorzystywać techniki takie jak: dynamiczne rozpraszanie światła (DLS), elektroforetyczne rozpraszanie światła (ELS) i statyczne rozpraszanie światła (SLS) do pełnej analizy układów rozproszonych o wymiarach nanometrycznych. Aparat będzie wykorzystywany do pomiarów potencjału Zeta cząstek i molekuł zdyspergowanych w roztworze. Specyfikacja techniczna: Pomiar potencjału Zeta metodą elektroforetycznego rozpraszania światła ELS z wykorzystaniem techniki M3-PALS do pomiaru próbek o wysokiej przewodności – do 200 mS/cm. Zakres stężeń badanych próbek – od 10 mg/ml do 40% wag./obj. Zakres stosowanych temperatur od 0 do 90°C. Zespół optyczny z wbudowanym wewnętrznie laserem He-Ne 632,8 nm o stałej mocy 4 mW. Oprogramowanie służące do sterowania urządzeniem i obróbki uzyskanych danych. Aparat powinien posiadać funkcję pomiaru wielkości cząstek pod kątem 173° metodą DLS i umożliwiać pomiar cząstek o wielkości z zakresu 0,3 nm – 10 µm. Urządzenie powinno umożliwiać wykonywanie pomiarów wielkości cząstek pod kątem 12,8° oraz pomiar masy cząsteczkowej metodą statycznego rozpraszania światła SLS w zakresie od 980 do 2x107 Da. Dla pomiaru wielkości cząstek zakres stężeń badanych próbek wynosi od 0,1 mg/ml do 40% wag./obj. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………..……..

(data i kwalifikowany podpis elektroniczny osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Sonifikator

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Ultradźwiękowy sonikator będzie stosowany do rozdrabniania materiałów organicznych i nieorganicznych o objętości od 0,25 do 1 litra. Aparat powinien umożliwiać dyspergowanie materiałów do wielkości nano, deaglomerację, homogenizację, przygotowanie próbek, emulsyfikację, badania procesów sonochemicznych. Aparat powinien pracować na zasadzie przekształcenia źródłowej energii elektrycznej na energię wysokiej częstotliwości i dalszej jej zamianie na mechaniczne wibracje piezoelektrycznego konwertera sonikatora. Specyfikacja techniczna sonikatora: Wielkość próbki zależnie od użytej końcówki: od 250 µl do kilku litrów. Moc maksymalna: 750 W Częstotliwość: 20 kHz. Amplituda drgań regulowana w zakresie od 20 do 100% amplitudy znamionowej końcówki. Mikroprocesorowy sterownik z pamięcią co najmniej 9 procedur. Programowana praca impulsowa (pulser) z niezależnie ustawianymi czasami impulsu i przerwy (oba w zakresie od 1 do 59 sek.). Programowany czas pracy (timer) od 1 sek. do 10 godzin. Alfanumeryczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny prezentujący w czasie rzeczywistym: ustawienia sterownika (pulser, timer, amplituda, limit temperatury, limit energii), moc (W) dostarczaną do końcówki, energię (J) dostarczoną do końcówki, całkowity i aktualny czas procesu oraz czas, który upłynął od uruchomienia procesu i temperaturę próbki (tylko jeżeli podłączono opcjonalną sondę temperatury). Programowany limit energii, po której dostarczeniu aparat przerywa proces. Automatyczne strojenie układu rezonansowego zapewniające optymalną pracę układu generacji drgań niezależnie od zmieniających się warunków pracy (zmiana temperatury próbki, zużycie się końcówki, itp.). Automatyczny wyłącznik przeciążeniowy chroniący generator w przypadku uszkodzenia lub niewłaściwych warunków pracy końcówki. Automatyczna kompensacja zapewniająca utrzymanie ustawionej amplitudy w zmieniających się warunkach obciążenia (np. zmiana gęstości próbki). Gniazda włącznika nożnego, sondy temperaturowej, zewnętrznego sterowania. Zasilanie: 230 V/50 Hz. Komplet obejmuje: generator drgań, konwerter z króćcami do podłączenia instalacji chłodzenia suchym, sprężonym powietrzem, końcówkę tytanową z wymiennym zakończeniem o średnicy 13 mm, kable połączeniowe, klucze do mocowania końcówek standardowych, instrukcje obsługi po polsku i angielsku (na CD). |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………..……..

(data i kwalifikowany podpis elektroniczny osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Suszarka próżniowa

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Specyfikacja techniczna suszarki próżniowej: System ogrzewania półek, w każdej półce czujnik temperatury. Programowanie zmniejszenia i zwiększenia ciśnienia. Suszarka laboratoryjna próżniowa z pompą próżniową. Adaptacyjny, wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy typu PID z podwójnym kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości typu TFT oraz graficznym interfejsem z ikonami symbolizującymi możliwe do nastawienia funkcje urządzenia Funkcja samodiagnostyki do oceny błędów Zegar cyfrowy nastawny w zakresie od 1 minuty do 99 dni i 23 godzin. Sterownik urządzenia z panelem dotykowym umożliwiający nastawę temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita, programowanie czasu pracy, programowania strefy czasowej, wybór pomiędzy czasem letnim i zimowym. Funkcja wstrzymująca odliczanie czasu procesu dopóki dopóty temperatura w komorze nie osiągnie zadanej wartości. Język obsługi sterownika minimum polski, niemiecki i angielski. Funkcja szczegółowej regulacji rozdziału mocy grzewczej (balans) pomiędzy górnymi i dolnymi strefami grzewczymi w zakresie regulacji od -50% do +50%. Dokładność nastawy i odczytu temperatury: 0,1°C – w pełnym zakresie. Port USB dla wgrywania programów – ramp temperaturowo – czasowo ciśnieniowych, odczytywania rejestrowanych protokołów, aktywacji funkcji identyfikacji użytkownika. Prezentacja graficzna zapisanych danych z rejestrowanych protokołów (przynajmniej 10 000 zarejestrowanych wartości) na ekranie wyświetlacza. Interfejs sieciowy Ethernet do odczytywania dziennika protokołu i pracą z przeznaczonym do suszarki oprogramowaniem (w zestawie oprogramowanie) Wewnętrzny rejestrator danych o pojemności co najmniej 10 lat (chyba powinna być podana pojemność w giga bajtach?) Zakres temperatury roboczej od 5°C powyżej temp. otoczenia do minimum +200°C. W pełni automatyczna kontrola ciśnienia poprzez zawory elektromagnetyczne umożliwiają kontrolę ciśnienia minimum od 10 mbar do 1 100 mbar z dokładnością minimum 1 mbar. Suszarka wyposażona w 3 cyfrowo sterowane podłączenia z elektrozaworami na próżnię, powietrze i gaz obojętny. Suszarka sterowana mikroprocesorowo, umożliwiająca precyzyjną kontrolę temperatury każdej z półek posiadającej wbudowany indywidualny system grzewczy umieszczony w półkach. Wymagany jest aparat posiadający funkcję turbosuszenia za pośrednictwem programowania cykli ciśnienia i dozowania suchego powietrza. Układ sterowania umożliwiający programowanie zmniejszania i zwiększania ciśnienia poprzez ustalenie dolnych i górnych limitów wraz ze sterowanym do dopływem powietrza z zewnątrz. Jednorodność temperatury w komorze dla +160°C/20mbar, nie gorsza niż ±2°C Odchylenie temperatury w czasie nie większe niż ±0,3°C. Kalibracja układu pomiarowego bezpośrednio w sterowniku dla dowolnie wybranych trzech punktów temperatury. Funkcja powiadamiania o alarmach na 1 lub więcej adresów e-mail. Funkcja ramp temperaturowo–ciśnieniowo - czasowych z nieorganiczną ilością segmentów procesu. Programowanie czasu pracy urządzenia w trybie siedmiodniowym dla każdego dnia tygodnia z osobna lub dla dni roboczych i weekendów. Pompa próżniowa: wydajność minimum 2,5 m3/h, próżnia końcowa min. 10 mbar, membranowa PTFE, odporna chemicznie. Wyposażona w moduł sterujący pracą pompy próżniowej z poziomu kontrolera suszarki (automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie pracy pompy po osiągnięciu poziomu próżni ustawionej na panelu sterowania suszarki). Zapisywanie programu na wypadek zaniku napięcia. Certyfikat kalibracji dla +160°C / 20 mbar. Wielopoziomowe zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu: Nastawny elektroniczny organicznik monitorujący dla dowolnie wybranej temperatury Mechaniczny organicznik klasy TB, ochrona klasy pierwszej wg. DIN 12 880, wyłącza grzałki po osiągnięciu temp. 20°C powyżej temp. nominalnej Automatycznie dostosowanie się do wartości ustawionej w dowolnie regulowanym zakresie tolerancji. Sygnalizacja alarmowa – dźwiękowa i wizualna. Obudowa ze stali nierdzewnej teksturowanej Tył ze stali ocynkowanej W pełni izolowane drzwi zewnętrzne ze stali nierdzewnej szklane okno w drzwiach z grubego, bezpiecznego szkła. Wymiary wewnętrzne komory przynajmniej szer. x wys. x gł.: 380 x 380 x 320 mm, pojemność robocza minimum 45 l. Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer. x wys. x gł.) 550 x 700 x 50 mm Łatwe do utrzymania w czystości wnętrze, wykonane ze stali nierdzewnej, W dostawie minimum 2 grzane półki ze stali nierdzewnej z wbudowanymi wewnątrz półek spiralami grzewczymi. Zestaw przyłączy próżniowych suszarka – pompa: klamra, uszczelka, króciec, przewód próżniowy – 2m Ładowność każdej z półek minimum 20 kg Całkowita ładowność suszarki minimum 40 kg Zasilanie 1 fazowe 230 V 50/60 Hz Moc około 2000 W (podczas ogrzewania) Masa netto suszarki nie większa niż 90 kg |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………..……..

(data i kwalifikowany podpis elektroniczny osób upoważnionych do reprezentacji)