Zał. nr 3.1 do SWZ 46/2022

Pakiet 1

Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo - technicznych dla analizatorów biochemiczno-immunochemicznych ( platforma biochemiczno - immunochemiczna – 
2 sztuki )

| L.p. | Wymogi dla platform biochemiczno-immunochemicznych: |
| --- | --- |
| 1. | Obie platformy kompatybilne, rok produkcji nie wcześniej niż 2019. |
| 2. | Automatyczny transport próbek ( automatyczna linia transportowa ). |
| 3. | Możliwość jednoczesnej pracy w trybie rutynowym oraz CITO. |
| 4. | Wszystkie odczynniki pochodzące od jednego producenta. |
| 5. | Automatyczne rozcieńczanie lub zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody. |
| 6. | Możliwość pracy bezpośrednio z próbkami pierwotnymi ( zamawiający używa probówek systemu zamkniętego typu SARSTEDT ), wtórnymi i pediatrycznymi. Próbka trafia kolejno, bez konieczności ich ręcznego przenoszenia między aparatami, do poszczególnych modułów, w których wykonywane są badania biochemiczne i immunochemiczne, z jednego stanowiska operatora. |
| 7. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w temperaturze zgodnej z rekomendacjami producenta. |
| 8. | Wymagania dotyczące próbek krwi: a) identyfikacja próbek przez kody kreskowe, b) detekcja skrzepu, ilości materiału badanego oraz pęcherzy powietrza w próbce badanej przy aspiracji materiału, c) automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu granicy liniowości. |
| 9. | Detektor poziomu płynów w odczynnikach, płynach i próbkach badanych. |
| 10. | Analiza w fazie ciekłej. Odczynniki płynne, gotowe do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora bez potrzeby dodatkowego, manualnego ich przygotowania czy rozpuszczania liofilizatów. |
| 11. | Automatyczne procedury konserwacyjne, z zapisem historii wykonywanych procedur. |
| 12. | Analizator rejestruje wykonywane lub wczytane kalibracje oraz sygnalizuje okresy wymaganych powtórnych kalibracji lub rekalibracji. Analizator zawiera wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości. |
| 13. | Podtrzymywanie zasilania (UPS) jako integralna część systemu, drukarka laserowa oraz czytnik kodów kreskowych lub kodów RFID dla próbek i odczynników dla każdego analizator wraz z częściami zużywalnymi ( tonery, bębny, papier A4 ). |
| 14. | Wydajność modułu biochemicznego wraz z ISE nie mniejsza niż 1800 oznaczeń na godzinę, dla modułu immunochemicznego nie mniejsza niż 250 oznaczeń na godzinę. |
| 15. | Ilość pozycji dla próbek badanych nie mniej niż 300, z możliwością ciągłego dostawiania w trakcie pracy. |
| 16. | Metody pomiaru moduł biochemiczny: fotometryczne, monochromatyczne i bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne. Metody pomiaru moduł immunochemiczny: chemiluminescencja. |
| 17. | Moduł ISE wydajność min. 200 oznaczeń na godzinę, wyposażony w pojedyncze, bezobsługowe elektrody – min. K, Na, Cl nie wymagające jakichkolwiek czynności obsługowych ( nie włączając kalibracji ) lub wyposażony w elektrody zintegrowane – min. K, Na, Cl. |
| 18. | Moduł biochemiczny: kuwety pomiarowe sprawdzane automatycznie przez analizator, monitorujący stopień zużycia i konieczność wymiany. Łaźnia inkubacyjna dla rotora pomiarowego z zastosowaniem mediów ciekłych. |
| 19. | W części biochemicznej - bezkontaktowe, bezdotykowe mieszanie odczynników w kuwecie pomiarowej eliminujące ryzyko kontaminacji. |
| 20. | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, PMR, hemolizacie i krwi pełnej (HbA1C). |
| 21. | Możliwość ciągłego dostawiania kilku odczynników naraz, bez przerywania pracy analizatora. |
| 22. | Eliminacja kontaminacji w części immunochemicznej – jednorazowe końcówki dozujące. |
| 23. | Identyfikowanie próbek i odczynników za pomocą czytnika kodów lub innej technologii np. kodów RFID. |
| 24. | Co najmniej 60 pozycji odczynnikowych w module biochemicznym i nie mniej niż 48 w module immunochemicznym. |
| 25. | Troponina wysokoczuła spełniająca zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, czas oznaczania do 10 min. |
| 26. | Wymagany zakres pomiarowy dla testu CRP bez rozcieńczania – co najmniej 350 mg/l. |
| 27. | Wykonawca zapewnia na własny koszt udział Zamawiającego w zewnętrznej ( niezależnej od Wykonawcy ) międzynarodowej kontroli jakości firmy RANDOX umożliwiającej otrzymanie przez Zamawiającego certyfikatów zakresie: - biochemii, - immunochemii. |
| 28. | Stacja uzdatniania wody jako integralna część systemu, pokrywająca zapotrzebowanie analizatorów w wodę – koszt serwisu stacji pokrywa Wykonawca. Wymagane są dwie niezależne stacje. |
| 29. | Wprowadzenie wszystkich testów do aparatu na podstawie oryginalnych aplikacji producenta odczynników przez przedstawiciela Wykonawcy oraz przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników laboratorium w zakresie obsługi analizatorów i interpretacji wyników i czynności konserwacyjnych ( liczba szkoleń uzależniona od potrzeb pracowników ). |
| 30. | Wykonywanie wszystkich przyłączy do poprawnej pracy analizatorów na koszt Wykonawcy. |
| 31. | Analizatory posiadają wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski. |
| 32. | Zamawiający wymaga, aby zaproponowane przez Wykonawcę ilości materiałów kalibracyjnych i materiałów zużywalnych były wystarczające do ilości podanych parametrów zgodnie z zaleceniami producenta. |
| 33. | Wymagany termin ważności kalibratorów płynnych lub liofilizowanych min. 6 miesięcy. |
| 34. | Automatyczny serwis do monitorowania temperatury w lodówkach i zamrażarkach przeznaczonych do przechowywania odczynników i próbek pacjentów. System musi obejmować: - oprogramowanie umożliwiające podgląd wykresów i danych pomiarowych, archiwizacje danych, ustawienie dowolnych progów alarmowych i częstotliwości pomiarów, - bezprzewodowe alarmy, - czujniki odporne na działanie wilgoci ( typu IP 67 ),co najmniej 15 sztuk, - co najmniej 2 rutery, - 1 zestaw do monitorowania temperatury w transporcie, - monitorowanie temperatury w zakresie -40 do + 30oC, - instalacje oprogramowania, czujników, konfiguracje progów alarmowych, - szkolenie z obsługi oprogramowania. |
| 35. | Wykonawca dostarczy: - wirówkę laboratoryjną MPW – wsad co najmniej na 24 pozycje ( probówki systemu zamkniętego SARSTEDT ) - 1 szt. - wirówkę laboratoryjną MPW z chłodzeniem - wsad co najmniej na 24 pozycje ( probówki systemu zamkniętego SARSTEDT ) - 1 szt. |
| 36. | Wykonawca dostarczy : - lodówki laboratoryjne / witryny chłodnicze – 4 sztuki,( zakres temperatur od +1 oC do +10 oC),wysokość lodówek – od 180cm do 220cm - zamrażarkę laboratoryjną ( zakres temperatur – od -30oC do -5 oC ) - 1 sztuka, wysokość lodówki – od 180cm do 220cm., do przechowywania zestawów odczynnikowych, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych oraz próbek materiału biologicznego. |
| 37. | Montaż 2 klimatyzatorów w pracowni biochemii i immunochemii, celem zapewnienia optymalnej temperatury i wilgotności dla właściwej pracy analizatorów |

Parametry graniczne wymagalne – brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Warunki gwarancji, serwisu i inne

| L.p. | Warunki gwarancji, serwisu i inne |
| --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, minimum 48 miesięcy licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| 2. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie max 5 godzin, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. |
| 3. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji |
| 4. | Wykonawca zapewni bezpłatny, autoryzowany serwis, wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych przeglądów (wymiany podzespołów) i napraw wraz z częściami zamiennymi przez cały okres trwania umowy |
| 5. | Wykonawca dostarczy przy dostawie sprzętu: - karta gwarancyjną - szczegółową instrukcję obsługi - certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta - zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji - karty charakterystyki dla wszystkich używanych odczynników i substancji - ulotki dla odczynników - szczegółowy opis postępowania z odczynnikami i materiałami kontrolnymi - wersje drukowaną „Informatora badań biochemicznych i immunochemicznych” zawierającego dane: metoda badania, stosowany analizator, rodzaj materiału do badania stosowany w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, stosowana jednostka z przelicznikiem, wartości referencyjne dla dorosłych i dzieci, ewentualnie uwagi dotyczące transportu materiału. Przewidywana ilość: 10 sztuk. Wszystkie w/w dokumenty w języku polskim, w wersji papierowej z wyłączeniem kart charakterystyki, które Wykonawca może przesłać w wersji elektronicznej. |
| 6. | Szkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie obsługi i interpretacji wyników - na miejscu po instalacji oraz szkolenia przypominające w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy – w terminach uzgodnionych przez strony. |
| 7. | Wykonawca zapewni personelowi Dzierżawcy (co najmniej dwóm diagnostom laboratoryjnym) udział w co najmniej jednym szkoleniu w ramach konferencji interdyscyplinarnej w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, (np. konferencja biochemiczna, hematologiczna, parametrów krytycznych), |
| 8. | Wykonawca zobowiązany jest do włączenia analizatorów do obecnie funkcjonującego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie systemu informatycznego HIS Eskulap (zakup sterowników) i zapewni dwukierunkową transmisję danych, analizatory wyposażone w wewnętrzne czytniki kodów kreskowych, umożliwiających identyfikację próbek. |
| 9. | Wykonawca zapewnia odpowiedni sprzęt komputerowy do działania systemu LIS Eskulap w laboratorium: co najmniej 5 stacji roboczych, co najmniej 2 drukarki laserowe z zapewnieniem części zużywalnych przez cały okres trwania umowy ( tonery i bębny , papier A4), co najmniej 2 drukarki kodów paskowych, co najmniej 5 czytników kodów paskowych 1D/2D. |
| 10. | Wykonawca zapewnia oprogramowanie pomocnicze: system operacyjny Windows 10 Pro z możliwością aktualizacji do Windows 11 Pro. |
| 11. | Identyfikacja w drukowanym kodzie paskowym nie tylko numeru identyfikacyjnego próbki lecz także rodzaju pobranego materiału (osocze, surowica, krew pełna, mocz itp.) |
| 12. | Dla systemu informatycznego - bezpłatny serwis w czasie trwania umowy wraz z akcesoriami do napraw i przeglądów. |
| 13. | Wykonawca we własnym zakresie wykona podłączenie oferowanych do dzierżawy analizatorów |
| 14. | W związku z ochroną danych osobowych, wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszystkie dane osobowe z pamięci analizatorów w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przed demontażem i odbiorem dzierżawionych aparatów. |

Parametry graniczne wymagalne – brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Zał. nr 3.2 do SWZ 46/2022

Pakiet nr 2

Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo – technicznych

dla analizatorów hematologicznych– 3 sztuki

| Lp. | Parametry graniczne |
| --- | --- |
| 1. | Analizatory: podstawowy używany, rok produkcji nie wcześniej niż 2016 ( CBC+DIFF, RET, BF ) jeden back up używany, rok produkcji nie wcześniej niż 2016 ( CBC+DIFF ) jeden back up nowy, rok produkcji 2019 ( CBC+DIFF ). |
| 2. | Analizatory w pełni automatyczne, zintegrowany z analizatorem podajnik próbek umożliwiający wstawienia próbek systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego ( monowety firmy SARSTEDT ), z możliwością pracy z systemem otwartym. |
| 3. | Wszystkie analizatory pracujące w oparciu o te same odczynniki i technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej |
| 4. | Wydajność analizatora podstawowego minimum 100 oznaczeń/ godz. w trybie CBC+DIFF, wydajność pozostałych analizatorów min 70 oznaczeń / godz. w trybie CBC+DIFF. |
| 5. | Analizator podstawowy oznacza płyny z jam ciała : płyn surowiczy, maziowy, mózgowo-rdzeniowy. Minimalne parametry raportowane na wyniku WBC-BF, RBC-BF, MN (%,#), PMN (%,#). |
| 6. | Analizator podstawowy wykonuje automatyczny pomiar liczby retikulocytów. Dodatkowo oznaczanie płytek metodą optyczną jako parametr diagnostyczny, raportowany na wyniku. |
| 7. | Analizatory flagują wyniki patologiczne oraz podają komunikaty, które opisują typowe patologie. |
| 8. | Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia i porównania wyników wybranego pacjenta. |
| 9. | Kontrola jakości z zastosowaniem reguł Westgarda, z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli. |
| 10. | Wszystkie odczynniki w 100 % bezcyjankowe. |
| 11 | Analizator podstawowy oznacza MicroR i MacroR jako paramter diagnostyczny, raportowany na wyniku |
| 12. | Wykonawca zapewni bezpłatny, wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań połączony z międzylaboratoryjną, bezpłatną oceną jakości online, wraz z wydaniem raz w roku certyfikatu uczestnictwa. Zapewnienie dostępności krwi kontrolnej producenta analizatora do codziennej, rutynowej pracy. Krew kontrolna dostępna na trzech poziomach: niski, średni, wysoki wraz z materiałem kontrolnym do sprawdzianu międzynarodowego. |
| 13. | Wszystkie analizatory wyposażone w monitor LCD min. 19” z ekranem dotykowym, w zestawie drukarka laserowa, czytnik kodów kreskowych i UPS. |
| 14. | Montaż klimatyzacji w pracowni hematologicznej – zapewnienie optymalnej temperatury i wilgotności dla właściwej pracy analizatorów. |

Parametry graniczne wymagalne – brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Warunki gwarancji, serwisu i inne

| L.p. | Warunki gwarancji, serwisu i inne |
| --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, minimum 48 miesięcy licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| 2. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie max 5 godzin, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia |
| 3. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji |
| 4. | Wykonawca zapewni bezpłatny, autoryzowany serwis, wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych przeglądów (wymiany podzespołów) i napraw wraz z częściami zamiennymi przez cały okres trwania umowy |
| 5. | Wykonawca dostarczy przy dostawie sprzętu: - karta gwarancyjną - szczegółową instrukcję obsługi - certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta - zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji - karty charakterystyki dla wszystkich używanych odczynników i substancji - ulotki dla odczynników - szczegółowy opis postępowania z odczynnikami i materiałami kontrolnymi Wszystkie w/w dokumenty w języku polskim, w wersji papierowej. |
| 6. | Szkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie obsługi i interpretacji wyników - na miejscu po instalacji oraz szkolenia przypominające w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy – w terminach uzgodnionych przez strony. |
| 7. | Wykonawca zapewni personelowi Dzierżawcy (co najmniej dwóm diagnostom laboratoryjnym) udział w co najmniej jednym szkoleniu w ramach konferencji interdyscyplinarnej w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, (np. konferencja biochemiczna, hematologiczna, parametrów krytycznych), |
| 8. | Wykonawca zobowiązany jest do włączenia analizatorów do obecnie funkcjonującego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie systemu informatycznego HIS Eskulap (zakup sterowników) i zapewni dwukierunkową transmisję danych, analizatory wyposażone w wewnętrzne czytniki kodów kreskowych, umożliwiających identyfikację próbek. |
| 9. | Wykonawca we własnym zakresie wykona podłączenie oferowanych do dzierżawy analizatorów. |
| 10. | Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt komputerowy do działania systemu LIS Eskulap: • co najmniej jedną stację roboczą z drukarką wraz z częściami zużywalnymi ( tonery, bębny, papier A4 ) oraz bezpłatny serwis w czasie trwania umowy wraz z akcesoriami do napraw i przeglądów • Wykonawca zapewnia oprogramowanie pomocnicze: system operacyjny Windows 10 Pro z możliwością aktualizacji do Windows 11 Pro. |
| 11. | W związku z ochroną danych osobowych, wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszystkie dane osobowe z pamięci analizatorów w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przed demontażem i odbiorem dzierżawionych aparatów. |

Parametry graniczne wymagalne – brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie