Znak sprawy: ZZ – ZP-2375-22/19					Załącznik nr 2.2b

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ANALIZATORA PARAMETRÓW RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ

Formularz ofertowy

Producent/Firma.........................................	Kraj......................................................

Urządzenie/typ..........................................        Rok produkcji.................................

| Lp. | Parametry graniczne | Tak/Nie* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przenośny, zautomatyzowany analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru minimum: pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb, jony (Na,K,Ca,Cl), |  |
| 2 | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l |  |
| 3 | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki, kapilary i probówki poprzez automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów. |  |
| 4 | Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej, roztworów kontrolnych wodnych i przygotowanych na bazie krwi. |  |
| 5 | Analizator z wbudowanym mieszadłem próbek gazometrycznych |  |
| 6 | Wbudowany skaner (czytnik) do odczytu kodu kreskowego pacjenta oraz operatora, wbudowana drukarka umożliwiająca wydruk wyników, możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika kodów |  |
| 7 | Monitorowanie poziomu odczynników i ich stabilności na pokładzie |  |
| 8 | Maksymalnie 2 elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory oraz płyny kontroli jakości inne niż kalibratory gotowe do pracy bez dodatkowych czynności. |  |
| 9 | Materiały zużywalne po zainstalowaniu w aparacie zachowują ważność przez min. 30 dni lub do wyczerpania działań. |  |
| 10 | Analizator wyposażony w urządzenie zabezpieczające przed utratą testów na wypadek wyłączenia zasilania, w zestawie wymagane urządzenie podtrzymujące pracę analizatora w przypadku braku napięcia prądu przez co najmniej 20 minut |  |
| 11 | Analizator posiadający wbudowany w pełni automatyczny system kontroli jakości z zakresami referencyjnymi dla 3-poziomowego materiału kontrolnego, zapewniający możliwość prowadzenia analizy całkowitego błędu dopuszczalnego dla poszczególnych parametrów – materiał kontrolny inny niż kalibracyjny. Kontrola jakości prowadzona codziennie na 3 poziomach, z wykresami Levey-Jenningsa. |  |
| 12 | Możliwość podania kontroli zewnętrznej |  |
| 13 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta |  |
| 14 | Automatyczna kalibracja codzienna dla wszystkich parametrów mierzonych |  |
| 15 | Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta |  |
| 16 | Możliwość ponownej instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów. |  |
| 17 | Możliwość monitorowania poziomu odczynników i ich stabilności na pokładzie. |  |
| 18 | Możliwość współpracy analizatora z siecią informatyczną Zamawiającego – komunikacja dwukierunkowa. |  |
| 19 | Podłączenie analizatora parametrów równowagi kwasowo-zasadowej do istniejącego systemu laboratoryjnego – program SOLAB firmy Kamsoft |  |
| 20 | Objętość badanej próbki konieczna do oznaczenia wszystkich parametrów w zależności od trybu: max. 45 μl – z kapilary max. 65 μl – ze strzykawki |  |
| 21 | Możliwość stosowania kaset o różnej objętości (wszystkie stabilne min. 30 dni na pokładzie analizatora) |  |
| 22 | Możliwość zmiany godziny wykonania automatycznej kontroli jakości. |  |
| 23 | Oprogramowanie oferowanego analizatora w języku polskim. |  |
| 24 | Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (np. walidowanie roztworami przez operatora). |  |
| 25 | Dobowy czas kalibracji (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu/ wymianie nowej kasety) – max. 30 minut. |  |
| 26 | Igła aspirująca próbkę jako integralna część analizatora |  |
| Lp. | Serwis | Tak/Nie |
| 1 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (potwierdzenie od producenta) |  |
| 2 | Oferowany analizator objęty gwarancją i serwisem technicznym przez cały czas trwania umowy, bezpłatne naprawy i przeglądy w czasie kontraktu. Czas oczekiwania na interwencję w razie awarii do maksymalnie 48 godzin w dni robocze |  |
| 3 | Jeżeli usunięcie usterki nie będzie możliwe w ciągu 24 godz. od zgłoszenia awarii, Dostawca zobowiązuje się wstawić aparat zastępczy o podobnych parametrach. Jeżeli wstawienie innego zastępczego urządzenia z winy Dostawcy nie będzie możliwe, to Zamawiający tym samym zyskuje prawo do zlecania badań w wybranym przez siebie laboratorium medycznym na koszt Dostawcy, aż do momentu naprawy aparatu |  |
| 4 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi urządzenia (minimum 5 osób). |  |
| 5 | Paszport techniczny z wpisem przez autoryzowany serwis |  |
| 6 | Dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie w terminie – do 21 dni od dnia podpisania umowy |  |
| 7 | Zdalny nadzór serwisowy nad analizatorem |  |

* Wpisać Tak lub Nie. Oferty nie spełniające warunków granicznych zostaną odrzucone

.........................................................

Podpis Wykonawcy