## Pakiet 1
PAKIET NR 1. Stymulator jednojamowy z możliwością wykonania badania MRI + elektroda + introduktor
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Stymulator jednojamowy |  | 70 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Elektroda stymulujaca przedsionkowa lub komorowa |  | 70 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Introducer |  | 70 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Tryby stymulacji: SSI,SSIR, SOO |  |  |  | Tak, Podać
2. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych ( min.120 m-cy) |  |  |  | Tak, Podać, 25 pkt
3. | Dolny zakres częstości stymulacji - min. od 40/min |  |  |  | Tak, Podać
4. | Monitorowanie impedancji elektrody |  |  |  | Tak, Podać
5. | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  |  | Tak, Podać
6. | Czułość komorowa min. zakres 1-10 mV |  |  |  | Tak, Podać
7. | Możliwość automatycznej konfiguracji polarności podczas implantacji |  |  |  | Tak, Podać
8. | Możliwość wykonania badania MRI 1,5 i 3T bez stref wykluczeń |  |  |  | Tak, Podać
9. | Algorytm histerezy czestości rytmu |  |  |  | Tak, Podać
Lp. | Wymagane parametry graniczne elektrody endokawitarnej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Dostępne rozmiary: < 8F |  |  |  | tak, podać 5 pkt
2. | Polarność: bipolarna |  |  |  | tak
3. | Fiksacja - dostępne: aktywne i pasywne |  |  |  | tak
4. | Kształt - dostępne: proste i "J" |  |  |  | tak
5. | Elektrody pozwalające na wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca |  |  |  | tak
6. | Zakres długości co najmniej od 45 do 85 cm |  |  |  | tak, podać 5 pkt
7. | Kompatybilne z złączem IS-1 |  |  |  | tak
8. | Oporność - dostepne: nisko- i wysokooporowe |  |  |  | tak
9. | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  |  | tak
Lp. | Wymagane parametry graniczne introduktora |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Rozmiar przystosowany do elektrody: przedział rozmiarów 7-12F (do wyboru przez zamawiającego) |  |  |  | tak, 5 pkt
2. | Prowadnik |  |  |  | tak
3. | Rozszerzacz |  |  |  | tak
4. | Igła prosta |  |  |  | tak
5. | Zestaw jednorazowy, jałowy, nietoksyczny, szczelny |  |  |  | tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 2
PAKIET NR 2. Stymulator jednojamowy o długiej żywotności z możliwością wykonania badania MRI + elektroda
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Elektroda stymulujaca przedsionkowa lub komorowa |  | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Stymulator jednojamowy o długiej żywotności z możliwością wykonania badania MRI |  | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE
1. | Tryby stymulacji: SSI,SSIR, SOO |  |  |  | Tak, Podać
2. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych 12 lat |  |  |  | Tak, Podać, 30 pkt
3. | Możliwość wykonania badania MRI 1.5T i 3.T z automatyczną etekcją środowiska MRI |  |  |  | Tak, Podać 10 pkt
4. | Automatyczny pomiar progu stymulacji |  |  |  | Tak, Podać
5. | Data produkcji nie wcześniej niż 2016 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  |  | Tak, Podać
6. | Algorytm histerezy czestości rytmu |  |  |  | Tak, Podać
Lp. | Wymagane parametry graniczne elektrody endokawitarnej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Dostępne rozmiary:< 8F |  |  |  | tak
2. | Polarność: bipolarna |  |  |  | tak
3. | Fiksacja - dostępne: aktywne i pasywne |  |  |  | tak
4. | Kształt - dostępne: proste i "J" |  |  |  | tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 3
PAKIET NR 3. Stymulator jednojamowy z możliwością wykonania badania MRI
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Stymulator jednojamowy |  | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Tryby stymulacji: SSI,SSIR, SOO |  |  | Tak, Podać
2. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych ( min.120 m-cy) |  |  | Tak, Podać, 40 pkt
3. | Dolny zakres częstości stymulacji - min. od 40/min |  |  | Tak, Podać
4. | Monitorowanie impedancji elektrody |  |  | Tak, Podać
5. | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
6. | Czułość komorowa min. zakres 1-10 mV |  |  | Tak, Podać
7. | Możliwość automatycznej konfiguracji polarności podczas implantacji |  |  | Tak, Podać
8. | Możliwość wykonania badania MRI 1,5 i 3T bez stref wykluczeń |  |  | Tak, Podać
9. | Algorytm histerezy czestości rytmu |  |  | Tak, Podać
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 4
PAKIET NR 4. Stymulatory dwujamowe z możliwością wykonania badań MRI + elektrody + introduktory
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Stymulator dwujamowy |  | 84 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Introduktory |  | 168 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Elektroda stymulująca komorowa i przedsionkowa |  | 168 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
L.p. | Wymagane parametry graniczne stymulatora |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE
1 | Tryby stymulacji: SSI,SSIR, SOO, DDD, DOO, DDDR |  |  |  | Tak
2 | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych min. 120 m-cy |  |  |  | Tak, podać 15pkt
3 | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  |  | Tak
4 | Algotytmy zmiany trybu stymulacji w trakcie arytmii przedsionkowych; |  |  |  | Tak, podać
5 | Maksymalna AVD co najmniej 300ms |  |  |  | Tak
6 | Możliwość wykonania badania MRI 1,5 i 3T bez stref wykluczeń |  |  |  | Tak, podać
7 | Możliwość rejestracji IEGM w kanałach A i V |  |  |  | Tak, podać 10pkt
8 | Czułość komorowa min. zakres 1-10 mV |  |  |  | Tak, podać
9 | Możliwość wykonania programowanej stymulacji za pomocą urządzenia i programatora |  |  |  | Tak
10 | Czułość w kanale przedsionkowym poniżej 0.2mV |  |  |  | Tak
11 | Możliwość automatycznej konfiguracji polarności podczas implantacji |  |  |  | Tak
12 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej i przedsionkowej |  |  |  | Tak
Lp. | Wymagane parametry graniczne elektrody endokawitarnej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE
1. | Dostępne rozmiary: < 8F |  |  |  | tak, podać 5 pkt
2. | Polarność: bipolarna |  |  |  | tak
3. | Fiksacja - dostępne: aktywne i pasywne |  |  |  | tak
4. | Kształt - dostępne: proste i "J" |  |  |  | tak
5. | Elektrody pozwalające na wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca |  |  |  | tak
6. | Zakres długości co najmniej od 45 do 85 cm |  |  |  | tak, podać 5 pkt
7. | Kompatybilne z złączem IS-1 |  |  |  | tak
8. | Oporność - dostepne: nisko- i wysokooporowe |  |  |  | tak
9. | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  |  | tak
| Wymagane parametry graniczne introduktora |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE
1 | Rozmiar przystosowany do elektrody: przedział rozmiarów 7-12F (do wyboru przez zamawiającego) |  |  |  | tak, 5 pkt
2 | Prowadnik |  |  |  | tak
3 | Rozszerzacz |  |  |  | tak
4 | Igła prosta |  |  |  | tak
5 | Zestaw jednorazowy, jałowy, nietoksyczny, szczelny |  |  |  | tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 5
PAKIET NR 5. Stymulator dwujamowy o długiej żywotności z możliwością wykonania badania MRI + elektrody
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Elektroda przedsionkowa lub komorowa |  | 72 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Stymulator dwujamowy o długiej żywotnośc z możliwością wykonania badania MRI |  | 36 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Tryby stymulacji: SSI,SSIR, SOO, DDD, DOO, DDDR, VDD |  |  |  | Tak, Podać
2 | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych 11 lat |  |  |  | Tak, Podać 30 pkt
3 | Możliwość wykonania badania MRI 1.5T i 3.T z automatyczną etekcją środowiaka MRI |  |  |  | Tak, Podać, 10 pkt
4 | Automatyczny pomiar progu stymulacji |  |  |  | Tak, Podać
5 | Data produkcji nie wcześniej niż 2016 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  |  | Tak, Podać
6 | Algorytm histerezy czestości rytmu |  |  |  | Tak, Podać
Lp. | Wymagane parametry graniczne elektrody endokawitarnej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Dostępne rozmiary:< 8F |  |  |  | tak
2. | Polarność: bipolarna |  |  |  | tak
3. | Fiksacja - dostępne: aktywne i pasywne |  |  |  | tak
4. | Kształt - dostępne: proste i "J" |  |  |  | tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 6
PAKIET NR 6. Stymulatory dwujamowe podstawowe z możliwością wykonania badań MRI
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Stymulator dwujamowy |  | 60 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Tryby stymulacji: SSI,SSIR, SOO, DDD, DOO, DDDR |  |  |  | Tak
2 | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych min. 120 m-cy |  |  |  | Tak, podać 20pkt
3 | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  |  | Tak
4 | Algotytmy zmiany trybu stymulacji w trakcie arytmii przedsionkowych; |  |  |  | Tak, podać
5 | Maksymalna AVD co najmniej 300ms |  |  |  | Tak
6 | Możliwość wykonania badania MRI 1,5 i 3T bez stref wykluczeń |  |  |  | Tak, podać
7 | Możliwość rejestracji IEGM w kanałach A i V |  |  |  | Tak, podać 20pkt
8 | Czułość komorowa min. zakres 1-10 mV |  |  |  | Tak, podać
9 | Możliwość wykonania programowanej stymulacji za pomocą urządzenia i programatora |  |  |  | Tak
10 | Czułość w kanale przedsionkowym poniżej 0.2mV |  |  |  | Tak
11 | Możliwość automatycznej konfiguracji polarności podczas implantacji |  |  |  | Tak
12 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej i przedsionkowej |  |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 7
PAKIET NR 7. Stymulatory trójjamowe do resynchronizacji komorowej z możliwościa wykoania badania MRI
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Stymulator trójjamowy do resynchronizacji komorowej |  | 15 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Tryby stymulacji: DDDR-BiV, DDD, VVI, DOO, VOO |  |  |  | Tak
2 | Możliwość wykonania badania MRI |  |  |  | Tak
3 | Czas pracy na nastawach nominalnych min 100 mcy |  |  |  | Tak, podać 20 pkt
4 | Pamięć stymulatora z: liczniki zdarzeń, histogramy (trendy, IEGM, AF burden) |  |  |  | Tak, podać 20 pkt
5 | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 8
PAKIET NR 8. KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY (ICD-VR) ZAAWANSOWANY Z SYGNALIZACJĄ USZKODZENIA ELEKTRODY Z MOŻLIWOSCIĄ WYKONANIA BADANIA MRI+ elektroda defibrylująca+zestaw do wkłucia
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY (ICD-VR) z możliwością wykonania badań MRI |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
elektroda defibrylująca |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
zestaw wkłucia |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Papier do programatora |  | 4 | ryz |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
PARAMETRY DEFIBRYLATORA
1 | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  |  | Tak
2 | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy (ICD-VR) |  |  |  | Tak
4 | Waga poniżej 80 gramów |  |  |  | Tak
5 | Możliwość wykonania badania MRI 1.5T i 3T bez stref wykluczeń |  |  |  | Tak
6 | Objętość poniżej 35 cm3 |  |  |  | Tak
7 | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] od 1 terapii |  |  |  | Tak
8 | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 6 |  |  |  | Tak
9 | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak
10 | Terapia stymulacją antyarytmiczną przed i w trakcie ladowania kondensatorów |  |  |  | Tak,podać, 10pkt
11 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  |  | Tak,podać liczbę
12 | Stymulacja antyarytmiczna min 2 typy |  |  |  | Tak,podać 10pkt
13 | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  |  | Tak
14. | Algorytm różnicujący zał T od zesp QRS Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody |  |  |  | Tak
15. | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  |  | Tak,podać
16 | Możliwość automatycznego wyłączenia nieskutecznej terapii ATP |  |  |  | Tak
17 | Tachogram odstepów RR przed i po terapii |  |  |  | Tak
18 | Algorytm stabilności rytmu VT |  |  |  | Tak,podać
19 | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy, w tym algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe od komorowych oparty o analizę morfologii sygnału komorowego |  |  |  | Tak,podać, 20pkt
20 | Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody |  |  |  | Tak
21. | Możliwość przeprogramowania wyczuwania w kanale komorowym i przedsionkowym |  |  |  | Tak
22. | Automatyczny pomiar amplitudy R i impedancji elektrod |  |  |  | Tak
23. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia |  |  |  | Tak
24. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  |  |  | Tak
PARAMETRY ELEKTROD
23. | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
24. | Elektrody do defibrylacji podskórne |  |  |  | Tak,podać/Nie
25. | Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 60 do 80 cm - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak,podać
26. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
27. | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  |  | Tak,podać
28. | Elektrody przedsionkowe sterydowe, bipolarne, aktywne i pasywne do wyboru przez Zamawiającego, o średnicy < 7F, współpracujące z introducerem 7F |  |  |  | Tak
WKŁUCIE, INTRODUCER, ZESTAW DO CS
29 | Rozmiar introducera: 7-11F do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
30 | System "peel-away" |  |  |  | Tak
PROGRAMATOR
31 | Na czas trwania umowy użyczenie programatora oraz analizatora parametrów śródoperacyjnych |  |  |  | Tak, podać wartość brutto programatora
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 9
PAKIET NR 9. KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY (ICD-VR) ZAAWANSOWANY O MAŁEJ OBJĘTOŚCI I PODWYŻSZONEJ LICZBIE WYŁADOWAŃ +elektroda defibrylująca
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY (ICD-VR) ZAAWANSOWANY O MAŁEJ OBJĘTOŚCI I PODWYŻSZONEJ LICZBIE WYŁADOWAŃ +elektroda defibrylująca |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
PARAMETRY DEFIBRYLATORA
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok |  |  |  | Tak
2. | Czas sterylności - min.12 miesięcy |  |  |  | Tak
3. | Waga poniżej 75 gramów |  |  |  | Tak
4. | Grubość puszki <10mm |  |  |  | tak
4. | Objętość poniżej 35 ml |  |  |  | Tak
5. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  |  | Tak
6. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 8 |  |  |  | Tak
7. | Możliwość zmiany wektora wyładowań w trakcie jednego epizodu arytmii komorowej |  |  |  | Tak
8. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak
9. | Rodzaje stymulacji (VOO, VVI, VVIR) |  |  |  | Tak,podać
10. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  |  | Tak,podać ilość
11. | Terapia stymulacją antyarytmiczną min 3 typy |  |  |  | Tak,podać 10 pkt
12. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  |  | Tak
13. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |  |  | Tak
14. | Bezprzewodowa łączność z programatorem |  |  |  | Tak
15. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy, w tym algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe od komorowych oparty o analizę morfologii sygnału komorowego |  |  |  | Tak, podać, 20 pkt
16. | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  |  | Tak
17. | Możliwość przeprogramowania wyczuwania w kanale komorowym |  |  |  | Tak
18. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych ( min.72 m-cy) |  |  |  | Tak, podać, 10 pkt
19. | Automatyczna dźwiękowa sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia |  |  |  | Tak
20. | Możliwość zapisywania danych z kontroli urządzenia na zewnętrznym nośniku cyfrowym pamięci |  |  |  | Tak
PARAMETRY ELEKTROD
21. | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne dostosowane do urzączenia - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
22. | Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 55 do 65 cm - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak,podać
23. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
24. | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  |  | Tak,podać
25. | Elektrody defibrylujące typu " integrated bipolar" |  |  |  | Tak
PROGRAMATOR
28 | Programator oraz analizator parametrów sródoperacyjnych z 5 zestawami kabli do pomiarów śródoperacyjnych |  |  |  | Tak, podać wartość brutto programatora
29. | Papier do programatora - 12 ryz |  |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 10
PAKIET NR 10. KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY (ICD-VR) ZAAWANSOWANY O MAŁEJ OBJĘTOŚCI I PODWYŻSZONEJ LICZBIE WYŁADOWAŃ
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu * | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY (ICD-VR) ZAAWANSOWANY O MAŁEJ OBJĘTOŚCI I PODWYŻSZONEJ LICZBIE WYŁADOWAŃ |  | 12 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
PARAMETRY DEFIBRYLATORA
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok |  |  |  | Tak
2. | Czas sterylności - min.12 miesięcy |  |  |  | Tak
3. | Waga poniżej 75 gramów |  |  |  | Tak
4. | Grubość puszki <10mm |  |  |  | tak
4. | Objętość poniżej 35 ml |  |  |  | Tak
5. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  |  | Tak
6. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 8 |  |  |  | Tak
7. | Możliwość zmiany wektora wyładowań w trakcie jednego epizodu arytmii komorowej |  |  |  | Tak
8. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak
9. | Rodzaje stymulacji (VOO, VVI, VVIR) |  |  |  | Tak,podać
10. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  |  | Tak,podać ilość
11. | Terapia stymulacją antyarytmiczną min 3 typy |  |  |  | Tak,podać 10 pkt
12. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  |  | Tak
13. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |  |  | Tak
14. | Bezprzewodowa łączność z programatorem |  |  |  | Tak
15. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy, w tym algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe od komorowych oparty o analizę morfologii sygnału komorowego |  |  |  | Tak, podać, 20 pkt
16. | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  |  | Tak
17. | Możliwość przeprogramowania wyczuwania w kanale komorowym |  |  |  | Tak
18. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych ( min.72 m-cy) |  |  |  | Tak, podać, 10 pkt
19. | Automatyczna dźwiękowa sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia |  |  |  | Tak
20. | Możliwość zapisywania danych z kontroli urządzenia na zewnętrznym nośniku cyfrowym pamięci |  |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 11
PAKIET NR 11. KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY (ICD-DR) ZAAWANSOWANY O MAŁEJ OBJĘTOŚCI I PODWYŻSZONEJ LICZBIE WYŁADOWAŃ +elektroda defibrylująca
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu * | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY (ICD-DR) ZAAWANSOWANY O MAŁEJ OBJĘTOŚCI I PODWYŻSZONEJ LICZBIE WYŁADOWAŃ +elektroda defibrylująca |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
PARAMETRY DEFIBRYLATORA
1 | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok |  |  |  | Tak
2 | Czas sterylności - min.12 miesięcy |  |  |  | Tak
3 | Waga poniżej 75 gramów |  |  |  | Tak
4 | Grubość puszki <10mm |  |  |  | Tak
5 | Objętość poniżej 35 ml |  |  |  | Tak,podać, 10 pkt
6 | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  |  | Tak
7 | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 8 |  |  |  | Tak
8 | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak
9 | Rodzaje stymulacji (VVI, VVIR, AAI, AAIR, DDD, DDDR) |  |  |  | Tak,podać
10 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  |  | Tak,podać liczbę
11 | Terapia stymulacją antyarytmiczną min 3 typy |  |  |  | Tak,podać 20 pkt
12 | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  |  | Tak
13 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |  |  | Tak
14 | Algorytm stabilności rytmu VT |  |  |  | Tak,podać
15 | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy, w tym algorytm oparty o analizę morfologii sygnału komorowego (QRS) |  |  |  | Tak,podać
16 | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych ( min.72 m-cy) |  |  |  | Tak, podać 10 pkt
17 | Możliwość przeprogramowania wyczuwania w kanale komorowym i przedsionkowym |  |  |  | Tak
18 | Automatyczny pomiar amplitudy R i P i impedancji elektrod |  |  |  | Tak
19 | Automatyczna dźwiękowa sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia |  |  |  | Tak
20 | Możliwość zapisywania danych z kontroli urządzenia na zewnętrznym nośniku cyfrowym pamięci |  |  |  | Tak
PARAMETRY ELEKTROD
21. | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
22. | Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 55 do 65 cm - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak,podać
23. | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |  |  | Tak
24. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
25. | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  |  | Tak,podać
26. | Elektrody defirylujące typu "integrated bipolar". |  |  |  | Tak
27. | Elektrody przedsionkowe sterydowe, bipolarne, aktywne i pasywne do wyboru przez Zamawiającego, o średnicy < 8F, współpracujące z introducerem 8F |  |  |  | Tak
PROGRAMATOR
28. | użyczenie Programatora |  |  |  | Tak, podać wartość brutto programatora
29. | Papier do programatora - 12 ryz |  |  |  | Tak

## Pakiet 12
PAKIET NR 12. KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY (ICD-DR) ZAAWANSOWANY Z SYGNALIZACJĄ USZKODZENIA ELEKTRODY Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONANIA BADANIA MRI
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY (ICD-DR) ZAAWANSOWANY Z SYGNALIZACJĄ USZKODZENIA ELEKTRODY z możliwością wykonania badania MRI |  | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
elektroda defibrylująca |  | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
elektroda stymulująca |  | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
zestaw do wkłucia |  | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
papier do programatora |  | 4 | ryzy |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
PARAMETRY DEFIBRYLATORA
1 | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok |  |  |  | Tak
2 | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD-DR) |  |  |  | Tak
3 | Czas sterylizacji min.12miesięcy |  |  |  | Tak
4 | Waga poniżej 80 gramów lub poniżej |  |  |  | Tak
5 | Możliwość wykonania badania MRI 1.5T i 3.0T bez stref wykluczeń |  |  |  | Tak
6 | Objętość poniżej 35 cm3 |  |  |  | Tak
7 | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] od 1 terapii |  |  |  | Tak
8 | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 6 |  |  |  | Tak
9 | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak
10 | Terapia stymulacją antyarytmiczną przed i w trakcie ladowania kondensatorów |  |  |  | Tak,podac
11 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  |  | Tak,podać liczbę
12 | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy, w tym algorytm oparty o analizę morfologii sygnału komorowego (QRS) |  |  |  | Tak, podać, 20pkt
13 | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  |  | Tak
14. | Algorytm różnicujący zał T od zesp QRS Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody |  |  |  | Tak
15. | Potwierdzenie obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją/kardiowersją (reconfirmation) |  |  |  | Tak,podać
16. | Algorytm stabilności rytmu VT |  |  |  | Tak,podać
17. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy |  |  |  | Tak,podać, 20pkt
18. | Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody |  |  |  | Tak
19. | Możliwość przeprogramowania wyczuwania w kanale komorowym i przedsionkowym |  |  |  | Tak
20. | Automatyczny pomiar amplitudy R, P i impedancji elektrod |  |  |  | Tak
21. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia |  |  |  | Tak
22 | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  |  | tak
23 | Możliwość automatycznego wyłączenia nieskutecznej terapii ATP |  |  |  | tak
24 | Tachogram odstepów RR przed i po terapii |  |  |  | tak
25 | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  |  |  | Tak
PARAMETRY ELEKTROD
26 | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
27 | Elektrody do defibrylacji podskórne |  |  |  | Tak,podać
28 | Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 60 do 80 cm - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak,podać
29 | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
30 | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  |  | Tak,podać
31 | Elektrody przedsionkowe sterydowe, bipolarne, aktywne i pasywne do wyboru przez Zamawiającego, o średnicy < 7F, współpracujące z introducerem 7F |  |  |  | Tak
WKŁUCIE, INTRODUCER
32. | Rozmiar introducera: 7 - 11 F do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
33. | System "peel-away" |  |  |  | Tak
PROGRAMATOR
34 | użyczenie Programatora na czas trwania umowy |  |  |  | Tak, podać wartość brutto programatora
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 13
PAKIET NR 13. KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY (ICD-DR) ZAAWANSOWANY O MAŁEJ OBJĘTOŚCI I PODWYŻSZONEJ LICZBIE WYŁADOWAŃ
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu * | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY (ICD-DR) ZAAWANSOWANY O MAŁEJ OBJĘTOŚCI I PODWYŻSZONEJ LICZBIE WYŁADOWAŃ |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
PARAMETRY DEFIBRYLATORA
1 | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok |  |  |  | Tak
2 | Czas sterylności - min.12 miesięcy |  |  |  | Tak
3 | Waga poniżej 75 gramów |  |  |  | Tak
4 | Grubość puszki <10mm |  |  |  | Tak
5 | Objętość poniżej 35 ml |  |  |  | Tak,podać, 10 pkt
6 | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  |  | Tak
7 | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 8 |  |  |  | Tak
8 | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak
9 | Rodzaje stymulacji (VVI, VVIR, AAI, AAIR, DDD, DDDR) |  |  |  | Tak,podać
10 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  |  | Tak,podać liczbę
11 | Terapia stymulacją antyarytmiczną min 3 typy |  |  |  | Tak,podać 20 pkt
12 | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  |  | Tak
13 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |  |  | Tak
14 | Algorytm stabilności rytmu VT |  |  |  | Tak,podać
15 | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy, w tym algorytm oparty o analizę morfologii sygnału komorowego (QRS) |  |  |  | Tak,podać
16 | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych ( min.72 m-cy) |  |  |  | Tak, podać 10 pkt
17 | Możliwość przeprogramowania wyczuwania w kanale komorowym i przedsionkowym |  |  |  | Tak
18 | Automatyczny pomiar amplitudy R i P i impedancji elektrod |  |  |  | Tak
19 | Automatyczna dźwiękowa sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia |  |  |  | Tak
20 | Możliwość zapisywania danych z kontroli urządzenia na zewnętrznym nośniku cyfrowym pamięci |  |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 14
PAKIET NR 14. KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY (ICD-DR) ZAAWANSOWANY O MAŁEJ OBJĘTOŚCI I PODWYŻSZONEJ LICZBIE WYŁADOWAŃ +elektroda defibrylująca PAKIET NR 14. KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR Z FUNKCJĄ RESYNCHRONIZACJI (ICD-CRT/CRT-D) ZAAWANSOWANY O MAŁEJ OBJĘTOŚCI I PODWYŻSZONEJ LICZBIE WYŁADOWAŃ +elektroda defibrylująca + 1 zestaw do wkłucia oraz zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu * | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR Z FUNKCJĄ RESYNCHRONIZACJI (ICD-CRT/CRT-D) ZAAWANSOWANY O MAŁEJ OBJĘTOŚCI I PODWYŻSZONEJ LICZBIE WYŁADOWAŃ +elektroda defibrylująca + 1 zestaw do wkłucia |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
PARAMETRY DEFIBRYLATORA
1 | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok |  |  |  | Tak
2 | Czas sterylności - min.12 miesięcy |  |  |  | Tak
3 | Waga poniżej 75 gramów |  |  |  | Tak
4 | Objętość poniżej 35 ml |  |  |  | Tak
5 | Grubość urządzenia < 10 mm |  |  |  | Tak
6 | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  |  | Tak
7 | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 8 |  |  |  | Tak
8 | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak
9 | Rodzaje stymulacji (VVI, VVIR, AAI, AAIR, DDD, DDDR) |  |  |  | Tak,podać
10 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  |  | Tak,podac liczbę
11 | Terapia stymulacją antyarytmiczną min 3 typy |  |  |  | Tak,podac liczbę
12 | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  |  | Tak
13 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |  |  | Tak
14 | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych ( min.72 m-cy) |  |  |  | Tak,podać, 10 pkt
15 | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy |  |  |  | Tak
16 | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  |  | Tak
17 | Możliwość przeprogramowania wyczuwania w kanale komorowym |  |  |  | Tak
18 | Automatyczny pomiar amplitudy R i impedancji elektrody |  |  |  | Tak
19 | Automatyczna optymalizacja AV i VV |  |  |  | Tak
20 | Możliwość programowania różnej polarności stymulacji elektrody lewokomorowej bipolarnej i unipolarnej (min. 3 opcje, dla elektrod bipolarnych) |  |  |  | Tak, podać 20 pkt
21 | Programowalna stymulacja dwukomorowa (RV-LV oraz LV-RV) i lewokomorowa o szerokim (co najmniej od 0 - 80 ms) zakresie programowalnego sprzężenia V-V |  |  |  | Tak,podać, 10 pkt
PARAMETRY ELEKTROD
22. | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
23. | Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 55 do 65 cm - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak,podać
24. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
25. | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  |  | Tak,podać
26. | Elektrody defibrylujące typu " integrated bipolar" |  |  |  | Tak
ZESTAW DO WKŁUCIA, INTRODUCER, ZESTAW DO KANIULACJI ZATOKI WIEŃCOWEJ
27. | Rozmiar introducera: 7 - 11 F do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
28. | System "peel-away" lub rozcinany |  |  |  | Tak,podać
PROGRAMATOR
29. | użyczenie Programatora |  |  |  | Tak, podać wartość brutto programatora
30. | Papier do programatora 8 ryz |  |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 15
PAKIET NR 15. KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR Z FUNKCJĄ RESYNCHRONIZACJI (ICD-CRT/CRT-D) ZAAWANSOWANY z możliwością wyładowań wysokoenergetycznych (50% urządzeń ze złączem czteropolowym)
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR Z FUNKCJĄ RESYNCHRONIZACJI (ICD-CRT/CRT-D) ZAAWANSOWANY z możliwością wyładowań wysokoenergetycznych z możliwością wykonania badania MRI (25% urządzeń ze złączem czteropolowym) |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
elektroda defibrylująca |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
elektroda stymulująca |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
elektroda lewokomorowa |  | 15 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
elektroda lewokomorowa 4-polowa |  | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
zestaw Swanna-Ganza |  | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
papier do programatora |  | 2 | ryza |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
PARAMETRY DEFIBRYLATORA
1 | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok |  |  |  | Tak
2 | Kardiowerter-defibrylator dedykowany terapii resynchronizującej |  |  |  | Tak
3 | Czas sterylizacji min.12miesięcy |  |  |  | Tak
4 | Waga 85 gramów lub poniżej |  |  |  | Tak
5 | Objętość poniżej 40 cm3 |  |  |  | Tak
6 | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] od pierwszej terapii |  |  |  | Tak
7 | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 6 |  |  |  | Tak
8 | Gniazda elektrody DF-1 i IS-1, DF-4, do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak
10 | Terapia stymulacją antyarytmiczną przed i w trakcie ladowania kondensatorów |  |  |  | Tak,podać
11. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  |  | Tak,podać liczbę
12 | Programowalna stymulacja dwukomorowa (RV-LV oraz LV-RV) i lewokomorowa o szerokim (co najmniej od 0 - 80 ms) zakresie programowalnego sprzężenia V-V |  |  |  | Tak,podać, 15pkt
13. | Stymulacja antyarytmiczna min 2 typy |  |  |  | Tak,podać liczbę, 10pkt
14 | Urządzenia z możliwością wykonania badania MRI 1.5T i 3T bez stref wykluczeń oraz bez MRI do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak, podać
15 | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  |  | Tak
16 | Algorytm różnicujący zał T od zesp QRS Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody |  |  |  | Tak
17 | Potwierdzenie obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją/kardiowersją (reconfirmation) |  |  |  | Tak,podać
18 | Możliwość automatycznego wyłączenia nieskutecznej terapii ATP |  |  |  | Tak
19 | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy |  |  |  | Tak,podać, 15pkt
20 | Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody |  |  |  | Tak
21 | Możliwość przeprogramowania wyczuwania w kanale komorowym i przedsionkowym |  |  |  | Tak
22 | Automatyczny pomiar amplitudy R, P i impedancji elektrod |  |  |  | Tak
23 | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia |  |  |  | Tak
24 | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  |  |  | Tak
PARAMETRY ELEKTROD
25 | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
27 | Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 60 do 80 cm - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak,podać
28 | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
29 | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  |  | Tak,podać
30 | Elektrody przedsionkowe sterydowe, bipolarne, aktywne i pasywne do wyboru przez Zamawiającego, o średnicy < 7F, współpracujące z introducerem 7F |  |  |  | Tak
31 | Elektroda lewokomorowa 4-polowa co najmniej 3 różne typy do wyboru |  |  |  | Tak, poodać
32 | Elektrody lewokomorowe co najmniej 3 różne typy do wyboru przez Zamawiającego wraz z prowadnikiem angioplastycznym |  |  |  | Tak,podać
33 | Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowych elektrod lewokomorowych - 1 elektrody na 2 urządzenia |  |  |  | Tak
35 | Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej dostosowany do wprowadzania dostarczanych w pakiecie elektrod lewokomorowych |  |  |  | Tak
PROGRAMATOR
36 | użyczenie Programatora na czas trwania umowy |  |  |  | Tak, podać wartość brutto programatora
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 16
PAKIET NR 16. KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR Z FUNKCJĄ RESYNCHRONIZACJI (ICD-CRT/CRT-D) ZAAWANSOWANY O MAŁEJ OBJĘTOŚCI I PODWYŻSZONEJ LICZBIE WYŁADOWAŃ +elektroda defibrylująca + 1 zestaw do wkłucia oraz zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu * | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR Z FUNKCJĄ RESYNCHRONIZACJI (ICD-CRT/CRT-D) ZAAWANSOWANY O MAŁEJ OBJĘTOŚCI I PODWYŻSZONEJ LICZBIE WYŁADOWAŃ |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
PARAMETRY DEFIBRYLATORA
1 | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok |  |  |  | Tak
2 | Czas sterylności - min.12 miesięcy |  |  |  | Tak
3 | Waga poniżej 75 gramów |  |  |  | Tak
4 | Objętość poniżej 35 ml |  |  |  | Tak
5 | Grubość urządzenia < 10 mm |  |  |  | Tak
6 | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  |  | Tak
7 | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 8 |  |  |  | Tak
8 | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak
9 | Rodzaje stymulacji (VVI, VVIR, AAI, AAIR, DDD, DDDR) |  |  |  | Tak,podać
10 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  |  | Tak,podac liczbę
11 | Terapia stymulacją antyarytmiczną min 3 typy |  |  |  | Tak,podac liczbę
12 | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  |  | Tak
13 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |  |  | Tak
14 | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych ( min.72 m-cy) |  |  |  | Tak,podać, 10 pkt
15 | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy |  |  |  | Tak
16 | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  |  | Tak
17 | Możliwość przeprogramowania wyczuwania w kanale komorowym |  |  |  | Tak
18 | Automatyczny pomiar amplitudy R i impedancji elektrody |  |  |  | Tak
19 | Automatyczna optymalizacja AV i VV |  |  |  | Tak
20 | Możliwość programowania różnej polarności stymulacji elektrody lewokomorowej bipolarnej i unipolarnej (min. 3 opcje, dla elektrod bipolarnych) |  |  |  | Tak, podać 20 pkt
21 | Programowalna stymulacja dwukomorowa (RV-LV oraz LV-RV) i lewokomorowa o szerokim (co najmniej od 0 - 80 ms) zakresie programowalnego sprzężenia V-V |  |  |  | Tak,podać, 10 pkt
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 17
PAKIET NR 17. ZESTAW KARDIOWERTERA – DEFIBRYLATORA Z FUNKCJĄ RESYNCHRONIZACJI (ICD-CRT/CRT-D) ZAAWANSOWANY z możliwościa stymulacji lewej komory z wielu (więcej niż 2) biegunów +elektroda defibrylująca + elektroda przedsionkowa+elektroda lewokomorowa+ 3 zestawy do wkłucia oraz zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
ZESTAW KARDIOWERTERA – DEFIBRYLATORA Z FUNKCJĄ RESYNCHRONIZACJI (ICD-CRT/CRT-D) ZAAWANSOWANY z możliwościa stymulacji lewej komory z wielu (więcej niż 2) biegunów +elektroda defibrylująca + elektroda przedsionkowa+elektroda lewokomorowa+ 3 zestawy do wkłucia oraz zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
PARAMETRY DEFIBRYLATORA
1 | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok |  |  |  | Tak
2 | Kardiowerter-defibrylator dedykowany terapii resynchronizującej |  |  |  | Tak
3 | Czas sterylizacji min.12miesięcy |  |  |  | Tak
4 | Waga 80 gramów lub poniżej |  |  |  | Tak
5 | Grubość urządzenia <10mm |  |  |  | Tak
6 | Objętość poniżej 37 ml |  |  |  | Tak
7 | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  |  | Tak
8 | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 8 |  |  |  | Tak
9 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  |  | Tak,podać liczbę
10 | Programowalna stymulacja dwukomorowa (RV-LV oraz LV-RV) i lewokomorowa o szerokim (co najmniej od 0 - 80 ms) zakresie programowalnego sprzężenia V-V |  |  |  | Tak,podać, 10pkt
11 | Terapia stymulacją antyarytmiczną min 2 typy |  |  |  | Tak,podać 10pkt
12 | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  |  | Tak
13 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |  |  | Tak
14 | Potwierdzenie obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją/kardiowersją (reconfirmation) |  |  |  | Tak
15 | Algorytm stabilności rytmu VT |  |  |  | Tak,podać
16 | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy |  |  |  | Tak
17 | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  |  | Tak
18 | Automatyczny pomiar amplitudy R, P i impedancji elektrod |  |  |  | Tak
19 | Możliwość programowania różnej polarności stymulacji elektrody lewokomorowej |  |  |  | Tak, podać 20pkt
20 | Mozliwośc automatycznej optymalizacji opóźnień a-v i v-v |  |  |  | Tak
21 | Możliwość stymulacji lewej komory za pomocą elektrody lewokomorowej o wielu (co najmniej 4) biegunach |  |  |  | Tak
PARAMETRY ELEKTROD
22. | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne; jedno- i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
23. | Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 55 do 64 cm - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak,podać
24. | Elektrody defibrylujące typu ''integrated bipolar'' |  |  |  | Tak
25. | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  |  | Tak,podać
26. | Elektrody przedsionkowe sterydowe, bipolarne, aktywne i pasywne do wyboru przez Zamawiającego, o średnicy < 8F, współpracujące z introducerem 8F |  |  |  | Tak
27. | Elektrody lewokomorowe o co najmniej 4-ech biegunach stymulujących. Do wyboru przez Zamawiającego co najmniej 3 typy elektrod lewokomorowych różniących się rozstawem biegunów stymulujących |  |  |  | Tak,podać
28. | Zamawiający wymaga dostarczenia prowadnika angioplastycznego lub analogicznego pasujacego do elektrody lewokomorowej w ilosci jeden cewnik do jednej elektrody |  |  |  | Tak
ZESTAW DO WKŁUCIA, INTRODUCER, ZESTAW DO KANIULACJI ZATOKI WIEŃCOWEJ
29 | Rozmiar introducera: 7 - 11 F do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
30 | System "peel-away" lub rozcinany |  |  |  | Tak,podać
31 | Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej - 3 krzywizny dostosowany do wprowadzania dostarczanych w pakiecie elektrod lewokomorowych oraz cewniki subselektywne - 2 krzywizny |  |  |  | Tak
PROGRAMATOR
32 | użyczenie Programatora |  |  |  | Tak, podać wartość brutto programatora
33. | Papier do programatora - 12 ryz |  |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 18
Pakiet Nr 18. Elektrody wielofunkcyjne naklejane dostosowane do defibrylatora BeneHeart D3
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Elektrody wielofunkcyjne naklejane dostosowane do defibrylatora BeneHeart D3 dla dorosłych, 1 kpl=2 sztuki |  | 40 | kpl |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Możliwość wykonania defibrylacji i kardiowersji |  |  |  | TAK
2 | Okres ważności (termin przydatności do użycia) od dnia dostawy do Zamawiającego |  |  |  | 12m-cy - 0pkt, >12 m-cy 40pkt.
3 | Możliwość przezskórnej stymulacji serca |  |  |  | TAK
4 | Kompatybilność pracy z defibrylatorem BeneHeart D3 |  |  |  | TAK
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 19
PAKIET NR 19 Koperta antybakteryjna do zabiegów implantacji kardiostymulatorów
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Koperta antybakteryjna do zabiegów implantacji kardiostymulatorów |  | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Substancia czynna rifampicyna i pochodna tetracykliny |  |  |  | Tak
2. | Okres ważności (termin przydatności do użycia) od dnia dostawy do Zamawiającego |  |  |  | 12m-cy - 0pkt, >12 m-cy 40pkt.
3. | Możliwość stosowania do loży kardiostymulatora |  |  |  | Tak
4. | Kształt i wielkość dedykowane do kardiostymulatora/ICD |  |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 20
PAKIET NR 20. Wszczepialny rejestrator arytmii
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Wszczepialny rejestrator arytmii |  | 6 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Automatyczna detekcja i zapis zaburzeń rytmu (tachkardie min. 2 strefy, bradykardie, pauzy) |  |  |  | Tak, Podać, 10pkt
2 | Objetość poniżej 2 cm3 |  |  |  | Tak, Podać, 10pkt
3. | Możliwośc wykonania badania MRI |  |  |  | Tak, Podać
4 | Algorytm detekcji migotania przedsionków |  |  |  | Tak, Podać
5 | Pojemnośc pamięci zdarzeń powyżej 45 minut |  |  |  | Tak, Podać, 20pkt
6 | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  |  | Tak, Podać
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 21
Pakiet Nr 21. Elektrody wielofunkcyjne naklejane dostosowane do defibrylatora Zoll M-series
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Elektrody wielofunkcyjne naklejane dostosowane do defibrylatora Zoll M-series dla dorosłych, 1 kpl=2 sztuki |  | 200 | kpl |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Możliwość wykonania defibrylacji i kardiowersji |  |  |  | TAK
2 | Okres ważności (termin przydatności do użycia) od dnia dostawy do Zamawiającego |  |  |  | 12m-cy - 0pkt, >12 m-cy 40pkt.
3 | Możliwość przezskórnej stymulacji serca |  |  |  | TAK
4 | Kompatybilność pracy z defibrylatorem Zoll M-series |  |  |  | TAK
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 22
Pakiet Nr 22. Elektrody wielofunkcyjne naklejane dostosowane do defibrylatora LIFEGAIN CU HD1
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Elektrody wielofunkcyjne naklejane dostosowane do defibrylatora LIFEGAIN CU HD1 dla dorosłych |  | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Możliwość wykonania defibrylacji i kardiowersji |  |  |  | TAK
2 | Okres ważności (termin przydatności do użycia) od dnia dostawy do Zamawiającego |  |  |  | 12m-cy - 0pkt, >12 m-cy 40pkt.
3 | Możliwość przezskornej stymulacji serca |  |  |  | TAK
4 | Kompatybilność pracy z defibrylatoem LIFEGAIN CU HD1 |  |  |  | TAK
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 23
Pakiet Nr 23. Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji serca z zestawem do wprowadzania
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Elektroda endokawitarna do czasowej stymulacji serca z zestawem do wprowadzania |  | 25 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Dostępny rozmiar 5F i 6F |  |  |  | TAK
2 | Dostępne minimum2 krzywizny |  |  |  | TAK, podać 40pkt
3 | Liczba biegunów 2 |  |  |  | TAK
4 | Zestaw do wprowadzania: igła, strzykawka, koszulka, prowadnik, rękaw zabezpieczający |  |  |  | TAK
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 24
Pakiet Nr 24. Bezelektrodowy stymulator jednojamowy
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Bezelektrodowy stymulator jednojamowy |  | 3 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Objętość stymulatora <1cm3. masa<3g |  |  |  | TAK
2 | Czas pracy (100% stymulacji, 60/min., 1,5V, 0,2ms) przy nastawach nominalnych >8lat |  |  |  | TAK, podać 20pkt
3 | Częstotliwość stymulacji (LR) 40-170/min |  |  |  | TAK, podać 20pkt
4 | Możliwość wykonywania obrazowania metodą MRI |  |  |  | TAK
5 | Funkcja automatycznej kontroli urządzenia (pomiar podstawowych parametrów elektrycznych stymulacji) i możliwość wykonywania obrazowania metodą MRI |  |  |  | TAK
6 | Tryby stymulacji: VVI VVIR, VOO, OVO, OFF |  |  |  | TAK
7 | Zapewnienie dwóm operatorom pełnego szkolenia w zakresie implantacji systemu, w tym: - szkolenia teoretycznego w formie kursu internetowego - szkolenia stacjonarnego przeprowadzonego przez upoważnionych specjalistów oferenta - umożliwić przeprowadzenie minimum 2 pierwszych zabiegów pod nadzorem lekarza - eksperta nadzorującego, który posiadł biegłość w wykonywaniu tych zabiegów - zapewnienie obecności przedstawiciela technicznego oferenta przy minimum 10 pierwszych zabiegach |  |  |  | TAK
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 25
Pakiet Nr 25 Obłożenia pola operacyjnego
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Obłożenie pola operacyjnego do zabiegów elektrofizjologicznych |  | 400 | kpl |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy |  |  |  | podać
2 | Sterylny pakiet do zabiegów implantacji urządzeń składający się z następujących elementów: |  |  |  | TAK
1) 1 x serweta główna o wymiarach 220 x 330 cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego. Serweta posiada dwa panele foliowe po obu stronach obłożenia na całej długości serwty oraz jeden wypełniony folią chirurgiczną otwór owalny o wymiarach 12 cm x 12 cm
2) 1 x fartuch chirurgiczny w rozmiarze XL; fartuch wzmocniony w części przedniej od klatki piersiowej do samego dołu fartucha i na rękawach od łokcia do nadgarstka
3) 3 x gąbki z plastikową rączką do mycia pola operacyjnego
4) 2 x miseczki o pojemności 250 ml (1x transparentna, 1x nietransparentna)
5) 1x strzykawka o pojemności 20 ml, luer lock
6) 20 x kompresy gazowe 10 cm x 10 cm, 12-warstwowe z nitką widoczną w RTG
7) 1 x skalpel z ostrzem półokragłym nr 22 z trzonkiem
8) 2x ręczniki wysokochłonne o wymiarach 57 x 33 cm (+/-5cm)
9) 1 x sterylna osłona o wymiarach 70 x 30 cm na ekran radiologiczny wykonana z przezroczystej folii ściągnietej gumką
10) 1x rozwieracz metalowy, jednorazowy
11) 1x metalowa pęseta anatomiczna, jednorazowa
12) 2x plastikowe klemy o długości 70 mm
13) 2x metalowy pean zagiety o długości 16 cm, jednorazowy
14) 1 x metalowe nożyczki chirurgiczne, jedna strona ostro zakończona o długości 13 cm, jednorazowe
15) 1 x metalowe imadło chirurgiczne proste o długości 14 cm, jednorazowe
16) zestaw zgodny z obowiązującą normą PL EN 13795
3 | 1 x serweta na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarach 160 cm x 160 cm. Zestaw zawiera spis zawartości w języku polskim i trzy samoprzylepne metki identyfikujące wyrób do wklejenia do dokumentacji medycznej. Metka zawiera następujące informacje: nr LOT, nr REF, datę ważności, nazwę zestawu, producenta.
4 | wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) |  |  |  | wymienić 40 pkt.
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 26
Pakiet Nr 26 Elektroda neutralna do elektrokoagulacji
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Elektroda neutralna do elektrokoagulacji |  | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Producent, nazwa produktu, numer katalogowy |  |  |  | podać
2 | elektroda neutralna jednorazowego uzytku |  |  |  | TAK
3 | płytka dwudzielna, owalna, hydrożelowa |  |  |  | TAK
4 | powierzchnia przewodząca 110 cm2 |  |  |  | TAK
5 | elektroda kompatybilna z aparatem elektrochirurgicznym Spektrum |  |  |  | TAK
6 | całkowita powierzchnia płytki 170 cm2 |  |  |  | TAK
7 | rozmiar elektrody 176 x 122 mm (+/- 2 cm) |  |  |  | TAK, podać 20pkt
8 | opakowanie 50 sztuk |  |  |  | TAK, podać 20pkt
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet nr 27
Pakiet Nr 27 Elektroda sterowalna do CS
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Elektroda sterowalna do CS |  | 40 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy |  |  |  | podać
2 | długość 90 – 120 cm |  |  |  | TAK
3 | zmienna krzywizna zgięcia o przynajmniej dwóch typach |  |  |  | TAK, PODAĆ 20pkt
4 | średnica 6F |  |  |  | TAK
5 | liczba dostępnych krzywizn 2-3; 4-5; >5 |  |  |  | TAK, PODAĆ, 20pkt
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet nr 28
Pakiet Nr 28 Akcesoria do implantacji stymulatorów
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
1. | Prowadniki do elektrod enokawitarnycho różnych sztywnościach i długościach od 52 do 88cm | 60 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Śrubokrent do kardiostymulatorów | 40 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Rotator do fiksacji elektrod wkretkowych | 40 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Zaślepki do kanałów stymulatorów | 20 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
5. | Nóż do cięcia cewników do zatoki wieńcowej | 50 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
6. | Zaślepki do kanałów złączy defibrylujących | 20 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
7. | silikonowe kapturki zabezpiczejace końcówkę elektrody stymulującej | 20 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr oceniany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Wymienić istotne informacje techniczne |  |  |  | wymienić 40pkt.
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 29
PAKIET NR 29 Zestaw do stałej stymulacji pęczka Hisa
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Elektroda stymulująca aktywna |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Cewnik prowadzący |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Średnica max. 4,5F |  |  |  | Tak,podać
2. | Aktywna fiksacja |  |  |  | Tak
3. | Dopuszczenie do wykonywania badań rezonansu magnetycznego |  |  |  | Tak
4. | Złącze IS-1 |  |  |  | Tak
5. | Długość min. 3 do wyboru |  |  |  | Tak, podać
Lp. | Parametry graniczne cewnika prowadzącego |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Dostępna wersja sterowalna i o stałej krzywiźnie |  |  |  | Tak
2. | Dostępna krzywizna dedykowana do wprowadzania elektrody w okolicę pęczka Hisa |  |  |  | Tak
3. | Cewnik kompatybilny z oferowaną elektrodą |  |  |  | Tak
4. | Długość - min. 3 do wyboru |  |  |  | Tak, podać
5. | Średnica zewnętrzna max 9F |  |  |  | Tak,podać
Lp. | Parametry oceny jakościowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Liczba oferowanych krzywizn cewnika prowadzącego |  |  |  | 1- 0pkt; 2- 20pkt; >2 - 40pkt
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 30
PAKIET NR 30 Elektroda ablacyjna wielopłaszczyznowa
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Elektroda do ablacji endokawitarnej metodą RF |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Łącznik do generatora |  | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | - średnica: 7F; |  |  |  | Tak,podać
2. | - liczba biegunów: 4; |  |  |  | Tak,podać
3. | - długość: 110-120 cm; |  |  |  | Tak,podać
4. | - jednokierunkowe regulowane przygięcie końcówki; |  |  |  | Tak
5. | możliwość sterowalnego bocznego wychylenia bez koniczności rotacji elektroda |  |  |  | Tak,podać
6. | - długość wychylenia końcówki przy zgięciu 90° w zakresie 40-75mm; |  |  |  | Tak,podać
7. | - odległości miedzy elektrodami: 2/5/2; |  |  |  | Tak,podać
8. | - czujnik monitorowania temperatury; |  |  |  | Tak
9. | - biegun ablacyjny: 4 mm; |  |  |  | Tak,podać
10. | - współpraca z ablatorem Ep-Shuttle Stockert RF-generator; |  |  |  | Tak
Lp. | Parametry oceny jakościowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Liczba oferowanych krzywizn |  |  |  | 1- 0pkt; 2- 20pkt; >2 - 40pkt
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 31
PAKIET NR 31 - zestaw do ablacji trzepotania przedsionków
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Elektroda ablacyjna chłodzona |  | 25 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Łącznik do generatora RF |  | 3 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | chłodzenie końcówki elektrody za pomocą roztworu soli fizologicznej; |  |  |  | Tak
2. | średnica 7 lub 8F |  |  |  | Tak,podać
3. | liczba biegunów: 4 |  |  |  | Tak
4. | długość: 90-120 cm; |  |  |  | Tak, podać
5. | - regulowane przygięcie końcówki; |  |  |  | Tak
6. | wszystkie bieguny wykonane z materiału o przewodności cieplnej pow. 3 WcmK |  |  |  | Tak
7. | biegun ablacyjny 3,5mm |  |  |  | Tak
8. | odległości miedzy elektrodami: 2/5/2; |  |  |  | Tak
Lp. | Parametry oceny jakościowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Liczba oferowanych krzywizn elektrody ablacyjnej |  |  |  | 1-2 0pkt; 3-4 10pkt; ≥5 20pkt
2 | Dostępna krzywizna elektrody ablacyjnej dedykowana do ablacji ciesni trójdzielno - zylnej; |  |  |  | TAK 20pkt; NIE 10pkt.
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 32
PAKIET NR 32 - zestaw elektrod do ablacji klasycznej
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Elektroda ablacyjna 4mm |  | 25 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Łącznik do generatora RF |  | 3 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | średnica 6-7F |  |  |  | Tak,podać
2. | liczba biegunów: 4; |  |  |  | Tak
3. | długość: 110-120 cm; |  |  |  | Tak,podać
4. | jednokierunkowe regulowane przygięcie końcówki; |  |  |  | Tak
5. | odległości miedzy elektrodami: 2/5/2; |  |  |  | Tak
6. | czujnik monitorowania temperatury; |  |  |  | Tak
7. | biegun ablacyjny: 4 mm |  |  |  | Tak
8. | wszystkie bieguny o zwiększonej przewodności cieplnej (>3W/cm/Kelvin); |  |  |  | Tak
Lp. | Parametry oceny jakościowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Liczba oferowanych krzywizn elektrody ablacyjnej |  |  |  | 1-2 0pkt; 3-4 20pkt; ≥5 40pkt
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 33
PAKIET NR 33 - zestaw do krioablacji balonowej ujść żył płucnych
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
cewnik balonowy do krioablacji ujść żył płucnych współpracujące z konsolą CryoConsole firmy Medtronic |  | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
koszulka sterowalna dostosowane do cewników balonowych do krioablacji |  | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
przewód gazowy współpracujący z cewnikami balonowymi do krioablacji |  | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
przewód elektryczny współpracujący z cewnikami balonowymi do krioablacji |  | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
cewnik diagnostyczny do mapowania ujść żył płucnych kompatibilny z kriocewnikiem balonowym |  | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
łącznik do systemu EP do cewnika do mapowania ujść żył płucnych |  | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne cewnika balonowego |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | rozmiary średnic zewnętrznych napompowanego balonu do krioablacji: 23 mm i 28 mm do wyboru |  |  |  | Tak,podać
2. | średnica zewnętrzna trzonu cewnika – 10,5Fr, |  |  |  | Tak,podać
3. | długość cewnika 95cm, |  |  |  | Tak,podać
4. | zakres odchylenia końcówki cewnika z balonem: 45° dwustronnie |  |  |  | Tak
5. | w ramach umowy dostawca zapewni dostawę butli z czynnikiem chłodzącym |  |  |  | Tak
Lp. | Parametry graniczne cewnika do mapowania ujść żył płucnych |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | rozmiar tronu cewnika 3,3F; 1,1mm (0,43"") - kompatybilny z cewnikiem balonowym |  |  |  | Tak,podać
2. | długość użytkowa min 140 cm |  |  |  | Tak,podać
3. | rozmiar petli 15 mm i 20 mm do wyboru |  |  |  | Tak
4. | liczba elektrod - 8 - 10 |  |  |  | Tak,podać
Lp. | Parametry oceny jakościowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Czas dostawy butli z czynnikiem chłodzącym od momentu zgłoszenia |  |  |  | <48h 20pkt > 48h 0pkt.
2 | Czas ważności sterylizacji od daty dostawy cewnika balonowego |  |  |  | <12mcy 0pkt 12 lub więcej mcy 20pkt
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 34
PAKIET NR 34 cewniki do kriomapingu i krioablacji punktowej
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
cewniki do kriomapingu i krioablacji punktowej współpracujące z konsolą CryoConsole firmy Medtronic |  | 3 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
przewody gazowe współpracujące z cewnikami balonowymi do krioablacji |  | 3 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
przewody elektryczny współpracujące z cewnikami balonowymi do krioablacji |  | 3 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | średnica zewnętrzna cewnika – 7Fr, |  |  |  | Tak,podać
2. | długość końcówki ablacyjnej – 6mm, |  |  |  | Tak,podać
3. | trzy pierścienie elektrodowe ( odległości 2mm, 5mm, 2mm), |  |  |  | Tak,podać
4. | długość cewnika 108cm, |  |  |  | Tak
5. | współpraca z konsolą typu Universal umożliwia wykonywanie krioablacji |  |  |  | Tak
Lp. | Parametry oceny jakościowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Liczba oferowanych krzywizn |  |  |  | 1 - 0pkt, 2 - 20pkt., >2 40pkt.
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 35
PAKIET NR 35 Elektroda diagnostyczna do badań elektrofizjologicznych serca
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Elektroda diagnostyczna 4 polowa o stałej krzywiźnie |  | 160 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Łącznik do systemu EP |  | 15 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | średnica 5F, 6F i 7F |  |  |  | Tak,podać
2. | długość: 115 - 120 cm |  |  |  | Tak,podać
3. | - liczba biegunów: 4; |  |  |  | Tak,podać
4. | 8 stałych krzywizn zgięcia do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak,podać
5. | różne odległości miedzy biegunami do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak,podać
Lp. | Parametry oceny jakościowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Elektrody z pierścieniami wykonanymi z Pt/Ir |  |  |  | nie 0 pkt tak 20 pkt
2 | Dostępne typy pierścieni mapujących |  |  |  | tylko płaskie 0pkt, tylko wypukłe 0pkt, płaskie i wypukłe 20pkt
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 36
PAKIET NR 36 Indroducery do kaniulacji naczyń
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Introducery żylne/tętnicze do kaniulacji naczyń udowych: koszulka naczyniowa z dilatatorem, prowadnikiem i igłą |  | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | średnice do wyboru przez zamawiającego: 4F, 6F, 7F, 8F, 9F, 12F |  |  |  | Tak,podać
2 | - długość koszulki: 11-12 cm |  |  |  | Tak,podać
3 | - prowadnik średnicy 0,035- 0,038" i długości 40-70 cm; |  |  |  | Tak,podać
4 | - zastawka hemostatyczna; |  |  |  | Tak
5 | - igła do nakłucia; |  |  |  | Tak
Lp. | Parametry oceny jakościowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Dostępna wersja z blokadą cewnika przy pomocy gwintu |  |  |  | TAK 40pkt NIE 0pkt
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 37
PAKIET NR 37. Koszulki transseptalne i stabilizujące
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Introducer transseptalny: koszulka z dilatatorem i prowadnikiem (koszulka 59-65cm) |  | 120 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | - dostępna średnica koszulki: 8F, 8,5F, 10F; |  |  |  | Tak
2 | dostępne dwie długości koszulki w zakresach : 59-65 cm; 79-85cm |  |  |  | Tak,podać
3 | - stała krzywizna min. 10 do wyboru |  |  |  | Tak,podać
4 | - zastawka hemostatyczna; |  |  |  | Tak
Lp. | Parametry oceny jakościowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Dostepna wersja zbrojona |  |  |  | TAK 30pkt /NIE 0pkt
2 | Termin przydatności do użycia od dnia dostawy do Zamawiającego: |  |  |  | 12m-cy - 0pkt, >12m-cy<=24m-ce 5pkt., >24 10pkt.
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 38
PAKIET NR 38 Koszulki sterowalne z możliwością dostępu epikardialnego
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Koszulki sterowalne z możliwością dostępu epikardialnego |  | 70 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | średnica: 8,5F; |  |  |  | Tak
2. | min. 2 krzywizny do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak, podać
3. | min. 2 długośći do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak, podać
4. | dostepna wersja dedykowana do dostepu epikardialnego |  |  |  | Tak
5. | introduktor zaopatrzony w zastawkę hemostatyczną i boczny dren z kranikiem trójdrożnym |  |  |  | Tak
6. | regulowane asymetryczne, dwukierunkowe przygięcie końcówki; |  |  |  | Tak
7. | w zestawie prowadnik, rozszerzacz i koszulka |  |  |  | Tak
Lp. | Parametry oceny jakościowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Termin przydatności do użycia od dnia dostawy do Zamawiającego: |  |  |  | 12m-cy - 0pkt, >12m-cy<=24m-ce 20pkt., >24 40pkt.
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 39
PAKIET NR 39. Igła do nakłuć transseptalnych
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Igła do nakłuć transseptalnych długość 70-98cm |  | 120 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | stała krzywizna o przynajmniej 2 kształtach (typach) - do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak, podać
2. | min. 3 długośći do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak, podać
3. | zastawka hemostatyczna |  |  |  | Tak
4. | dostępna wersja ekstra ostra dla łatwiejszego nakłucia przegrody |  |  |  | Tak
Lp. | Parametry oceny jakościowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Liczba dostępnych krzywizn: |  |  |  | 1-2 0pkt; 3 30pkt.
2 | Termin przydatności do użycia od dnia dostawy do Zamawiającego: |  |  |  | 12m-cy - 0pkt, >12m-cy<=24m-ce 5pkt., >24 10pkt.
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 40
PAKIET NR 40. Cewnik do ultrasonografii wewnątrzsercowej
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Cewnik do ultrasonografii wewnątrzsercowej |  | 3 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | średnica do 8F |  |  |  | Tak, podać
2. | wpółpraca z aparatem Siemens Cypress i Siemens Prime Acuson SC200 |  |  |  | Tak
Lp. | Parametry oceny jakościowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Termin przydatności do użycia od dnia dostawy do Zamawiającego: |  |  |  | 12m-cy - 0pkt, >12m-cy<=24m-ce 20pkt., >24 40pkt.
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 41
PAKIET NR 41. Rękawy sterylne
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Rękawy sterylne (na łączniki do elektrod ablacyjnych, diagnostycznych i cewników do echa wewnątrzsercowego) |  | 350 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | - długość min 150cm |  |  |  | Tak, podać
Lp. | Parametry oceny jakościowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Termin przydatności do użycia od dnia dostawy do Zamawiającego: |  |  |  | 12m-cy - 0pkt, >12m-cy<=24m-ce 20pkt., >24 40pkt.
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 42
PAKIET NR 42. Dreny do pompy infuzyjnej
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Dreny do pompy infuzyjnej Biosense Cool-Flow do elektrod chłodzonych cieczą |  | 45 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry oceny jakościowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Termin przydatności do użycia od dnia dostawy do Zamawiającego: |  |  |  | 12m-cy - 0pkt, >12m-cy<=24m-ce 20pkt., >24 40pkt.
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 43
PAKIET NR 43 Elektroda diagnostyczna do badań elektrofizjologicznych serca dwukierunkowa
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Elektroda diagnostyczna do badań elektrofizjologicznych serca do mapowania zatoki wieńcowej dwukierunkowe |  | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Łącznik do systemu EP |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | średnica: 5 lub 6F; |  |  |  | Tak,podać
2. | długość: 90-120 cm; |  |  |  | Tak,podać
3. | liczba biegunów: 10 |  |  |  | Tak,podać
4. | zmienna krzywizna zgięcia, ; |  |  |  | Tak
5. | dostępna wersja dwukierunkowa koncówka zgina się w dwóch kierunkach |  |  |  | Tak
6. | rejestrowanie sygnałów endokawitarnych; |  |  |  | Tak
7. | stymulacja każdego z biegunów; |  |  |  | Tak
Lp. | Parametry oceny jakościowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | liczba oferowanych odstepów pomiędzy biegunami |  |  |  | 2 0pkt, > 2 20pkt.
2 | liczba oferowanych mechanizmów sterowania (np. push-pull, pokrętło, skrzydełka) |  |  |  | 1 0pkt, > 1 20pkt
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 44
PAKIET NR 44 Kuwety do śródzabiegowego oznaczania ACT
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Kuwety do śródzabiegowego oznaczania ACT dostosowane do aparatu Hemochron Signature Plus |  | 360 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry oceny jakościowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Termin przydatności do użycia od dnia dostawy do Zamawiającego: |  |  |  | 12m-cy - 0pkt, >12m-cy<=24m-ce 20pkt., >24 40pkt.
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 45
PAKIET 45 ELEKTRODY DO ABLACJI Z DZIERŻAWIONYM SYSTEMEM 3D
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Elektroda do ablacji prądem RF przy użyciu systemu elektronatomicznego 3-D z czujnikiem siły nacisku -chłodzona cieczą |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Komplet elektrod referencyjnych do ablacji przy użyciu systemu 3D |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Przewód łaczący elektrody ablacyjne do systemu elektroanatomicznego 3-D |  | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Elektroda diagnostyczna wielobiegunowa – automatycznie wykrywana przez system elektro-anatomiczny do zatoki wieńcowej |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Przewód łaczący elektrody diagnostyczne wielobiegunowe do zatoki wieńcowej do systemu elektroanatomicznego 3-D |  | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Elektroda diagnostyczna wielobiegunowa automatycznie wykrywana przez system elektroanatomiczny do mapowania żył płucnych |  | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Przewód łaczący elektrody diagnostyczne wielobiegunowe do mapowania żył płucnych do systemu elektroanatomicznego 3-D |  | 5 | szt, |  |  | 0 | 0 |  | 0
Elektroda piecioramienna z funkcją tworzenia mapy elektroanatomicznej |  | 15 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Przewód łaczący system elektroanatomiczny 3-D z genratorem prądu RF |  | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Dren do dzierżawionej pompy do elektrod chłodzonych cieczą |  | 60 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Miesięczna dzierżawa systemu elektroanatomicznego 3-D, generatora RF i pompy do elektrod chodzonych cieczą |  | 18 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne elektrody do ablacji prądem RF przy użyciu systemu elektroantomicznego 3-D z czujnikiem siły nacisku chłodzona cieczą |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | średnica: 7-8,5F; |  |  |  | Tak,podać
2 | liczba biegunów: 6 |  |  |  | Tak,podać
3 | - długość: 110-120 cm; |  |  |  | Tak,podać
4 | - regulowane przygięcie końcówki; |  |  |  | Tak,podać
5 | min. 3 krzywizny do wyboru przez zamawaijącego, dostępna wersja 2 kierunkowa |  |  |  | Tak,podać
6 | - czujnik monitorowania temperatury; |  |  |  | Tak
7 | biegun ablacyjny: 3,5 mm - 4 mm |  |  |  | Tak,podać
8 | - chłodzenie końcówki elektrody za pomocą soli fizjologicznej; |  |  |  | Tak
Lp. | Parametry graniczne elektrody diagnostyczna wielobiegunowej – automatycznie wykrywanej przez system elektro-anatomiczny do zatoki wieńcowej: |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | średnica: 6 - 7F |  |  |  | Tak,podać
2 | liczba biegunów: 10 |  |  |  | Tak,podać
3 | Min 2 krzywizny do wyboru |  |  |  | Tak,podać
4 | odstęp miedzy pierścieniami: 2/8/2mm |  |  |  | Tak,podać
5 | długość elektrody 115cm |  |  |  | Tak
6 | Funkcja auto |  |  |  | Tak
Lp. | Parametry graniczne elektrody diagnostycznej wielobiegunowej automatycznie wykrywanej przez system elektroanatomiczny do mapowania żył płucnych |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | średnica: 7F |  |  |  | Tak,podać
2 | - długość: 110-120 cm; |  |  |  | Tak,podać
3 | liczba biegunów: 20, 22; |  |  |  | Tak,podać
4 | - zmienna krzywizna zgięcia; |  |  |  | Tak,podać
5 | - zmienna średnica pętli: 15-25 mm; |  |  |  | Tak,podać
6. | funkcja tworzenia mapy elektroanatomicznej |  |  |  | Tak
7. | - rejestrowanie sygnałów endokawitarnych; |  |  |  | Tak
8. | - stymulacja każdego z biegunów; |  |  |  | Tak
Lp. | Parametry graniczne elektrody diagnostycznej pięcioramiennej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | współpraca z dzierżawionym systemem |  |  |  | Tak
2 | długość: 110-120 cm; |  |  |  | Tak,podać
3 | liczba biegunów: 20 - 22; |  |  |  | Tak,podać
4 | zmienna krzywizna zgięcia; |  |  |  | Tak
5. | rejestrowanie sygnałów endokawitarnych; |  |  |  | Tak
6. | stymulacja każdego z biegunów; |  |  |  | Tak
Dzierżawa systemu elektroanatomicznego 3-D, generatora RF i pompy do elektrod chodzonych cieczą
1 | Na czas trwania umowy dzierżawa systemu elektroanatomicznego 3-D, generatora RF i pompy do elektrod chodzonych cieczą |  |  |  | Tak, podać wartość brutto przedmiotu dzierżawy
Lp. | Parametry oceny jakościowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Obecność pracownika wsparcia technicznego dostawcy podczas każdej sesji zabiegowej |  |  |  | TAK 20pkt, NIE 0pkt
2 | Czas do usunięcia awarii systemu od czasu zgłoszenia |  |  |  | >72h 0pkt 72h i mniej 20pkt.
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 46
PAKIET NR 46 Sondy do pomiaru temperatury w przełyku
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Sonda do pomiaru temperatury |  | 6 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Termometr |  | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Dokładność pomiaru do 0,5 stopnia Celsiusza |  |  |  | Tak,podać
2. | Minimum 3 punkty pomiaru temperatury. |  |  |  | Tak,podać
3. | Pomiar z każdego czujnika temperatury wyświetlany niezależnie. |  |  |  | Tak
Lp. | Parametry oceny jakościowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Termometr posiada programowalny alarm temperatury progowej |  |  |  | Tak 20pkt, Nie 0pkt
2 | Termometr posiada alarm dzwiękowy temperatury progowej |  |  |  | Tak 10pkt, Nie 0pkt.
3 | Średnica sondy |  |  |  | >9F 0pkt, 8-9F - 5pkt, <8F 10pkt.
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 47
PAKIET NR 47 - dzierżawa systemu eletrofizjologicznego, stymulatora elektrofizjologicznego, systemu do trójwymiarowego mapowania serca, generatora RF i pompy do elektrod chlodzonych cieczą wraz z dostawą elektrod.
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Dzierżawa systemu eletrofizjologicznego, stymulatora elektrofizjologicznego, systemu do trójwymiarowego mapowania serca, generatora RF i pompy do elektrod chlodzonych cieczą wraz z dostawą elektrod. |  | 18 | mc |  |  | 0 | 0 |  | 0
Komplet elektrod powierzchniowych kompatybilnych z dzierżawionym systemem |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Elektroda ablacyjna chłodzona cieczą z kontrolą siły nacisku kompatybilna z dzierżawionym systemem elektroanatomicznym 3D |  | 40 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Elektroda ablacyjna chłodzona cieczą kompatybilna z dzierżawionym systemem elektroanatomicznym 3D |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Dren do elektrod chłodzonych cieczą współpracujący z dzierżawioną pompą, |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Łacznik do dzierżawionego generatora RF do elektrod ablacyjnych chłodzonych |  | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Elektroda diagnostyczna do mapowania żył płucnych kompatybilna z dzierżawionym systemem elektroanatomicznym 3D |  | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Łacznik do systemu EP do elektrody diagnostycznej do mapowania ujść żył płucnych |  | 3 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Elektroda dianostyczna wielopolarna do mapowania wysokiej rozdzielczości wspópracująca z dzierżawionym systemem 3D |  | 15 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Łącznik do elektrody dianostycznej wielopolarnej do mapowania wysokiej rozdzielczości |  | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Elektroda rozpraszająca do generatora RF |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Łącznik do generatora RF do elektrod ablacyjnych innych producentów |  | 3 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry dzierżawionego systemu elektrofizjologicznego |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Komputer: Minimum 2GB RAM, dysk twardy minimum160GB, napęd DVD-R. |  |  |  | Tak, podać
2 | Monitory - 4 szt. monitorów LCD minimum 21 cali |  |  |  | Tak, podać
3 | Wózek jezdny, transformator izolujący |  |  |  | Tak
4 | Drukarka laserowa w zestawie |  |  |  | Tak
5 | System operacyjny - Windows |  |  |  | Tak
6 | Oprogramowanie do badan elektrofizjologicznych serca umozliwiające rejestrację: 12 kanałowego zapisu EKG, min. 1 kanału ciśnień, min. kanału markerów stymulatora oraz min. 50 kanałów wewnątrzsercowych |  |  |  | Tak, podać
7 | Możliwośc akwizycji sygnałów wewnątrzsercowych, zapisu, wyswietlania przebiegów w czasie rzeczywistym, przegladania danych w trybie holterowskim, analizy danych z badania |  |  |  | Tak
8 | Możliwość zmiany podstawy czasu podczas monitorowania w czasie rzeczywistym oraz podczas analizy off-line w zakresie odpowiadającym przesuwowi min. 25-400 mm/s |  |  |  | Tak, podać
9 | System kompatybilny i współpracujący z elektrodami diagnostycznymi i ablacyjnymi różnych producentów dający możliwość wizualizacji oraz jednoczasowego stworzenia geometrycznego modelu serca oraz map potencjałowych za pomocą tych elektrod |  |  |  | Tak
10 | Mozliwość wyboru trybu wyświetlania synchronicznego (trigger mode) z dowolnym załamkiem, markerem lub impulsem stymulatora |  |  |  | Tak
11 | Automatyczna detekcja impulsów stymulatora |  |  |  | Tak
12 | Możliwość archiwizacji wybranych badan na dysku zewnętrznym |  |  |  | Tak
13 | Wyświetlanie na ekranie monitorów systemowych parametrów ablacji, takze w postaci graficznej; Tworzenie raportu z ablacji z parametrami zastosowanej aplikacji |  |  |  | Tak
14 | Niezależne definiowanie atrybutów każdego kanału (kolor, wzmocnienie, filtry) |  |  |  | Tak
15 | Zapewnienie zestawu zastępczego w przypadku niemoznosci usuniecia usterki w ciagu 72h. |  |  |  | Tak
16 | Filtry: dolnoprzespustowy (min. 0,05-200Hz), górnoprzepustowy(min. 10-500Hz), wycinający (50 lub 60 Hz) |  |  |  | Tak, podać
17 | Połączenia elementów systemu za pomocą światłowodów |  |  |  | Tak
18 | Przy instalacji aparatu/sprzętu wykonawca dołączy paszport techniczny |  |  |  | Tak
19 | Możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem. Należy podać nazwę i adres serwisu oraz nr tel./fax pod który będą zgłaszane usterki. |  |  |  | Tak, podać
Lp. | Parametry stymulatora elektrofizjologicznego |  |  |  |  | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | 4 niezależne kanały stymulacji |  |  |  | Tak
2 | Możliwość wysyłania impulsu generatora na dowolną parę aktywnych pierścieni elektrod |  |  |  | Tak
3 | Sygnał dźwiękowy impulsów stymulujących |  |  |  | Tak
Lp. | Parametry dzierżawionego systemu 3D |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Mapowanie anatomiczne 3D i możliwość tworzenia trójwymiarowego modelu badanej struktury serca przy pomocy cewników diagnostycznych i ablacyjnych. |  |  |  | Tak
2 | Stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym do obróbki i archywizacji cyfrowych danych pacjentów wyposażona w: wysokowydajny procesor INTEL min. 2 rdzenie, RAM min. 4GB, dysk twardy min. 250GB, klawiatura, myszka, 2 płaskie monitory kolorowe LCD min 24 cale |  |  |  | Tak, podać
3 | Kable podłączeniowe zasilające, światłowody do przesyłania danych, podłączeniowe do EKG, podłączeniowe z zewnętrznym systemem EP, połączeniowe pomiędzy poszczególnymi elementami systemu |  |  |  | Tak
4 | Możliwość zaznaczania struktur anatomicznych, punktów oraz planowanie linii ablacyjnej |  |  |  | Tak
5 | Możliwość pomiaru odległości między dowolnymi punktami i wybranych powierzchni mapowanych struktur |  |  |  | Tak
6 | Możliwość ustawienia kompensacji ruchów oddechowych |  |  |  | Tak
7 | Oprogramowanie pozwalające na wykorzystanie danych CT i MRI zapisanych w formacie DICOM do budowy modeli przestrzennych jam serca |  |  |  | Tak
8 | Technologia kontrolowanego nacisku cewnika ablacyjnego kompatybilna i współpracująca z systemem elektroanatomicznym (jako funkcja zintegrowana z systemem) |  |  |  | Tak
9 | System kompatybilny i współpracujący z elektrodami diagnostycznymi i ablacyjnymi dający możliwość wizualizacji oraz jednoczasowego stworzenia geometrycznego modelu serca oraz map potencjałowych za pomocą tych elektrod |  |  |  | Tak
10 | Możliwość zapamietywania i wizualizacji pozycji elektrody w przestrzeni |  |  |  | Tak
11 | Bufor pamięci min. 10 poprzedzających uderzeń podczas tworzenia map aktywacyjnych |  |  |  | Tak, podać
12 | Przy instalacji aparatu/sprzętu wykonawca dołączy paszport techniczny |  |  |  | Tak
13 | Możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem. Należy podać nazwę i adres serwisu oraz nr tel./fax pod który będą zgłaszane usterki. |  |  |  | Tak, podać
14 | Zapewnienie zestawu zastępczego w przypadku niemoznosci usuniecia usterki w ciagu 72h. |  |  |  | Tak
15 | Kable podłączeniowe zasilające, światłowody do przesyłania danych, podłączeniowe do EKG, podłączeniowe z zewnętrznym systemem EP, połączeniowe pomiędzy poszczególnymi elementami systemu |  |  |  | Tak
Lp. | Parametry dzierżawionego generatora RF |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Moc wyjściowa RF - od 1 do minimum 100 W |  |  |  | Tak,podać
2 | Docelowa temperatura przynajmniej w zakresie 20°C do 70°C |  |  |  | Tak, podać
3 | Czas dostarczania prądu RF do minimum 240 sekund, regulowany w krokach co 1 sekundę |  |  |  | Tak, podać
4 | Monitorowanie parametrów ablacji w czasie rzeczywistym |  |  |  | Tak
5. | programowalne parametry odcinające aplikację prądu RF: temperatura, energia, oporność |  |  |  | Tak
6. | przenośny moduł umożliwiający sterowanie z odległości. |  |  |  | Tak
Lp. | Parametry dzierżawionej pompy do elektrod chłodzonych cieczą |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Współpraca z dzierżawionym generatorem |  |  |  | Tak
Lp. | Elektroda ablacyjna chłodzona cieczą z kontrolą siły nacisku kompatybilna z dzierżawionym systemem elektroanatomicznycm 3D |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Średnica 6-8F |  |  |  | Tak,podać
2 | zmienna jedno lub dwukierunkowa krzywizna zgięcia |  |  |  | Tak
3 | Dostępna asymetryczna krzywizna zgięcia |  |  |  | Tak
4 | min. 3 krzywizny zgięcia do wyboru |  |  |  | Tak,podać
Lp. | Elektroda ablacyjna chłodzona cieczą dwukierunkowa |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | średnica: 6-8F; |  |  |  | Tak,podać
2 | zmienna, dwukierunkowa krzywizna zgięcia |  |  |  | Tak
3 | Min. 3 krzwizny zgięcia do wyboru |  |  |  | Tak,podać
4 | Dostępna asymetryczna krzywizna zgięcia |  |  |  | Tak
Lp. | Elektroda diagnostyczna do mapowania żył płucnych |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | pętla 4 - 6F |  |  |  | Tak,podać
2 | dostępna stała i zmienna średnica pętli |  |  |  | Tak
3 | Regulowane przygięcie końcówki elektrody |  |  |  | Tak
4 | 10-20 biegunów |  |  |  | Tak, podać
Lp. | Elektroda dianostyczna wielopolarna do mapowania wysokiej rozdzielczości wspópracująca z dzierżawionym systemem 3D |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | średnica 7-8F |  |  |  | Tak,podać
2 | Regulowane przgięcie końcówki elektrody |  |  |  | Tak
3 | 16-20biegunów |  |  |  | Tak, podać
Dzierżawa systemu eletrofizjologicznego, stymulatora elektrofizjologicznego, systemu do trójwymiarowego mapowania serca, generatora RF i pompy do elektrod chlodzonych cieczą wraz z dostawą elektrod.
1 | Na czas trwania umowy dzierżawa systemu eletrofizjologicznego, stymulatora elektrofizjologicznego, systemu do trójwymiarowego mapowania serca, generatora RF i pompy do elektrod chlodzonych cieczą wraz z dostawą elektrod. |  |  |  | Tak, podać wartość brutto przedmiotu dzierżawy
Lp. | Parametry oceny jakościowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Obecność pracownika wsparcia technicznego dostawcy podczas każdej sesji zabiegowej |  |  |  | TAK 20pkt, NIE 0pkt
2 | Czas do usunięcia awarii systemu od czasu zgłoszenia |  |  |  | >72h 0pkt 72h i mniej 20pkt.
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 48
PAKIET NR 48 Elektroda diagnostyczna do badań elektrofizjologicznych serca jednokierunkowa
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Elektroda diagnostyczna do badań elektrofizjologicznych serca do mapowania zatoki wieńcowej jednokierunkowe |  | 40 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Łącznik do systemu EP |  | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | średnica: 5 lub 6F; |  |  |  | Tak
2. | długość: 90-120 cm; |  |  |  | Tak
3. | liczba biegunów: 10 |  |  |  | Tak
4. | zmienna krzywizna zgięcia, ; |  |  |  | Tak
5. | rejestrowanie sygnałów endokawitarnych; |  |  |  | Tak
6. | stymulacja każdego z biegunów; |  |  |  | Tak
Lp. | Parametry oceny jakościowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | liczba oferowanych odstepów pomiędzy biegunami |  |  |  | 1-2, 0pkt > 2 30pkt.
2 | dostępny kształt bieguna typu baryłka |  |  |  | tak 10 pkt nie 0 pkt
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 49
PAKIET NR 49 - Elektroda diagnostyczna do mapowania pierścienia trójdzielnego typu Halo
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Elektroda diagnostyczna do mapowania pierścienia trójdzielnego typu Halo, 20 polowa sterowalna |  | 15 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Łącznik do systemu EP |  | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | średnica: 6 lub 7F |  |  |  | Tak, podać
2. | długość: 115 – 120 cm |  |  |  | Tak, podać
3. | - liczba biegunów: 20; |  |  |  | Tak
4. | zmienna krzywizna zgięcia; |  |  |  | Tak
5. | dostępne min. 2 różne odległości między biegunami |  |  |  | Tak
6. | Łączniki z identyfikacją kolorystyczną |  |  |  | Tak
Lp. | Parametry oceny jakościowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Ilość dostępnych różnych konfiguracji odległości między biegunami |  |  |  | 1 - 10pkt, 2 i więcej 40pkt.
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 50
PAKIET NR 50 - Elektroda ablacyjna chłodzona w systemie otwartym.
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Elektroda ablacyjna chłodzona w systemie otwartym |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
Łącznik do generatora RF |  | 3 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | chłodzenie końcówki elektrody za pomocą roztworu soli fizologicznej; |  |  |  | Tak
2. | Rozmiar trzonu cewnika i pierścieni o kompatybilności 8F. |  |  |  | Tak
3. | liczba biegunów: 4 |  |  |  | Tak, podać
4. | Długość użytkowa co najmniej 110 cm. |  |  |  | Tak, podać
5. | Zmiana krzywizny końcówki z regulowanym mechanizmem blokowania kształtu krzywizny. |  |  |  | Tak
6. | 6 otworów irygacyjnych, podwójna komora chłodzenia końcówki dystalnej. |  |  |  | Tak
7. | Długość pierścienia dystalnego 4 mm. |  |  |  | Tak
Lp. | Parametry oceny jakościowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | ilość dostępność dwukierunkowych krzywizn elektrody ablacyjnej |  |  |  | 1-2 0pkt; 3 20pkt.
2 | dostępna dwukierunkowa krzywizna asymetryczna |  |  |  | NIE 0pkt; TAK 20pkt.
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet 51
Pakiet 51 Koszulki naczyniowe - dostęp udowy
Formuły wpisane w Formularzu maja jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
Koszulki naczyniowe - dostęp udowy |  | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | chłodzenie końcówki elektrody za pomocą roztworu soli fizologicznej; |  |  |  | Tak
2. | Rozmiar trzonu cewnika i pierścieni o kompatybilności 8F. |  |  |  | Tak
3. | liczba biegunów: 4 |  |  |  | Tak, podać
4. | Długość użytkowa co najmniej 110 cm. |  |  |  | Tak, podać
5. | Zmiana krzywizny końcówki z regulowanym mechanizmem blokowania kształtu krzywizny. |  |  |  | Tak
6. | 6 otworów irygacyjnych, podwójna komora chłodzenia końcówki dystalnej. |  |  |  | Tak
7. | Długość pierścienia dystalnego 4 mm. |  |  |  | Tak
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametr graniczny | Punktacja | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy |  |  | podać | –
2 | zastawka zapewniająca hemostazę i niskie opory |  |  | TAK, opisać | –
3 | minimalnie wymagane średnice: 4F - 9F |  |  | TAK, wyszczególnić w F | –
4 | różne długości introducera 11, 23 cm |  |  | TAK, podać w cm | –
5 | kompatybilność z prowadnikiem 0,038 '' |  |  | TAK | –
6 | rodzaj materiałów, z których wykonano koszulkę |  |  | wymienić | 40 pkt
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty